1. ПРЕДИСЛОВИЕ

Метрология – наука об измерениях, методах достижения их единства и требуемой точности. Она тесно связана и развивается совместно с измерительной техникой, являющейся разделом прикладной физики. Измерительные приборы являются объектом исследований метрологии. Развивая общую теорию измерений, метрология основной упор в своей деятельности делает на исследования способов достижения единства измерений.

Метрология ионизирующих излучений развивается совместно с ядерным приборостроением при использовании приемов и методологии общей метрологии, занимается созданием методов и средств обеспечения единства измерений, характеристик радионуклидов, потоков излучений и дозиметрических величин.

Открытие естественной радиоактивности и появление искусственных радионуклидов в окружающей среде оказало большое влияние на жизнедеятельность человечества. Широкое применение радиоактивных веществ и источников ионизирующего излучения в различных отраслях народного хозяйства при одновременном росте номенклатуры этих веществ и источников требует обеспечения единообразия и правильности измерений, унификации и упорядочения посредством стандартизации. 

Повышение качества измерений становится одной из основных задач метрологии. Под качеством измерений понимается совокупность свойств состояния измерений, обусловливающих получение результатов измерений с требуемыми точностными характеристиками в необходимом виде и в установленный срок. От качества измерительной информации об активности радионуклидов зависит правильность диагноза при радионуклидной диагностике заболеваний, а от качества информации о поглощенной дозе – эффективность лучевой терапии. Обоснованность решения о том, браковать или разрешить к использованию партию пищевых продуктов, определяется качеством измерительной информации об удельной или объемной активности этих продуктов. От качества измерительной информации об индивидуальной дозе сотрудника зависит обоснованность принимаемого решения о возможности продолжения им работ с источниками ионизирующих излучений или о выборе метода лечения при аварийном облучении. Таким образом, результаты метрологических работ в области измерений ионизирующих излучений оказывают непосредственное влияние на решение экономических, экологических и социальных вопросов.

Основная проблема метрологии – общая теория измерений, образование единиц физических величин и их систем, методы и средства измерений, методы определения точности измерений, основы обеспечения единства измерений и метрологической исправности средств измерений, создание эталонов и образцовых средств измерений, методы передачи размеров единиц от эталонов к образцовым и далее рабочим средствам измерений.

В области ионизирующих излучений основной задачей стандартизации является обеспечение единства и достоверности измерений в стране, создание государственных эталонов единиц физических величин и совершенствование методов и средств измерений высшей точности. Государственная система стандартизации Республики Беларусь – совокупность государственных организационных структур, структур в отраслях народного хозяйства Беларуси, определенного порядка и правил их взаимодействия при выполнении работ по стандартизации.

Цель изучения дисциплины 

Повышение технического уровня и качества продукции, роста производительности труда, экономии трудовых и материальных ресурсов во всех отраслях народного хозяйства,  развитие  и совершенствование системы стандартизации на основе внедрения достижений науки, техники и практического опыта.      

Изучение метрологии и стандартизации базируется на знаниях таких основных дисциплин, как математика и физика, а также на знаниях, полученных при изучении радиометрии, дозиметрии и радиологии, математической статистики.

Основные задачи дисциплины 

– изучение основных положений метрологического обеспечения; 

– освоение общих положений стандартов на сельскохозяйственную продукцию и стандартов по отбору проб для проведения радиометрических измерений; 

– овладение практическими навыками измерения содержания радионуклидов на радиометрической аппаратуре и методов контроля качества измерений.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ СТУДЕНТОВ

После изучения дисциплины студент должен знать:

В результате изучений дисциплины студент должен закрепить и развить следующие  академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции, предусмотренные в образовательном стандарте ОСРБ  1 – 33 01 06 – 2008 Экология сельского хозяйства:

АК–1. владеть и применять  полученные базовые знания для решения теоретических и практических задач;

АК–2. владеть системным и сравнительным анализом;

АК–3. владеть исследовательскими навыками;

АК–4. уметь работать самостоятельно;

АК–5. быть способным порождать новые идеи;

АК–6. применять методы математической статистики при оценке эксперимента;   

СЛК–1. обладать качествами гражданственности;

СЛК–2. уметь работать в коллективе;

СЛК–3. уметь самостоятельно принимать профессиональные решения с учетом их социальных и экологических последствий. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями, предусмотренными  в образовательном стандарте  ОСРБ 1 – 33 01 06 – 2008  и быть способным:

в производственно-технологической деятельности:  

ПК–1. успешно осуществлять активную профессиональную деятельность;

ПК–2. определять основные  направления разработки  и внедрения экологически обоснованных мероприятий  по уменьшению техногенных факторов;

ПК–3. применять прогрессивные энерго- и ресурсосберегающие технологии;

ПК–4. определять приоритетность  природоохранных мероприятий;

     в экспертно-аналитической деятельности:

ПК–5. производить отбор проб различных объектов  внешней среды, их маркировку, оформление сопроводительной документации, регистрацию, хранение, обработку и оформление результатов исследований;

ПК–6. использовать современные  методы  определения радионуклидов в пробах воздуха, воды, почвы и продуктах питания;

ПК–7. анализировать существующие и прогнозировать эколого-экономические последствия радионуклидного загрязнения объектов окружающей среды;

в организационно-управленческой деятельности:

ПК–8. работать с нормативно-правовыми актами;

ПК–9. составлять документацию (графики работ, инструкции, правила, заявки, деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным формам;

ПК–10. взаимодействовать со специалистами смежных профилей;

ПК–11. анализировать и оценивать собранные данные;

в научно-исследовательской деятельности:

ПК–12. анализировать результаты исследований в области экологии сельского хозяйства;

ПК–13. исследовать  направления рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

ПК–14. обрабатывать и анализировать полученные результаты;

ПК–15.  работать с научной, нормативно-справочной и специальной литературой;

в консультативной деятельности:

ПК–16. проводить сбор данных, анализировать информацию и формировать точку зрения  на характер и аспекты экологической  проблемы;

ПК–17. разрабатывать детальный план мероприятий, включая методологию, основные действия, кадровое обеспечение, график, бюджет и соизмеримые цели.

Для приобретения  профессиональных компетенций ПК–1 и ПК–2 в результате изучения дисциплины студент должен знать:

– системы единиц измерений;

– основные метрологические понятия и определения;

– классификацию методов измерений, положений и требований к методике выполнения измерений;

– показатели качества измерений и классификацию  средств измерений по конструктивному исполнению и метрологическому назначению;

– категории и виды нормативных документов по стандартизации;

– классификацию сельскохозяйственных стандартов;

– общие требования на сельскохозяйственную продукцию;

– требования стандартов в области ионизирующих излучений.

уметь:

– определять погрешности измерений и границы, за которые они не должны выходить при заданной вероятности;

– пользоваться методиками измерений удельной активности радионуклидов на радиометрах, уровня радиации и доз на дозиметрах;

– эксплуатировать и правильно обращаться с радиометрической и дозиметрической аппаратурой;

– определять чувствительность радиометрических установок;

– производить отбор проб различных объектов  внешней среды, их маркировку, оформление сопроводительной документации, регистрацию, хранение, обработку и оформление результатов исследований в соответствии со стандартами;

– правильно интерпретировать результаты измерений и их соответствие  ТНПА.

3. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

примернЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	№

п/п
	Тема,  раздел
	Примерное количество часов
	Перечень формируемых компетенций

	
	
	Аудиторных
	В том числе
	

	
	
	
	лекции
	лабораторные
	

	
	Введение. Предмет, задачи и история   

развития метрологии
	0,5


	0,5
	–
	АК–1.

	1
	Метрология
	28
	8
	20
	АК–1,2,4,5, 6. СЛК–2,3.

ПК–2,6,7,15.

	2
	Национальная система стандартизации Республики Беларусь
	3,5
	3,5
	–
	АК–2,3.

СЛК–2,3.

ПК–2,5,10,11,16.

	3
	Стандартизация продукции 

агропромышленного комплекса
	4
	4
	–
	АК–1,4.

СЛК–2,3.

ПК–2,5,10, 11,16.

	4
	Стандарты Республики Беларусь 

в области ионизирующих излучений
	12
	8
	4
	АК–1,2.

СЛК–3.

ПК–2,5,6,11,16.

	
	Всего
	48
	24
	24
	


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ВВЕДЕНИЕ

Предмет, задачи и история развития метрологии.

3.1. МЕТРОЛОГИЯ

Общие сведения о системе единиц. Физическая величина. Значение физической величины. Основные и производные единицы. Дольные и кратные единицы измерения. Определение системы единиц. Системные и внесистемные единицы. Международная система единиц – СИ. Размерность физической величины. Внесистемные единицы и устаревшие единицы измерения. 

Основные метрологические понятия. Измеряемая величина. Шкала величины и ее основные типы. Средства измерений. Измерительные преобразователи, меры, образцовые вещества, стандартные образцы. Измерительные приборы, измерительные установки, измерительные системы, эталоны.

Показатели качества измерений. Точность, правильность, сходимость и воспроизводимость  измерений. Погрешность измерения. Грубые ошибки, систематические и статистические погрешности.  Абсолютная погрешность отдельного измерения, ее физический смысл.  Средняя относительная погрешность результата измерений. 

Принцип, метод и методика измерений. Классификация средств измерений по метрологическому назначению и конструктивному исполнению. Принцип измерения. Метод непосредственной оценки измерений, метод сравнения с мерой. Метод противопоставления. Нулевой метод. Компенсационный метод. Дифференциальный метод. Метод совпадений. Метод замещений. Рабочие средства измерений и эталоны. Поверочные схемы и калибровка средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Метрологическая надежность средств измерений. Международные метрологические организации.

3.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Основные положения государственной системы стандартизации.  История развития, цели и задачи стандартизации. Принципы и объекты стандартизации. Объекты государственной стандартизации. Объекты отраслевой стандартизации. Объекты стандартизации на предприятиях. Категории и виды нормативных документов по стандартизации. Органы и службы стандартизации. 

Процедура разработки, надзора и отмены государственных стандартов. Порядок разработки и утверждения стандартов. Подготовка к разработке стандартов. Разработка проекта стандарта. Разработка окончательной редакции проекта стандарта. Утверждение и регистрация стандарта. Издание стандарта. Государственный надзор за стандартами. Обновление и отмена государственных стандартов. Задачи национальной системы стандартизации на современном этапе.

3.3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Классификация сельскохозяйственных стандартов по назначению. Стандарты на сельскохозяйственную продукцию, устанавливающие требования к ее качеству, правила приемки и методы испытаний. Стандарты на продукцию, поставляемую сельскохозяйственным предприятиям. Стандарты на типовые технологические процессы в растениеводстве, на правила приемки и хранения продукции, на методы контроля отдельных технологических операций, методы агрохимических анализов. Стандарты, входящие в комплексную систему управления качеством труда и продукции на сельскохозяйственных предприятиях.

Стандарты на сельскохозяйственную продукцию. Общие положения стандартизации продукции растениеводства и животноводства: зерновые и зернобобовые культуры, масличные культуры, плодоовощная продукция и картофель, молоко, скот и птица для убоя, яйца куриные пищевые. Стандартизация кормов.

Общие положения стандартизация продукции, поставляемой сельскому хозяйству. Сельскохозяйственные машины и оборудование. Минеральные удобрения. Корма и кормовые средства промышленного производства.

Принципы стандартизации технологических процессов и операций.  Цели и задачи стандартизации технологических процессов и операций. Особенности стандартизации технологических процессов и операций в сельском хозяйстве. Основа разработки стандартов на технологические процессы и операции.

3.4. СТАНДАРТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Отбор проб продукции животноводства. СТБ 1050-2008 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ мяса и мясных продуктов, животных жиров и яиц: область применения; нормативные ссылки; термины и определения; общие требования; отбор проб продукции; маркировка, хранение и утилизация проб; отбор точечных проб жира; отбор точечных проб яиц; форма акта отбора образцов (проб).

СТБ 1051-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб молока и молокопродуктов; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий, пищевых продуктов. СТБ 1052-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация.

СТБ 1053-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

Отбор проб овощей, фруктов и ягод, картофеля и корнеплодов.  СТБ 1054-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб овощей, фруктов и ягод; маркировка, транспортировка, хранение и утилизация проб.

СТБ 1055-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ КАРТОФЕЛЯ И КОРНЕПЛОДОВ: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб картофеля и корнеплодов; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

Отбор проб сельскохозяйственного сырья и кормов. СТБ 1056-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И КОРМОВ: область применения; нормативные ссылки; определения; отбор проб отдельных видов сельскохозяйственного сырья и кормов; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

Отбор проб поверхностных и сточных вод, атмосферного воздуха. Захоронение радиоактивных отходов агропромышленного производства.  СТБ 1057- 98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ПОВЕРХНОСТНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб поверхностных и сточных вод; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.  СТБ 1058-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб атмосферного воздуха; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб. ГОСТ 22.8.02-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: общие требования; область применения; нормативные ссылки; определения; общие положения; требования к сбору, сортировке, временному хранению и транспортировке РАО АПП; требования к переработке РАО АПП; требования к размещению и оборудованию полигонов для захоронения РАО АПП; требования к захоронению РАО АПП; требования безопасности, охрана окружающей среды и радиационный контроль.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

Примерный перечень лабораторно-практических занятий

1. Определение скорости счета радиоактивного образца и расчет средней квадратичной  ошибки результата измерений.

2. Определение скорости счета радиоактивного образца при длительном измерении.

3. Измерение активности радиоактивного образца с заданной статистической точностью.

4. Проверка правильности работы  радиометрической аппаратуры.

5. Определение нижнего предела измерения (чувствительности) радиометров.

6. Поверка радиометрической и дозиметрической аппаратуры.

7. Отработка методики измерения удельной активности цезия-137, калия-40, радия-226, тория-232 на гамма-радиометре РКГ-АТ1320

8. Отработка методики измерения уровня радиации, дозы облучения и плотности поверхностного загрязнения бета-излучающими радионуклидами дозиметром АТ 6130.

9.  Интерпретация результатов измерений активности радионуклидов в пробах вещества.

10. Отработка стандартных методик отбора проб для радиометрических измерений.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ (стационар)

	Номер раздела,

темы, занятия
	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов
	Количество аудиторных часов
	Материальное

 обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.)
	Литера-

тура
	Форма 

контроля 

знаний

	
	
	лекции
	практи-

ческие 

(семи-

нарские) занятия
	лабораторные

занятия
	управляе-

мая самостоя-

тельная 

работа 

студента
	
	
	

	
	Метрология и стандартизация – 48 ч. 
	24 ч.
	–
	24 ч.
	–
	
	
	

	1
	ВВЕДЕНИЕ

МЕТРОЛОГИЯ

Общие сведения о системе единиц

Основные метрологические понятия

Показатели качества измерений.

Принцип, метод и методика измерений. 
	10
	–
	20
	–
	Тема № 1-10

Радиометры

РКГ-01, РКГ-АТ1320,

дозиметр АТ 3160,

эталонные источники, пробы с.х. продукции, весы лабор.
	осн. 1,3,6,7

доп. 1,4,6
	Выполнение лабораторного задания по подготовке и работе с приборами

Защита работ

Модуль №1

	2
	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ

Основные положения государственной 

системы стандартизации.  

Процедура разработки, надзора и отмены 

государственных стандартов.  
	4
	–
	–
	–
	–
	осн. 2,7

доп. 2,4,5
	–

	3


	СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Классификация сельскохозяйственных стандартов по назначению.

Стандарты на сельскохозяйственную продукцию

Общие положения стандартизация продукции, поставляемой сельскому хозяйству.

Принципы стандартизации технологических процессов и операций.
	4
	–
	–
	–
	–
	осн. 2,7

доп. 2,5
	–



	4


	СТАНДАРТЫ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ 

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Отбор проб продукции животноводства.

Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий, пищевых продуктов.

Отбор проб овощей, фруктов и ягод, картофеля и корнеплодов.  

Отбор проб сельскохозяйственного сырья и кормов.

Отбор проб поверхностных и сточных вод, атмосферного воздуха. 
	6
	–
	4
	–
	Тема № 11-12

Радиометры 

РКГ-01, РКГ-АТ1320,

дозиметр АТ 3160,

пробы с.х. продукции, почвы, воздуха, поверхностных и сточных вод, 

пробоотборники, 
	осн. 5,7

доп. 2
	Выполнение лабораторного задания по подготовке и работе с приборами

Защита работ

Модуль №2

ЭКЗАМЕН


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (заочное отделение)

	Номер раздела,

темы, занятия
	Название раздела, темы, занятия;

перечень изучаемых вопросов
	Количество аудиторных часов
	Материальное

 обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.)
	Литература
	Форма 

контроля 

знаний

	
	
	лекции
	практи-

ческие 

(семи-

нарские) занятия
	лабораторные

занятия
	управляе-

мая самостоя-

тельная 

работа 

студента
	
	
	

	
	Метрология и стандартизация –  10 ч.
	4 ч.
	2 ч.
	4 ч.
	–
	
	
	

	1
	ВВЕДЕНИЕ

МЕТРОЛОГИЯ

Общие сведения о системе единиц

Основные метрологические понятия

Показатели качества измерений.

Принцип, метод и методика измерений. 
	1
	–
	2
	–
	Тема № 1-2

Радиометры

КРВП–3Б, РКГ-01,

РКГ-1320

дозиметр АТ 3160,

эталонные источники, пробы с.х. продукции
	осн. 1,3,6,7

доп. 1,4,6
	Выполнение лабораторного задания по подготовке и работе 

с приборами



	2
	НАЦИОНАЛЬНАЯ

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Основные положения государственной 

системы стандартизации.  

 Процедура разработки, надзора и отмены 

государственных стандартов.  
	1
	–
	–
	–
	–


	осн. 

2,7

доп. 2,4,5
	–

	3


	СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

 Классификация сельскохозяйственных стандартов по назначению.

Стандарты на сельскохозяйственную продукцию

Общие положения стандартизация продукции, поставляемой сельскому хозяйству.

Принципы стандартизации технологических процессов и операций.
	1
	–
	–
	–
	–
	осн. 2,7

доп. 2,5
	–

	4


	СТАНДАРТЫ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ 

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Отбор проб продукции животноводства.

Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий, пищевых продуктов.

Отбор проб овощей, фруктов и ягод, 

картофеля и корнеплодов.  

Отбор проб сельскохозяйственного сырья и кормов.

Отбор проб поверхностных и сточных вод, атмосферного воздуха. 
	1
	2
	2
	–
	Тема № 11-12

Радиометры 

КРВП–3Б, РКГ-01, 

РКГ-1320,

дозиметр АТ 3160,

пробы с.х. продукции, почвы, воздуха, поверхностных и сточных вод,

пробоотборники
	осн. 5,7

доп. 2
	Выполнение лабораторного задания по подготовке и работе

 с приборами

Входной 

контроль

ЭКЗАМЕН


5. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

МЕТРОЛОГИЯ

Лекция 1. СИСТЕМА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Краткая историческая справка о развитии метрологии

Познание реального мира человеком осуществляется в чувственной и логической формах. В первом случае человек получает чувственные впечатления, высказываемые в форме суждений, во втором проводится анализ и синтез полученной информации. Результатом логического познания  является вскрытие свойств  объектов,  их взаимоотношений. В основе всех форм познания  лежат наблюдения и эксперименты. Если при этом отображаются не только качественные, но и количественные отношения между объектами, то такие взаимоотношения называются измерениями. Измерения, таким образом, являются одним из важнейших путей познания реального мира человеком.

Измерения были основой взаимоотношений людей с древнейших времен. При этом вырабатывались определенные представления о размерах, формах, свойствах предметов и явлений, а также правила и способы их сопоставлений. Вначале это были примитивные измерения. При этом человек сравнивал наблюдаемые им предметы с размерами собственного тела, которое выполняло роль мер, воссоздающих единицы разных величин. 

В Древней Руси единицами длины были пядь, локоть, сажень и другие единицы измерения. По указу Петра I русские меры длины были согласованы с английскими. В те времена меры и единицы величин были произвольными, что затрудняло сравнение результатов измерений. С течением времени люди пришли к пониманию ценности специальных вещественных мер для измерений.

В 1835 г. Николай I в «Указе правительствующему Сенату» утвердил сажень – как основную меру длины в России и образцовый фунт (кубический дюйм воды при температуре 13,3 градуса по Реомюру в безвоздушном пространстве) – как основную единицу массы. Один фунт равен 409,51241 г. 

Для поддержания единства установленных мер эталоны находились в  храмах и церквах.

 Для воспроизведения, хранения и передачи размера единиц разных величин с помощью специальных мер-эталонов в некоторых странах были созданы специальные метрологические учреждения. В России таким учреждением было созданное в 1842 г.  Депо образцовых мер и весов.

В 1849 г. издана первая научно-учебная книга Ф. И. Петрушевского «Общая метрология», по которой учились первые поколения русских метрологов.

 Важным этапом в развитии русской метрологии явилось подписание Россией метрической конвенции 20 мая 1875 г. В этом  же году была создана Международная организация мер и весов (МОМВ). Местом пребывания этой организации является французский город Севр.

В 1873 г. в Петербурге на базе Депо образцовых мер и весов была образована Главная палата мер и весов, которую до 1907 г. возглавлял Д. И. Менделеев. 

В 1900 г. при Московском окружном пробирном управлении состоялось открытие Поверочной палатки торговых мер и весов.

В годы Советской власти метрология получила дальнейшее развитие. В 1918 г. принят  декрет  правительства Российской Федерации «О введении международной метрической системы мер и весов».

В 1930 г. произошло объединение метрологии и стандартизации. Был организован  целый ряд метрологических институтов.

В 1954 г. образован Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совмине СССР – Госстандарт СССР.

После распада СССР в 1992 г. Госстандарт был преобразован в Белстандарт, в подчинении которого находится Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации – БелГИСС.

Белстандарт Республики Беларусь совместно с БелГИСС ведут разработку рекомендаций, государственных стандартов, вносят изменения в межгосударственные, региональные и национальные стандарты, а также контролируют их деятельность и осуществляют ее прекращение на территории Республики Беларусь.

1.2. Определение, предмет, цель и задачи метрологии

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности (от греческого «метро» – мера, «логос» – наука).  Основными проблемами метрологии являются общая теория измерений; единицы физических величин и их системы; методы и средства измерений; методы определения точности измерений; основы обеспечения единства измерений и их однообразия.

Современная метрология включает три относительно самостоятельных раздела:

– теоретическую (фундаментальную) метрологию;

– прикладную (практическую) метрологию;

– законодательную метрологию.

Теоретическая метрология – это учение о физических величинах и их размерностях, о наиболее общих проблемах измерения физических величин и обработки результатов наблюдений. Сюда относят вопросы измерительных преобразований и шкал физических величин, проблемы построения и унификации систем физических величин и их единиц, создания эталонов, способных хранить и воспроизводить размер единицы физической величины с максимально возможной  точностью и передавать информацию о ее размере рабочим средствам измерений.

Законодательная метрология рассматривает комплекс взаимосвязанных общих требований, норм и правил, направленных  на обеспечение единства измерений и требующих регламентации и контроля со стороны государственных, межгосударственных и международных органов и организаций. 

Прикладная метрология занимается вопросами практического применения методов и средств, обеспечивающих единство измерений. 

Предметом метрологии является извлечение количественной информации о свойствах объектов и процессов, т. е. измерение свойств и объектов с заданной точностью и достоверностью.

Объектом метрологии являются свойства объективных реальностей (тел, веществ, процессов, явлений).

Цель метрологии – обеспечение единства и необходимой точности измерений в масштабах государства и всего человечества.  

Важнейшей задачей метрологии является обеспечение единства измерений. Она решается при соблюдении двух условий:

– выражение результатов измерений в узаконенных единицах; 

– установление допускаемых погрешностей результатов измерений  и границ, за которые они не должны выходить при заданной вероятности. Погрешности измерений указываются в паспорте, ТУ и иной нормативной документации,  прилагаемой к средству измерения.

Основные задачи метрологии (ГОСТ 16263–70):

– установление единиц физических величин, государственных эталонов и образцовых средств измерения, контроля и испытаний;                   

– обеспечение единства измерений и единообразных средств измерений;

– разработка методов оценки погрешностей, состояния средств измерения, контроля и испытания;

– передача  размеров единиц от эталонов  и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений.

Для поддержания единства измерений создается метрологическое обеспечение, включающее метрологию в качестве научной основы и метрологическую службу в виде сети учреждений, деятельность которых направлена на метрологическое обеспечение. Кроме того, она включает комплекс нормативно-технических документов, которые устанавливают правила и положения, относящиеся к обеспечению точности измерений. Техническую основу метрологического обеспечения  составляют эталоны единиц величин и система передачи размеров единиц всем средствам измерений.

Таким образом, под метрологическим обеспечением принято понимать установление и применение научных, нормативно-технических и организационных основ, технических средств, правил и норм с целью достижения единства и необходимой точности (достоверности) измерений, необходимых для количественной оценки объектов материального мира и возникающих в них явлений. Основные положения метрологического обеспечения установлены государственными стандартами.

1.3. Система единиц измерений

Систему понятий  метрологии удобно начинать с рассмотрения понятий  свойство и величина.

Свойство объекта – одна из его отличительных черт и особенностей.  Тяжелый, длинный, сильный, яркий – это примеры свойств объектов. Свойства, которые можно выразить количественно, называются величинами.  Величины классифицируются: на реальные и идеальные (любое значение в математике), физические и  нефизические (социология), измеряемые и оцениваемые.

Измеряемые величины могут быть выражены количественно в установленных единицах измерения. Величины, для которых не может быть введена единица измерения, относятся к оцениваемым. Оценивание величины производят при помощи установленной шкалы.

По видам явлений физические величины классифицируют на слудующие группы:

– вещественные, описывающие физические и физико-химические свойства веществ, материалов и изделий из них;

– энергетические, описывающие энергетические характеристики процессов преобразования, передачи и использования энергии;

– физические величины, характеризующие протекание процессов во времени.

Существуют и другие уровни и подходы к классификации физических величин.

В последние десятилетия кроме физических величин в прикладной метрологии начали использоваться и так называемые нефизические величины. Это связано с применением термина  «измерение» в экономике, информатике, управлении качеством.

Величина – свойство, общее в качественном отношении для многих объектов (состояний, систем, процессов), но в количественном отношении индивидуальное  для каждого из них.

В реальной действительности измеряют величины, присущие конкретным процессам, предметам, явлениям, т. е. величины конкретных размеров.

Под размером величины понимают количественную определенность величины, присущую процессам, предметам, системам. Сопоставляя размер некоторой величины с ее единицей, получают ее значение.  

Значение величины – это выражение размера величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц.

Единица  физической величины представляет собой значение данной величины, которое по определению считается равным единице и применяется для количественного выражения однородных с ней величин. 

Например: m = 24 кг,    

где  m – величина (масса);

24 – числовое значение;

кг –  единица этой величины (массы).

Таким образом, результат измерения в общем виде записывают в форме, называемой основным уравнением измерения:

Х = N · [х],

где  Х – измеряемая величина;

N – числовое значение величины;

[х] – единица физической величины.

Физическую величину характеризует ее истинное  значение, которое идеальным образом отражает свойство объекта в качественном и количественном отношении.

Действительным значением  называют значение физической величины, найденное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что для данной цели может быть использовано вместо него. 

Выделяются несколько независимых величин, которые не cводятся одна к другой и выбираются произвольно по соглашению так же, как и их число. Их называют  основными физическими величинами. Основные физические величины входят в систему величин и не зависят друг от друга. 

 Все остальные величины (производные) определяются математическими уравнениями, в которые входят основные физические величины или их комбинации.

 Производные  физические величины входят в систему величин и определяются через уравнения, связывающие их с основными физическими уравнениями.

Однако, это не значит, что первые имеют принципиальное преимущество перед вторыми. При одном выборе они могут быть  приняты  за основные величины, при другом – могут быть  производными.

Основным величинам соответствуют основные единицы измерения, производным – производные единицы измерения. 

Основные единицы – единицы величин, размеры и размерности которых в данной системе приняты за исходные при образовании размеров и размерностей производных единиц.

Производные единицы – единицы величины, образованные в соответствии с уравнениями, связывающими их с основными единицами.  

Единицы физических величин делятся на системные, т. е. входящие в какую-либо систему единиц, и внесистемные, которые не укладываются ни в одну из систем. От многих внесистемных единиц  нельзя отказаться ввиду их удобства применения в определенных областях.

Система единиц – это совокупность основных и производных единиц, относящихся к некоторой системе величин, образованных в соответствии с принятыми по договоренности правилами.

Среди внесистемных единиц выделяют десятичные кратные  (во много раз больше) и дольные (во много раз меньше) единицы (табл.1). Кратные  и дольные  единицы образуются  умножением  системной единицы  на 10n, где n – целое положительное или отрицательное число.

Вторую группу внесистемных единиц образуют единицы, построенные из основных единиц системы не по десятичному принципу. К ним относят такие единицы, как минута, час, миллиметр  ртутного столба, электронвольт.

Третья группа – это единицы, не связанные с какой-либо системой. Сюда входят все устаревшие национальные единицы, такие, как старые русские, английские и т. п. Кроме того, к этой группе относятся единицы, используемые в большей или меньшей мере  до настоящего времени: карат, морская миля и ряд других единиц.

Развитие науки и техники, а также  торговли и международных отношений требовало унификации единиц физических величин в международном масштабе, что привело  к образованию в конце ХVIII века метрической системы мер, но в эту систему входили только единицы  массы, длины, площади, объема, вместимости и плотности.  Поэтому эту систему нельзя было считать универсальной, т. е. охватывающей единицы всех физических величин. Существовал и ряд других систем единиц.

Таблица 1. Десятичные внесистемные единицы измерения

	Виды 

единиц
	Наименование
	Множитель
	Обозначение

	Кратные
	дека
	10
	да

	
	гекто
	102
	г

	
	кило
	103
	к

	
	мега
	106
	М

	
	гига
	109
	Г

	
	тера
	1012
	Т

	
	пета
	1015
	П

	
	экса
	1018
	Э

	       Дольные
	деци
	10-1
	д

	
	санти
	10-2
	с

	
	мили
	10-3
	м

	
	микро
	10-6
	мк (мкм)

	
	нано
	10-9
	н

	
	пико
	10-12
	п

	
	фемто
	10-15
	ф

	
	атто
	10-18
	а


В настоящее время на практике применяются две системы единиц: Международная система единиц  и симметричная (гауссова) система (СГС).

Симметричная система или система СГС существует более 100 лет и до настоящего времени используется в научных исследованиях (физике, астрономии и смежных науках), а также в периодической научной литературе. В ней присутствуют только три основные единицы – сантиметр, грамм, секунда. Она хороша тем, что в электромагнитных уравнениях присутствует только одна константа – скорость света. Недостатком этой системы является то, что подавляющее большинство ее единиц далеко от практики (единицы измерения, относящиеся к электростатике и электрическому току, не имеют названий).

Для практического применения мировой общественностью используется Международная система единиц.

В 1960 г. 11-я Генеральная конференция по мерам и весам  приняла решение о создании Международной системы единиц, которой было присвоено Международное сокращенное название SI – Sistem Internаtional – международная система или в русской транскрипции – СИ. Аббревиатура СИ при чтении произносится  раздельно (Эс – и), а не вместе СИ. 

Обычно говорят и пишут «единицы СИ», так как слово «система» входит в сокращенное наименование.

В Республике Беларусь данная система введена с 1 января  1963 г. (ГОСТ 9867–61). Этим стандартом было предусмотрено, что Международная система единиц должна применяться как предпочтительная во всех областях науки, техники и народного хозяйства, а также в преподавании. С 1 января 1982 г. ГОСТ 8.417–81 «Единицы физических величин» ввел в нашей стране в действие СИ как обязательную к применению. Были изъяты из обращения такие внесистемные единицы измерения активности радионуклида в источнике, как Кюри, миллиграмм-эквивалент радия. Переход к этой системе был завершен к         1 января 1990 г.   

 На этой конференции было заключено международное соглашение о выборе основных физических величин (длина, масса, время, сила электрического тока, температура, сила света, количество вещества).                                                                                                                            

Основные единицы СИ: единица длины – метр (м); единица массы – килограмм (кг); единица времени – секунда (с); единица силы электрического тока – ампер (А); единица термодинамической температуры – кельвин (К); единица силы света – кандела (кд) и единица количества вещества – моль. 

Данная система содержит две дополнительные единицы: единицу плоского угла – радиан (рад) и единицу телесного угла – стерадиан (ср).

Эти единицы не входят в число основных, практически они считаются безразмерными, но вместе с тем не являются производными, так как их размеры не зависят от выбора основных единиц системы.

Существуют точные определения основных величин. Однако на практике эти определения реализуются с конечной точностью. 

В 1983 г. на 17-й  Генеральной конференции по мерам и весам было установлено новое определение метра на основании фундаментальной постоянной (скорости света в вакууме). Измерить эталонную  длину можно, определив время, за которое свет  проходит этот отрезок.

Метр равен длине пути, проходящего светом в вакууме за 1/299792458 долю секунды. Небольшие длины и сам метр определяют косвенным методом. С помощью радиооптических мостов измеряют частоту стабилизированных лазеров и вычисляют значение их длин волн, а затем с помощью интерферометров отсчитывается их нужное число. Шкала длины – шкала отношений.

Единицей массы служит килограмм. Он равен массе международного эталона килограмма, который хранится в Международном бюро мер и весов в г. Севр во Франции и представляет собой цилиндр из сплава платины (90 %) и иридия (10 %), высота и диаметр которого равны  39 мм.

Единица времени секунда в настоящее время определяется  следующим образом: 

секунда равна 9192631770 периодам  излучения, соответствующего переходу между двумя уровнями сверхтонкой структуры основного состояния атома  133Cs при отсутствии  возмущений. Шкала времени – шкала разностей. 

Взаимосвязь  между электродинамикой и механикой  позволила в 1948 г. дать новое определение единицы силы тока:

Ампер равен силе неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным проводникам бесконечной длины с ничтожно  малой площадью кругового сечения, расположенным  в вакууме на расстоянии 1 м друг от друга, вызывал бы  на каждом  участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия между ними, равную 2∙10-7 Н. В реальной действительности его реализовать нельзя. Поэтому он определяется косвенно с помощью ампервесов через вольт и ом, воспроизводимых  с применением устройств, действие которых определяется константами  Джозефсона и Клитцена.  Шкала токов – аддитивная шкала отношений.   

Основной термодинамической величиной  является термодинамическая температура.  Для температуры  существует значение  абсолютного нуля. В связи с этим в 1854 г.  Джон  Томсон предложил   определять единицу этой величины интервалом от абсолютного нуля до одного выбранного значения  температуры в качестве второго репера, воспроизводимого  наиболее точно. В качестве него была выбрана тройная точка воды. Отсюда: 

кельвин – единица термодинамической температуры, которая  равна 1/273,16 части этого интервала. Шкала токов – аддитивная шкала отношений.

Количество вещества было введено в международную систему единиц в качестве основной величины в 1971 г. Это дало возможность  описывать количественные соотношения в химии и физической химии  с помощью единиц СИ. Единица количества вещества определяется следующим образом.

Моль – единица количества вещества. Представляет собой количество вещества системы, содержащей столько же структурных единиц, сколько содержится атомов в 12С массой 0,012 кг. Структурными элементами могут быть атомы, ионы, молекулы, электроны или специальные группы частиц. Эталоны моля не создаются. По сути дела, это счетная единица, численно равная постоянной Авогадро (6,025∙1023 частиц). Средств измерений, отградуированных в молях, не выпускается.

Электромагнитное излучение  описывается с помощью фотометрических величин, которые выражаются через единицы основных физических величин – метр, килограмм и секунду. Для описания излучения через его воздействие на человеческий глаз используются соответствующие редуцированные фотометрические (светотехнические) величины. Основной величиной при этом служит сила света, которая измеряется в канделах. В международном соглашении определена спектральная чувствительность человеческого глаза. Кривая спектральной чувствительности позволяет связать между собой мощность излучения и световой поток  через фотометрический эквивалент излучения.

Кандела равна силе света в заданном  направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540∙1012 Гц, энергетическая сила  света которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ст (ватт/стерадиан). Шкала силы света – аддитивная шкала отношений.     

На базе основных единиц построено свыше 100 производных единиц. Наиболее важные из них имеют собственные имена и краткие обозначения (18 единиц). 

Основным величинам системы присваивается символ в виде прописной буквы латинского или греческого  алфавита (табл. 2, 3). Этот символ носит название размерности основной физической величины.

Таблица 2. Основные единицы СИ

	Величина
	Единица

	Наименование
	Размерность
	Наименование
	Обозначение

	
	
	
	международное
	русское

	Длина
	L
	метр
	m
	м

	Масса
	M
	килограмм
	kg
	кг

	Время
	T
	секунда
	S
	с

	Сила электрического  тока
	I
	ампер
	A
	А

	Термодинамическая температура
	
[image: image1.wmf]Q


	кельвин
	K
	К

	Сила света
	J
	кандела
	cd
	кд

	Количество

вещества
	N
	моль
	mol
	моль


Представив физические величины в виде символов, объективно существующие взаимоотношения между ними можно отобразить  уравнениями. Это дает возможность привлечь  математический аппарат для более глубокого анализа  картины реального мира.  

Символы –  это обозначение  размерности,  которая  характеризует  качественную сторону основных физических величин.

Таблица 3.  Дополнительные единицы СИ

	Наименование

величины
	Единица

	
	Наименование
	Обозначение

	
	
	международное
	русское

	Плоский угол
	радиан
	rad
	рад

	Телесный угол
	стерадиан
	sr
	ср


      Размерности  всех других величин  (производных) выражают через размерности основных величин. 

Размерностью называется математическое соотношение, отражающее связь данной величины с основными величинами системы. 

Размерность производной величины – это выражение в виде степенного одночлена, составленного из произведений символов  основных величин и  отражающих связь данной величины с другими величинами, принятыми в данной системе за основные. Размерность – это условность  определяемая выбором системы  единиц.   

Рассмотрим ряд примеров, чтобы понять разницу между размерностью и обозначением единицы.

	Величина
	Единица
	Формула
	Обоз-начение
	Размерность

	Cкорость
	м/сек
	v = S / t
	v
	LT-1

	Масса
	ньютон
	Р =  mq
	Н
	МLT-2

	Ускорение
	метр на  секунду в квадрате
	a = V : t
	м/с2
	LT-2

	Давление
	паскаль
	р = Р : S × МLT-2 : L2
	Па
	L-1MT-2


Лекция 2. ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Основные понятия и определения метрологии

Измеряют количественные и качественные свойства объектов (процессов).  Измеряемая величина  – измеряемое свойство  объекта или процесса, общее в качественном отношении, но в количественном различное для каждого объекта (процесса).  

Измерение – это нахождение значений физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств, называемых средствами измерений, носящих размеры единиц или шкал.

Понятие «шкала величины» вводится для оценивания физических величин, для которых в принципе невозможно ввести единицы величин. При этом большое количество физических величин было бы вне практической метрологии. Для разрешения этого противоречия вводится понятие «шкала величины».

 Шкала величины – это упорядоченная совокупность размеров величины, которым условно присвоены определенные значения, применяемая для количественного выражения однородных с ней величин.  

В соответствии со структурой проявления свойств различают  пять основных типов шкал. 

1. Шкала наименований. Такие шкалы  используются для классификации объектов, свойства которых проявляются в отношении эквивалентности (равенства). В этих шкалах отсутствуют понятия «больше» или «меньше», нуля и единицы, т. е. они не могут быть охарактеризованы количественно. В отношении двух объектов можно утверждать: А тождественно (равно) Б или А не тождественно (не равно) Б. Примером такой шкалы является шкала классификации цвета объектов по наименованиям (красный, зеленый). Она опирается на стандартизированные атласы набора цветов.

2. Шкала порядка или рангов. Эта шкала является монотонно возрастающей или убывающей. Ей присущи отношения эквивалентности и порядка (А больше Б или А меньше Б) между величинами. В шкале можно установить иерархию объектов относительно описываемого свойства. Примером такой шкалы является шкала Мооса  для определения  твердости минералов. Она содержит 10 реперных минералов,  и оценивание твердости объекта осуществляется путем его царапания реперными минералами.  

3. Шкала интервалов или разностей. Применяется для объектов, свойства которых удовлетворяют отношениям эквивалентности, порядка и аддитивности разностей величин (аддитивные – однородные  физические величины, значения которых могут быть  суммированы,  умножены на числовой коэффициент, разделены друг на друга). К таким шкалам относят температурные шкалы, летоисчисление по календарям. Шкалы интервалов имеют условные нули и единицы. Например, для термодинамической температуры реперами являются тройная точка воды и абсолютный нуль. В шкале интервалов сумма не имеет физического смысла.

4. Шкала отношений. Описывает свойства объектов, которые удовлетворяют отношениям эквивалентности, порядка и аддитивности (шкалы массы, длины, силы тока и др.). Они имеют условные единицы и естественные нули. В шкале отношений имеют смысл не только разности, но и сумма величин. 

5. Абсолютные шкалы.  При измерении относительных величин (отношений одноименных величин: молярная доля содержания компонента, коэффициент мощности, коэффициент трения и т. д.) единицы величин вводятся  естественным способом.

Измерения содержат 4 признака  данного понятия:

1) измеряются только физические величины;

2) измерение – это всегда эксперимент;

3) измерение – это  обязательно применение средств измерений;

4) измерение – это определение значения величины, т. е. сопоставление величины с ее единицей.  

Измерения могут классифицироваться по точности: равноточные и неравноточные; по числу измерений: однократные – менее четырех и  многократные – четыре и более; по характеру изменения  измеряемой величины: статические  – неизменные на протяжении времени измерения и динамические – функционально зависимые от времени; по цели измерений: технические, т. е. измерения с целью получения информации о свойствах объекта, и метрологические – измерения с целью обеспечения единства и требуемой точности измерений с использованием эталонов; по используемым размерам: абсолютные и относительные (абсолютные используют прямое измерение одной основной величины и физические константы, относительные базируются на установлении отношения измеряемой величины, применяемой в качестве единицы); по способу получения: прямые, при которых физическая величина связывается с ее мерой, и косвенные, когда искомое значение физической величины устанавливается по результатам прямых измерений; совокупные, когда используется система уравнений, составляемых по результатам измерения нескольких однородных величин, и совместные, когда одновременно измеряется несколько неоднородных величин для нахождения зависимости между этими величинами.  

Средством  измерений называют используемое при измерении техническое средство, имеющее нормированные метрологические характеристики (свойства). Наличие метрологических свойств означает следующее:

средство измерений способно хранить и воспроизводить единицу (или  шкалу);

размер этой  единицы  остается  неизменным  в течение  определенного времени.    

Исходя из этого можно сделать следующие выводы: 

1) измерять  можно лишь в том случае, если техническое средство способно хранить единицу, стабильную по размеру и неизменную во времени; 

2) средством измерения техническое средство становится только после передачи ему единицы величины от другого более точного средства измерения (эта процедура носит название калибровки средств измерения); 

3) необходимо периодически контролировать размер единицы, хранимый средством измерения, и при необходимости восстанавливать его путем проведения новой калибровки. 

Схема прямого измерения включает:

1) преобразование измеряемой величины в другую величину, однородную или неоднородную с ней;

2) воспроизведение величины заданного размера, примерно равного размеру величины;

3) сравнение однородных величин и определение их разности;

4) формирование результата измерений путем его сравнения с калибровочной зависимостью средств измерений, играющей роль памяти. 

Для первой операции необходим  измерительный преобразователь (ИП) – средство измерения, предназначенное для преобразования измеряемой величины в другую величину или сигнал измерительной информации, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи, но неподдающийся непосредственному восприятию наблюдателем.  

При второй измерительной операции воспроизведение величины заданного размера осуществляется посредством  меры величины.

Мерой физической величины называют средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких размеров, значения которых известны с необходимой точностью. Примером является штриховая мера длины. Меры подразделяются на однозначные и многозначные. Однозначные меры хранят один размер величины, многозначные – несколько размеров.

В измерительной практике применяются наборы мер и магазины мер. В первом случае примером является набор концевых мер длины, во втором – набор мер в одном устройстве, примером которого является магазин электрических сопротивлений.

Мера служит в качестве носителя единицы величины и поэтому является основой измерения.

Особым классом мер являются стандартные образцы (СО), которые применяются для калибровки средств измерений при проведении аналитических измерений.

Стандартные образцы – это мера одной или нескольких величин, характеризующих состав или свойства вещества (материала). Примером являются стандартные образцы бензойной кислоты – меры теплоты сгорания, стандартные образцы спецстали – меры свойств ферромагнитных материалов, образцы твердости, шероховатости и т. д. 

Образцовое вещество – мера, представляющая собой вещество с известными свойствами, воспроизводимыми при соблюдении условий  приготовления, указанных в утвержденной спецификации (чистая вода, чистые металлы). 

Возможно использование в качестве мер некоторых природных явлений (использование факта постоянства энергетических характеристик определенных звезд  для поверки ультрафиолетовых фотометров) и стандартных справочных данных для калибровки оптических приборов (различные атомные константы), поскольку, например, физическая оптика опирается на поглощающие и излучающие свойства атомов и молекул.

Cредства измерений, реализующие все измерительные операции в комплексе, называются измерительными приборами.            

Измерительные приборы – это средства измерений, предназначенные для получения значений измеряемой величины в установленном диапазоне. Они имеют устройство преобразования измеряемой величины в сигнал измерительной информации и устройство для его индикации в форме, доступной для восприятия. Устройство для индикации может иметь шкалу со стрелкой, диаграмму, цифровое устройство или дисплей, с помощью которых проводится отсчет или регистрация результата измерения.

Измерительные приборы классифицируются: на аналоговые (результат измерения является непрерывной  функцией измеряемой величины) и цифровые (выходной сигнал представлен в цифровой форме); показывающие (только отсчет показаний) и регистрирующие (предусмотрена регистрация результатов измерений); суммирующие  (суммируются показатели  двух или нескольких величин) и  интегрирующие (значение величины получают путем интегрирования других величин); приборы прямого действия и приборы сравнения.  

В приборах прямого действия результат измерения снимается непосредственно с его устройства (амперметра, манометра, термометра). Во втором случае – методом сравнения с мерой с помощью измерительных приборов сравнения, называемых компараторами. Компаратор предназначен для непосредственного сравнения измеряемой величины с величиной, значение которой известно. Примером компарирующего устройства являются двухчашечные весы, мост электрического сопротивления и т. д.

Аттестацию стандартных образцов проводят методом сличения при помощи компаратора, в роли которого могут выступать любые аналитические приборы, способные измерять величину с необходимой точностью, воспроизводимую этими образцами.

Совокупность измерительных средств, объединенных в комплексы, называют измерительными установками или измерительными системами. 

Измерительные установки – это совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенных для измерения одной или нескольких величин  и расположенных в одном месте (стенд для диагностики исправности машин).

Измерительная система – это совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого пространства  с целью измерения одной или нескольких величин, свойственных этому пространству (радионавигационная система аэропортов, система мониторинга погоды, измерительная система ТЭЦ).       

2.2. Показатели качества измерений

В практике для характеристики качества измерений устанавливают такие их свойства, как точность, правильность, сходимость и воспроизводимость. Главным свойством измерений является точность измерений. В средствах измерений она определяется погрешностью измерений, поскольку результаты измерений неизбежно отклоняются от истинного значения измеряемой величины.

Погрешность измерений (∆) – это разность между показаниями средств измерений (x) и истинным  (действительным) значением измеряемой величины (Q):  

∆  = Х – Q.

Полученный  путем измерений образ реальности удовлетворяет критерию объективной истины лишь в том случае, когда:

а) результаты измерений выражены в узаконенных единицах;

б) проведена оценка отклонения измеренного значения от истинного.

На практике имеют дело с приближенной оценкой погрешности, полученной как отклонение не от истинного, а от действительного значения измеряемой величины, за которое при поверке (калибровке) средств измерений принимается показание используемого эталона.  При оценивании погрешности исходят из точности средств измерений, методики эксперимента (измерения) и способа обработки данных.

Различают абсолютную погрешность,  выраженную в единицах измеряемой величины, и относительную, выраженную  отношением абсолютной погрешности к значению измеряемой величины.

Результирующая  погрешность измерения складывается  из сравнительно  большого числа частных погрешностей, каждая из которых обусловлена своей причиной (операцией настройки средств измерений или смещением уровня настройки средств измерения во время эксплуатации; установкой объекта измерения на измерительную позицию; процессом получения, преобразования и выдачи информации в измерительной цепи средства измерения; внешними воздействиями на средство и объект измерения, такими, как изменения температуры, влияние магнитных и электрических полей, космического излучения; свойствами самого объекта измерения; квалификацией или состоянием оператора). Некоторые из причин  обусловливают частные погрешности, которые в одинаковых условиях остаются постоянными при повторных измерениях, а другие обусловливают частные погрешности, появляющиеся случайно при повторных измерениях. Таким образом, по характеру  проявления различают: а) случайную погрешность, составляющую погрешности измерения и изменяющуюся случайным образом от измерения (наблюдения) к измерению по знаку и размеру;  б) систематическую, составляющую погрешности измерения, остающуюся постоянной или закономерно изменяющуюся в ходе выполнения ряда измерений; в) грубую погрешность, или промах, которая существенно превышает ожидаемую при данных условиях погрешность (ошибки оператора, неисправность средств измерений, резкое изменение условий измерений). Результаты измерений, содержащие грубые погрешности, при обработке должны быть исключены. 

По источникам возникновения различают методические погрешности, обусловленные несовершенством принятой модели, метода измерений, и инструментальные, обусловленные несовершенством средств измерений.

Различают также основную погрешность, возникающую при проведении измерений в нормальных условиях, и дополнительную, возникающую при отклонении от нормальных условий. 

В зависимости от условий и режимов  измерения различают статическую и динамическую погрешности. Статическая погрешность –  это погрешность результата измерений, свойственная условиям статического измерения. Если в паспорте на средство измерений указывают предельные погрешности измерений, определенные в статических условиях, то они не могут характеризовать точность его работы в динамических условиях. Динамической погрешностью измерений называют погрешность результата измерений, свойственную условиям динамического изменения. Возникновение  динамической погрешности  обусловлено инерционностью элементов измерительной цепи средств измерений, т. е. тем, что преобразования в измерительной цепи не происходят мгновенно, а требуют некоторого времени.

Погрешность указывает границы неопределенности значения измеряемой физической величины. Термином  «неопределенность результата измерений» определяется область  (участок) шкалы измерений, в котором предположительно находится истинная оценка свойства или истинное значение измеряемой физической величины. 

Точность измерений характеризует их качество и является свойством, отображающим близость результатов к истинным значениям измеряемой величины. Высокая точность соответствует малым как систематическим, так и случайным погрешностям. 

 Кроме точности, близость результатов измерений к истинному значению измеряемой физической величины характеризуется такими свойствами, как  правильность, сходимость и воспроизводимость.

Правильность измерений характеризует отклонение полученного результата от истинного значения измеряемой физической величины. Правильность измерений – это свойство измерений, отражающее близость к нулю систематических погрешностей в их результатах. Результаты измерений правильны, когда они не искажены систематическими погрешностями. Одним из показателей (характеристик) точности выполнения бросков в игре в дартс будет расстояние от центра мишени до центра, вокруг которого оказались разбросанными стрелки. В стрельбе эта характеристика называется меткостью, в СТБ ИСО 5725 – правильностью. Мерой правильности является смещение, которое показывает расстояние от цели (центра мишени) до того центра, вокруг которого  при игре в дартс расположились стрелки, а в  стрельбе – пули. Синонимом термина «смещение» является термин «погрешность». Второй  характеристикой точности выполнения бросков в игре в дартс будет кучность расположения стрелок на мишени или иначе их разброс. Данный показатель точности измерений называется прецизионностью. 

Прецизионность – близость между независимыми результатами испытаний (измерений). Количественной мерой прецизионности является стандартное отклонение, обозначаемое символом S:

                                                  
[image: image2.wmf],

/

1

)

(

2

1

1

кг

Бк

n

УА

УА

S

ср

n

-

-

=

å



 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image3.wmf]                                      (2.1)

где при радиометрических измерениях 
[image: image4.wmf]2

1

1

)

(

ср

n

УА

УА

-

å



 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image5.wmf]– сумма квадратов отклонений значений  удельной активности образца;

n – число измерений образца. 

Сходимость – это свойство измерений, отражающее близость  друг к другу результатов независимых измерений, выполненных в одинаковых условиях, одним и тем же оператором, одним и тем же средством измерений. Для методик выполнения измерений – это одна из важнейших характеристик.

Воспроизводимость – это свойство измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполненных в различных условиях, в различное время, в разных местах, разными методами и средствами измерений. В практике измерений обычно сходимость  в 1,4–1,5 раза меньше воспроизводимости. Численной характеристикой воспроизводимости служит среднее квадратичное отклонение результатов измерений (наблюдений).     

                                               
[image: image6.wmf]кг

Бк

n

n

УА

УА

m

ср

n

/

)

1

(

)

(

)

(

2

1

1

-

-

=

å

                               (2.2)        

2.3. Классификация методов измерений. Методика выполнения измерений

Решение любой измерительной задачи  связывают с реализацией того или иного принципа измерений. Принцип измерений – это физическое явление или эффект, положенные в основу измерений.

Метод измерений – это прием или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с ее единицей или шкалой в соответствии с реализованным принципом.

Каждую физическую величину  можно измерить несколькими методами. Методы измерений можно систематизировать  по некоторым характерным признакам. По способу получения результатов измерений они  подразделяются на следующие виды: 

а) метод непосредственной оценки;

б) метод сравнения с мерой.

Метод непосредственной оценки – это метод измерения, в котором значение величины определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора прямого действия (манометры, амперметры).

Метод сравнения с мерой – это такой метод измерения, при котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой (измерение массы рычажными весами с уравновешиванием гирь).

Сравнение с мерой проводится различными способами. Поэтому существует  несколько разновидностей метода сравнения с мерой:

Метод противопоставления – это метод сравнения с мерой, в котором  измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения, с помощью которого устанавливается соотношение между этими величинами.    

Нулевой метод – метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия величин на прибор сравнения доводят до нуля. Этот метод используется при измерении массы на равноплечных  весах; при измерении сопротивлений; индуктивностей с помощью мостов. Значение измеряемой величины (массы) равно значению, которое воспроизводится мерой – массой гирь.

Компенсационный метод – метод измерения, который является разновидностью нулевого метода. Применяется в тех случаях, когда необходимо измерить физические явления, не нарушая условий, в которых они происходят.   

Дифференциальный метод – метод  сравнения с мерой, в котором на прибор сравнения воздействует разность значений измеряемой величины и известной величины, воспроизводимой мерой. Примером являются измерения, выполняемые при проверке мер длины сравнением с образцовой мерой на компараторе. 

Метод совпадений – метод сравнения с мерой, при котором разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, измеряют по совпадению отметок шкал или периодических сигналов (измерение длины  с помощью штангенциркуля с нониусом, когда наблюдают совпадение отметок на шкалах штангенциркуля и нониуса).

Метод замещений – метод, основанный на сравнении  с мерой, при котором  измеряемую величину замещают  известной величиной, воспроизводимой мерой, сохраняя все условия измерения неизменными (взвешивание с поочередным  помещением измеряемой массы и гирь  на одну и ту же чашку весов). Метод замещений используется  для снижения систематических  погрешностей измерения.      

Методика выполнения измерений (МВИ) представляет собой установленную совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом. Методики выполнения измерений должны быть стандартизированы и аттестованы. Общие требования к разработке, оформлению, аттестации, стандартизации МВИ и метрологическому надзору за ней регламентирует ГОСТ Р.8.563–96 «ГСИ. Методика выполнения измерений».  

Методика выполнения измерений – это, как правило, документированная измерительная процедура. Методику выполнения измерений в зависимости от сложности и области применения излагают  в следующих формах: отдельном документе (стандарте, рекомендации и т. п.), разделе стандарта, части технического документа (разделе ТУ, паспорте).

Документ, регламентирующий МВИ, оговаривает:

– назначение МВИ; 

– условия измерений;

– требования к погрешности измерений;

– метод измерений;

– требования к средствам измерений, к вспомогательным устройствам, материалам;

– операции  при подготовке и выполнении измерений;

– операции обработки и вычисления  результатов измерений;

– нормативы и процедуру контроля погрешности результатов выполняемых измерений;

– требования к квалификации операторов;

– требования к безопасности и экологичности выполняемых работ. 

Одним из основных требований при разработке МВИ  является требование к точности измерений. Наиболее распространенным способом выражения требований к точности измерений являются границы допускаемого интервала, в котором с заданной вероятностью  должна находиться погрешность измерения. 

Случайные  погрешности  проявляются  в том, что повторные измерения одной и той же величины  в одних и тех же условиях приводят к результатам, отличающимся один от другого. Отдельный результат, т. е. отдельное значение случайной погрешности, предсказать невозможно. Но большая совокупность случайных погрешностей измерений какой-то величины подчиняется определенным закономерностям.  Их устанавливают методами математической статистики  и теории вероятностей. Теория вероятностей рассматривает закономерности в случайных явлениях, которые при неоднократном воспроизведении одного и того же опыта протекают каждый раз несколько по-другому. Случайное событие – событие, которое в данном опыте может  произойти или не произойти. Каждое событие обладает какой-то  степенью возможности: одно – большей, другое – меньшей. Для количественного сравнения  между собой  событий по степени  их возможности ввели количественную  характеристику каждого случайного события, которая  выражается числом тем большим, чем более возможно это событие. Эту характеристику  называют  вероятностью события (Р). Таким образом, вероятность события – это численная мера объективной возможности этого события. За нуль принята вероятность невозможного события, за единицу – вероятность достоверного события. Вероятность случайного события А находится в интервале: 0≤Р(А)≥1.

Классическое определение вероятности события Р(А) выражается отношением числа m случаев, благоприятствующих событию А, к общему числу n случаев:       

                                                 Р(А) =
[image: image7.wmf].

n

m


На практике при наблюдении за появлением случайного события А часто вместо вероятности определяют частоту появления случайного события. Частота появления случайного события Р⁯(А) равна отношению числа М опытов, в которых появилось желаемое событие, к общему числу N опытов:          

                                             Р⁯ (А) =
[image: image8.wmf].

N

M

                    

 Чем больше проведено опытов, тем ближе частота к вероятности. Поэтому частоту появления случайного события называют статистической вероятностью и обозначают  тем же символом.   

Разработка МВИ предусматривает ее аттестацию, которая представляет собой процедуру установления и подтверждения соответствия МВИ предъявляемым к ней метрологическим требованиям.

Лекция 3. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1.  Классификация средств измерений по метрологическому назначению

Средства измерений, используемые в различных областях науки и  техники, чрезвычайно многообразны. Средства измерений по метрологическому назначению  подразделяются на рабочие средства измерений и эталоны, а по конструктивному исполнению – на  меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, измерительные установки и измерительные системы.   

Рабочие средства измерений  предназначены для проведения технических измерений. По условиям применения они могут быть:

–  лабораторными, используемыми при научных исследованиях;

– производственными, используемыми для контроля характеристик технологических процессов, контроля качества готовой продукции, контроля отпуска товаров; 

– полевыми, используемыми непосредственно при эксплуатации  техники (самолетов, автомобилей, морских судов и т. п.).

Рабочие средства, которые получают размер  при поверке от рабочих эталонов  первого разряда, относятся к точным рабочим средствам измерений. Менее точные рабочие средства измерений получают размер от рабочих эталонов третьего и четвертого разрядов. Рабочими средствами измерений выполняют измерения при контроле качества продукции. С их помощью  осуществляется получение информации, необходимой для управления технологическими  процессами, контролируются характеристики инструментов  и состояние оборудования.        

 Средства измерений, обеспечивающие воспроизведение  единицы величины с максимально возможной точностью и ее хранение для передачи размера другим средствам измерений, выполненные по особой спецификации и официально утвержденные, называются эталонами. Эталоны являются высокоточными средствами измерений и поэтому используются для проведения метрологических измерений  в качестве средства передачи информации о размере единиц.

Эталоны, утвержденные в качестве исходных для всей страны, называются государственными первичными эталонами. В целях  проведения различных метрологических работ создаются вторичные эталоны: эталоны-свидетели, эталоны-сравнения, эталоны-копии, рабочие эталоны.

Эталоны-свидетели предназначены для поверки сохранности и неизменности государственного эталона или для замены его в случае утраты или порчи.

Эталоны-сравнения применяются для сличения эталонов, которые по каким-либо причинам не могут непосредственно сличаться друг с другом.

Эталоны-копии применяются (используются)  для передачи размеров единиц рабочим эталонам.

Наиболее распространенными эталонами  являются рабочие эталоны (сотни тысяч). Рабочие эталоны подразделяются по разрядам (от первого до четвертого). От рабочих эталонов  низшего разряда  размер передается рабочим средствам измерений.

Кроме эталонов к образцовым средствам измерений относят меры, измерительные приборы и устройства, прошедшие метрологическую аттестацию и утвержденные органами  государственной или ведомственной метрологических служб в качестве образцовых.  Они так же, как и эталоны, предназначены для передачи размеров единиц физических величин рабочим средствам измерений и подразделяются  на исходные и подчиненные. Исходными называют образцовые средства измерений, от которых  размер единицы величины передается  в данном подразделении метрологической службы с наивысшей точностью. Подчиненными называют средства измерений, которым передается размер единицы от исходного образцового средства измерений непосредственно или через другие образцовые средства измерений.    

Передача информации о размере единиц  осуществляется  методом непосредственного сличения, а также сличения с помощью компаратора. 

Непосредственное сличение применяют, как правило, для менее точных мер, в частности для штриховых мер  длины – бюреток, пипеток, мерных колб и т. д. Для более  точной поверки  используют приборы сравнения, которые называются компараторами. Компаратор – измерительный прибор  для сравнения измеряемой величины с эталоном (равноплечные весы, электроизмерительные потенциометры и другие приборы сравнения). Процесс передачи размера единиц осуществляется  при поверке и калибровке средств измерения.   

Все вышеприведенные понятия  обобщает современное понятие – единство измерений, которое характеризует  состояние измерений, когда их результаты выражены в узаконенных единицах, а погрешности  известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные пределы. Обеспечение единства измерений осуществляется сетью метрологических органов, которая называются метрологической службой.          

Метрологическая служба – это совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных  на обеспечение  единства измерений, иначе говоря, организация, отдельное предприятие или структурное  подразделение, на которое возложена ответственность  за обеспечение  единства измерений. Это может быть государственная метрологическая служба, метрологические службы государственных органов управления Республики Беларусь и метрологические службы юридических лиц. Деятельность этих органов направлена на обеспечение единства измерений и единообразия средств измерений путем  проведения поверки, ревизии и экспертизы средств измерений. Суть поверки средств измерений заключается в нахождении погрешности  средств измерений и установлении их пригодности к применению. По содержанию поверка средств измерений – это совокупность операций, выполняемых органами метрологической службы и другими уполномоченными на это органами или организациями  с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям. Процедура поверки регламентируется нормативными документами. Поверка носит обязательный характер  и  проводится  в отношении  средств измерений по установленному закону о поверке. Калибровка средств измерений – комплекс операций, осуществляемых с целью  определения и подтверждения  действительных  значений  характеристик пригодности  к применению  средств измерений, не подлежащих  государственному контролю. Калибровка  может осуществляться метрологической службой юридического лица или другой аккредитованной на право проведения калибровочных работ организацией. Средства измерений, прошедшие калибровку, удостоверяются соответствующим сертификатом или знаком.    

Единство измерений поддерживается путем передачи единиц величин от эталона к рабочим средствам измерений, осуществляемой по ступенькам образцовых мер,  измерительных приборов  в соответствии с государственной поверочной схемой (рис. 1). Точность указанных мер понижается от ступеньки к ступеньке в 2–4 раза. 

Государственная поверочная схема – это утвержденный документ, устанавливающий средства, методы и точность передачи размеров единиц от государственного эталона рабочим средствам измерений.

Локальная поверочная схема  предназначена для метрологических органов министерств и метрологических служб юридических лиц и должна соответствовать требованиям соподчиненности, определяемой государственной поверочной схемой. 

Единообразие средств измерений – это их состояние, характеризующееся тем, что они проградуированы в узаконенных единицах, их метрологические свойства (характеристики) соответствуют нормам. Основой  обеспечения  единообразия  средств измерений при разработке и выпуске  в обращение  является  система их обязательных государственных испытаний.

	Государственные эталоны

	
	

	Рабочие эталоны

	
	

	Образцовые средства измерений  

1-го [image: image349.png]


разряда

	
	

	Образцовые средства измерений  

2-го разряда

	
	

	Образцовые средства измерений  

3-го разряда

	
	

	Образцовые средства измерений  

4-го разряда

	
	

	Рабочие средства измерений


Рис. 1. Принципиальная поверочная схема средств измерений

Основу нормативной базы  системы  метрологического обеспечения  отраслей промышленности и сельского хозяйства Республики Беларусь составляет Государственная система обеспечения единства измерений (СОЕИ). Это комплекс установленных стандартами взаимоувязанных правил, положений, требований и норм, определяющих организацию и методику проведения работ по оценке и обеспечению точности измерений, результаты которых используются в отраслях народного хозяйства. Организационная схема системы единства измерений в Республике Беларусь  приведена на рис. 2.

Объектами СОЕИ являются:

1) основные понятия;

2) регулируемые отношения в области обеспечения единства измерений; 

3) функции государственной управленческой деятельности, включая:

– установление правил создания, хранения и применения  национальных и исходных эталонов Республики Беларусь;

– определение метрологических и других требований к средствам, методикам и результатам измерений;

– разработку методик оценивания погрешности  (неопределенности  результатов  измерений) и обеспечение требуемой точности;

– организацию  и осуществление  государственного  метрологического надзора;

– руководство деятельностью государственной метрологической службы, метрологических служб республиканских  органов государственного управления и метрологических служб субъектов хозяйствования; 

– межрегиональную и межотраслевую координационную деятельность;

– участие в деятельности международной организации по метрологии;

4) нормативная документация, регламентирующая СОЕИ и ее элементы;

5) эталоны, включая национальный и исходный эталоны;

6) средства измерений;

7) методики выполнения измерений;


Рис. 2. Организационная схема  системы обеспечения единства измерений

8) государственная метрологическая служба;

9) метрологические службы республиканских органов государственного управления и метрологические службы субъектов хозяйствования;

10) виды и сферы распространения государственного метрологического надзора и метрологического контроля;

11) правила и процедуры проведения государственных испытаний, утверждение типа средств измерений и стандартных образцов;

12) испытание  средств измерений  и стандартных образцов;

13) метрологическая аттестация средств измерений, стандартных образцов и аттестация испытательного оборудования;

14) изготовление,  поверка, калибровка, ремонт, продажа и прокат средств измерений;

15) метрологическая экспертиза научно-технических программ, проектов, нормативной, конструкторской, технологической и программной документации;

16) аккредитации поверочных, калибровочных и испытательных лабораторий;

17) лицензирование и регистрация деятельности субъектов хозяйствования по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений и стандартных образцов;

18) государственный метрологический надзор:

– за производством, испытанием и применением средств измерений и стандартных образцов, аттестацией методик выполнения измерений, соблюдением метрологических норм и правил;

– количеством товаров, отчужденных при совершении торговых операций;

– количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке и продаже;

19) права, обязанности и ответственность государственной инспекции и (или) других уполномоченных  должностных лиц по обеспечению единства измерений;

20) финансирование работ по обеспечению единства измерений.

СОЕИ включает два вида нормативных документов, регламентирующих перечисленные выше объекты: базовые нормативные документы и разработанные на их основе нормативные документы для конкретных  областей измерений, измерительных процессов и средств измерений. Выражение результатов измерений в узаконенных единицах физических величин  является одним из условий обеспечения единства измерений. Для обеспечения необходимой точности измерений в Республике Беларусь размер применяемых единиц физических величин  хранят и воспроизводят с помощью эталонов  или образцовых средств измерений. На национальном уровне таким организационно-методическим документом является стандарт, регламентирующий порядок разработки, утверждения, хранения и применения эталонов. В стандарте установлено, что национальный эталон служит для воспроизведения единицы и передачи ее размера исходным эталонам, а при необходимости образцовым средствам измерений. Необходимым этапом, обеспечивающим единство измерений, является поверка средств измерений, требования к которым также регламентируются стандартами, разработанными на основе рекомендаций МОЗМ. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений регламентируется аналогичными документами. Кроме того, для обеспечения требуемой точности измерений  посредством градуировки, метрологической аттестации, поверки средств измерений, аттестации методики выполнения измерений применяют  стандартные образцы состава, свойств и материалов, требования к которым также регламентированы  стандартами (рекомендациями МОЗМ).        

3.2.  Метрологические характеристики средств измерений, 

влияющие на результаты измерений

Метрологические характеристики средств измерений – это характеристики свойств, оказывающие влияние на результаты измерений. Информация  о назначении метрологических характеристик приведена в документации на средства измерений (ГОСТ, ТУ, паспорт). Метрологические характеристики, установленные нормативными документами, называются нормируемыми. При установлении совокупности нормируемых  метрологических характеристик  для средств измерений конкретного вида  необходимо  использовать номенклатуру  характеристик, регламентированных ГОСТ 8.009–84 «ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений». В этом стандарте приведены рекомендации по выбору метрологических характеристик для различных средств измерений и критерии рациональности основных составляющих погрешности. Положения этого стандарта  гармонизированы  с международными рекомендациями. Все метрологические характеристики можно разделить на две группы. В первую группу входят свойства, определяющие область применения средств измерений, во вторую – свойства, определяющие качество измерения. Основными метрологическими характеристиками, определяющими свойства первой группы, являются диапазон измерений и порог чувствительности.

Диапазон измерений – это область значений величин, в пределах  которых нормированы допускаемые пределы погрешности. Значения  величины, ограничивающие диапазон  измерений снизу или сверху (слева или справа), называют соответственно нижним и верхним пределами измерений.  

Порог чувствительности – наименьшее значение измеряемой величины, которое вызывает заметное изменение выходного сигнала.

К метрологическим свойствам второй группы относят три главных свойства, определяющих качество измерений: точность, сходимость, воспроизводимость измерений.  

При выборе средств измерений основными метрологическими свойствами измерений считаются диапазоны измерений, точность, трудоемкость и стоимость контроля качества объекта измерений. Определение  точности  измерений  дано выше. Нужно только отметить, что  точность средств  измерений  должна быть  достаточно высокой по сравнению с заданной  точностью выполнения  измеряемого размера.

Трудоемкость измерений  и их стоимость  должны быть возможно  более низкими, обеспечивающими  экономичность процесса измерения. Излишняя точность  ведет к повышению трудоемкости и стоимости  измерений, а недостаточная точность  приводит к тому, что часть годной продукции  при контроле качества  может быть забракована и, наоборот, фактически  негодная продукция может быть принята как годная.   

В практике применения средств измерений широко используется такая характеристика, как класс точности. 

Класс точности средств измерений – обобщенная характеристика, выражаемая пределами допускаемых погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность. При этом для каждого класса точности определяют конкретные требования к метрологическим  характеристикам, в совокупности отражающим уровень точности средства измерения данного класса. Класс точности позволяет судить о том, в каких пределах  находится погрешность измерений этого класса. Это необходимо знать при выборе средств измерений. Требования к назначению, применению и обозначению классов точности  регламентированы в ГОСТ 8.401–90 «ГСИ. Классы точности средств измерений. Основные положения». Данный документ гармонизирован с международными рекомендациями.   

В метрологической практике при проведении измерений необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на результаты измерений. Это объект и субъект измерения, метод измерения, средства и условия измерения.

Объект измерения должен быть чист от посторонних включений, если измеряется плотность вещества, свободен от влияния внешних помех (природные процессы, индустриальные помехи и т. п.). Сам объект не должен обладать внутренними помехами (работа самого объекта измерения).

     Субъект измерения, т. е. оператор, привносит в результат «личностный» момент измерения, элемент субъективизма. Он  зависит от квалификации  оператора, санитарно-гигиенических условий труда, психофизиологического состояния субъекта, от учета эргономических требований. 

Метод измерения также оказывает влияние на результат измерений. Очень часто измерение одной и той же величины постоянного размера различными методами  дает различные результаты, причем каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Искусство оператора состоит в том, чтобы соответствующими способами исключить или учесть факторы, искажающие результаты. Если измерения не удается выполнить так, чтобы исключить или компенсировать какой-либо фактор,  влияющий на результат, то в последний, в ряде случаев, вносят соответствующую поправку. 

Влияние средства измерения во многих случаях проявляется как  возмущающий фактор, каковым является внутренний шум измерительных электронных усилителей. Другим фактором является инерционность  средств измерений. Некоторые средства измерений дают постоянно завышенные  или постоянно заниженные показания, что может быть результатом дефекта изготовления.  

Условия измерения как влияющий фактор включают температуру окружающей среды, влажность, атмосферное давление, напряжение в сети и т. д. Учет указанных факторов предполагает исключение ошибок  и внесение  поправок к измеренным величинам.  

3.3.  Метрологическая надежность средств измерений

Метрологической надежностью средств измерений называют способность средств измерений сохранять установленные значения метрологических характеристик в течение заданного времени при определенных режимах и условиях эксплуатации. Специфика проблемы метрологической надежности состоит в том, что для нее основное положение классической теории надежности о постоянстве во времени интенсивности отказов  оказывается неправомерным. Современная теория надежности ориентирована на изделия, обладающие двумя характерными состояниями: работоспособным и неработоспособным. Постепенное изменение погрешности средств измерений позволяет ввести сколь угодно много работоспособных состояний с различным уровнем эффективности функционирования, определяемых степенью приближения погрешности к допускаемым границам значения. 

Надежность средств измерения характеризует их поведение с течением времени и является обобщенным показателем, включающим в себя стабильность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.

Стабильность средств измерений – качественная характеристика, отражающая неизменность во времени их метрологических характеристик.

Безотказность средств измерений – свойство средств измерений непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени.  

Долговечность – это свойство средств измерений сохранять свое работоспособное состояние до наступления предельного состояния, когда его применение уже недопустимо.

Ремонтопригодность – это свойство средств измерений, заключающееся в приспособленности в случае отказов к восстановлению путем технического обслуживания и ремонта.   

Сохраняемость – это свойство средств измерений сохранять значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности не только в течение эксплуатации, но и после хранения и транспортирования. 

3.4. Международные метрологические организации

Международная организация мер и весов (МОМВ) основана 20 мая 1875 г. в соответствии с подписанной 17 странами Метрической конвенцией. Ее нераздельными  и органическими частями являются приведенные ниже организации.

Генеральная конференция по мерам и весам, созываемая с 1879 г. в Париже не реже одного  раза в четыре года.

Международный комитет по мерам и весам (МКМВ), который состоит из  восьми консультативных комитетов: по системам единиц, по определению метра, по определению секунды, по массе, по термометрии, по электричеству, по фотометрии и радиометрии, по эталонам для измерения ионизирующих излучений.

Международное бюро мер и весов (МБМВ), которое начало свою работу в 1879 г. и является международным многопрофильным метрологическим институтом, расположенным  в городе Севр недалеко от Парижа. В задачи МБМР входят  создание и хранение международных эталонов, сравнение с ними национальных эталонов, выполнение различных метрологических исследований.

Международная организация законодательной метрологии  (МОЗМ), которая разрабатывает международные рекомендации и документы по общим вопросам метрологии, по отдельным видам измерений и по метрологическому обеспечению ряда областей человеческой деятельности.

Общеевропейская метрологическая организация (ЕВРОМЕТ), конвенция об образовании которой подписана в 1988 г. Ее областью деятельности являются исследование и разработка национальных эталонов единиц измерений; исследования, связанные с разработкой первичных эталонов (фундаментальные константы, материалы, методы измерений); развитие поверочных служб на высшем метрологическом уровне, необходимом каждому члену ЕВРОМЕТ; методы измерений наивысшей точности. 

Международная конфедерация по измерительной технике и приборостроению (ИМЕКО). Конгрессы ИМЕКО  созываются один раз в три  года.

Международная организация по стандартизации (ИСО), международная электротехническая комиссия (МЭК), международная комиссия по освещению (МКО), формально не являясь метрологическими организациями, разрабатывают стандарты и рекомендации по метрологической терминологии и методикам выполнения измерений при испытаниях продукции, по установлению шкал измерений.

ИСО учреждена в 1946 г. Местом нахождения этой организации является Лондон. Осуществляет разработку международных стандартов и сотрудничество в области стандартизации.

МЭК организована в 1906 г. В 1946 г. эта организация присоединилась  к ИСО  на автономных правах.  В МЭК входит Международный специальный комитет по радиопомехам (СИСПР). Основной задачей СИСПР является стандартизация методов измерения радиопомех, излучаемых электрической и электронной аппаратурой.

МКО учреждена в 1900 г. в Париже (Франция). МКО издает международный светотехнический словарь и публикации, в которых регламентированы шкалы и методики световых и цветовых измерений.

Специальными вопросами метрологии и измерительной техники занимаются  также международный консультативный комитет по радиосвязи (МККР), международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии (МККТТ), международная организация гражданской авиации (ИКАО), международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ),  Комитет по исследованию космического пространства (КОСПАР).   

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Лекция 1. Основные положения государственной системы стандартизации Республики Беларусь

1.1. Цели и задачи стандартизации

Существует порядка 25 формулировок понятия «стандартизация». В настоящее время общепринятым является определение, даваемое Международной организацией по стандартизации. По ее определению стандартизация – это деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством установления положений для всеобщего и многократного применения в отношении существующих и потенциальных задач.

В зависимости от формы руководства стандартизации и сферы действия стандартов различают государственную, национальную и международную стандартизацию.

Государственная стандартизация – форма развития и проведения стандартизации, осуществляемая под руководством государственных органов по единым государственным планам стандартизации.

Национальная стандартизация – стандартизация, которая проводится в  масштабах  государства  без государственной формы руководства.

Международная стандартизация – стандартизация, осуществляемая международными организациями или группой государств с целью обеспечения взаимной торговли, научных, технических и культурных связей.

Предметом стандартизации является оптимальное разрешение в народном хозяйстве на базе критериев эффективности и качества двух специфических проблем – проблемы рациональной совместимости (сопряжения) и проблемы неоправданного многообразия (или неоправданного различия) его структурных составляющих.

Решение проблемы совместимости может быть достигнуто путем выявления действующих во взаимосвязи элементов конкретной системы и последующего установления рациональной их номенклатуры, норм, правил, требований, терминов, обозначений, призванных с учетом перспективы применения обеспечить их эффективное и качественное взаимодействие как в отраслевых, так и межотраслевых объектах. Проблема неоправданного многообразия может быть решена путем выявления (учета, систематизации) неоправданного многообразия элементов определенной системы и последующего установления рациональной их номенклатуры, обеспечивающей эффективное и качественное функционирование системы в целом (молекула белка состоит из 24 аминокислот, окружающая среда – из 104 элементов).

Объект стандартизации – предмет, подлежащий стандартизации. Такими объектами являются изделия, правила, нормы, требования, методы, термины, обозначения, имеющие перспективу многократного применения в науке, технике, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи, культуре, здравоохранении и других сферах деятельности, также международной торговле. Все объекты стандартизации имеют следующую классификацию.

1. Организационно-методические и общетехнические нормы и требования:

а) организация проведения работ по стандартизации в Республике Беларусь;

б) классификация и кодирование технико-экономической и социальной информации;

в) термины в различных областях знаний и деятельности; 

г) единый технический язык, используемый при разработке, производстве и применении продукции, совместные программные и технические средства информационных технологий, техническая документация;

д) обязательные требования к продукции, общетехнические нормы, требования, правила, используемые только в данной отрасли.

2. Продукция широкого, в том числе межотраслевого применения.

3. Объекты государственных научно-технических и социально-экономических программ.

Объектами отраслевой стандартизации являются организационно-методические и общетехнические нормы, требования, правила, характерные и используемые только в данной отрасли.

Объектами стандартизации на предприятиях являются детали и сборочные единицы, которые создаются и применяются только на данном предприятии и являются составными частями разрабатываемых или изготавливаемых изделий (продукции); нормы, правила в области организации производства, управления предприятием, а также качеством продукции; технологическая оснастка и инструмент, технологические нормы, требования и типовые технологические процессы данного предприятия.  

Основными целями стандартизации являются:

– защита интересов потребителей и государства в вопросах качества продукции, услуг, процессов, обеспечивающих их безопасность для жизни людей, охрану окружающей среды;

– повышение качества продукции в соответствии с развитием науки и техники;

– обеспечение технической и информационной взаимозаменяемости продукции;

– содействие внедрению ресурсо- и энергосберегающих технологий;

– устранение технических барьеров в торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, обеспечение конкурентоспособности белорусских товаров на мировом рынке, участие Республики Беларусь в международном разделении труда;

– обеспечение единства измерений;

– содействие повышению обороноспособности и мобилизационной готовности Республики Беларусь;

– содействие выполнению законодательства Республики Беларусь методами и средствами  стандартизации.

Основными задачами стандартизации являются:

– установление оптимальных, в том числе обязательных требований к качеству и номенклатуре продукции в интересах потребителя и государства;

– развитие унификации продукции;

– нормативное обеспечение межгосударственных и государственных социально-экономических и научно-технических программ, инфраструктурных комплексов (транспорт, связь, оборона, охрана окружающей среды, безопасность населения и т. д.);

– согласование и увязка показателей и характеристик продукции, ее элементов, комплектующих изделий, сырья и материалов;

– снижение материалоемкости и энергоемкости, применение прогрессивных технологий;

– установление метрологических норм, правил, положений и требований;

– установление требований к испытаниям, сертификации, контролю и оценке качества продукции;

– ведение и развитие системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации.

1.2. Принципы и методы стандартизации

 Важнейшими принципами стандартизации являются системность, комплексность, принцип опережающего развития и гармонизации. 

Суть принципа системности заключается в рассмотрении каждого объекта стандартизации как части более сложной системы (совместимость тары и транспортных средств).

Принцип комплексности стандартизации состоит в том, что качество изделий, применяемых в отраслях промышленности и сельского хозяйства, а также других сферах деятельности, является  функцией качества составляющих его элементов – сырья, материалов, комплектующих узлов и деталей. Только система  взаимосвязанных  показателей качества этих элементов, оговоренных стандартами, может служить надежной базой  для обеспечения  стабильности свойств конечной продукции.

Государственная система стандартизации определяет понятие «комплекс стандартов» как совокупность взаимосвязанных стандартов, объединенных общей целевой направленностью и устанавливающих требования к взаимоувязанным объектам стандартизации. В программу комплексной стандартизации сложных объектов включается также оптимизация методов разработки (проектирования и конструирования) изделия, методов подготовки и организации производства, совершенствования технологий. Программа должна предусматривать увязку сроков подготовки комплекса соответствующих нормативных документов (стандартов, технических условий) и своевременного введения их в действие. Решающим критерием выбора объектов комплексной стандартизации и одновременно ее очередности является экономически оптимальный уровень качества будущего изделия. Развитие теоретических и методических основ комплексной стандартизации способствует созданию важнейших для отраслей народного хозяйства видов перспективной продукции.       

Принцип опережающего развития стандартизации  заключается в установлении повышенных  по отношению к уже достигнутому на практике уровню норм, требований к объектам стандартизации, которые согласно прогнозам будут оптимальными в последующее время и которые отвечали бы достижениям научно-технического прогресса путем периодической их корректировки.

Опережающая стандартизация в зависимости от масштабов работ и объектов стандартизации проводится как путем разработки отдельных стандартов, так и их комплексов, устанавливающих перспективные основные требования к подлежащим разработке новым системам машин, оборудованию и важнейшим видам продукции (или их новым поколениям), их комплектующим узлам, материалам, методам контроля или ступенчатых основных показателей, определяющих технический уровень и качество как выпускаемой продукции, так и подлежащей разработке и освоению в будущем.

Важнейшим условием проведения опережающей стандартизации является наличие времени упреждения производства комплектующих изделий, новых материалов во вспомогательной продукции повышенного качества по отношению к времени производства конечного изделия. Опережающая стандартизация проводится одновременно с проведением научных исследований.

Научно-техническую базу опережающей стандартизации составляют достижения  прикладных научных исследований, открытия и изобретения, подлежащие реализации, методы оптимизации параметров объектов стандартизации, методы прогнозирования технического прогресса и роста потребностей народного хозяйства и населения страны в целом. 

Принцип эффективности стандартизации состоит в том, что применение стандартных решений всегда  должно давать экономический или социальный эффект, стандарты должны вести к экономии ресурсов, повышению качества и надежности изделий. В других случаях стандарты должны обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, экологическую безопасность, т. е. обеспечить социальный эффект.

Под эффективностью работ по стандартизации следует понимать соотношение общественного (хозяйственного) эффекта использования результатов работ по стандартизации в различных отраслях и затрат, связанных с их подготовкой и применением. Эффективность работ по стандартизации включает экономическую, технологическую, информационную и социальную эффективность.  

Под экономической эффективностью стандартизации понимают выраженную в денежном или натуральных показателях экономию живого или овеществленного труда в производстве в результате внедрения стандарта с учетом необходимых затрат. В зависимости от целей определения экономической эффективности и других факторов выделяют общую (в отраслях производства в масштабах страны), сравнительную (преимущество одного варианта над другим), проектную (ожидаемую) и фактическую (реально достигнутую) эффективность.  Источником получения экономического эффекта является:

экономия, достигнутая в результате улучшения качества выпускаемой продукции и повышения ее конкурентоспособности на мировых рынках;

экономия, достигнутая в результате отбора из всех вариантов оптимального (ведет к росту серийности), за счет сокращения излишних типов и видов изделий, составных частей, сборочных единиц и деталей;

экономия, достигнутая в результате совершенствования качества организационных решений.

 Показателем экономической эффективности стандартизации является годовой экономический эффект, который представляет собой абсолютную величину суммарной экономии всех производственных ресурсов (труда, материалов и производственных ресурсов), полученных от проведенных мероприятий по стандартизации.

Технологическая эффективность работ по стандартизации выражается в относительных показателях (емкость производства, повышение ресурса, надежности изделий).

Информационная эффективность работ по стандартизации выражается через достижение необходимого для общества взаимопонимания, единства восприятия информации, например, стандарта.

Социальная эффективность работ по стандартизации выражается в положительном влиянии результатов  внедрения стандартов или их комплексов на уровень жизни и здоровья населения, улучшении психологического климата в коллективах.   

Принцип гармонизации заключается в разработке государственных нормативных документов, идентичных документам, относящимся к одному и тому же объекту стандартизации, принятым международными организациями.    

  Принципами стандартизации являются:

– взаимное стремление всех заинтересованных сторон, разрабатывающих, изготавливающих и потребляющих продукцию, к достижению общего согласия по вопросам, представляющим взаимный интерес;

– программно-целевое планирование работ по стандартизации и преемственность при применении нормативных документов по стандартизации;

– соответствие требований документов по стандартизации современным достижениям науки, техники, передового опыта, а также законодательным актам, нормам, правилам органов, выполняющих функции госнадзора.  

Повышение научно-технического уровня стандартов достигается путем исследования свойств объекта стандартизации, наличием фундаментальной и методической базы и основанных на ней нормативных и методических документов, организационных мероприятий, направленных на быстрое и полное внедрение передовых достижений науки и техники при разработке и корректировке действующих стандартов. Повышение научно-технического уровня стандартов является неотъемлемой частью государственной системы стандартизации, которая включает теоретические, методические и организационные мероприятия. Первая группа включает мероприятия по программированию государственной стандартизации важнейших объектов производства с включением научных исследований и экспериментальных работ, проведение научной экспертизы проектов стандартизации, дальнейшую их разработку и внедрение. Вторая группа мероприятий направлена на обеспечение научно-технического уровня стандартов на всех этапах их прохождения, начиная с разработки технического задания и до утверждения и внедрения. Значительная роль в обеспечении соответствующего уровня стандартов на завершающей стадии их разработки  принадлежит научно-технической, экономической, правовой и, в определенных случаях, терминологической экспертизам. Организация-разработчик несет всю полноту ответственности за научно-технический уровень разработанных стандартов, организация-эксперт отвечает за научно-технический уровень проэкспертированных стандартов. Третья группа мероприятий направлена на обеспечение разработчиков стандартов и экспертов необходимой информацией о действующих международных, зарубежных и национальных стандартах передовых в техническом отношении стран и данными об уровне качества продукции, выпускаемой за рубежом, на всех этапах разработки, согласования и экспертизы стандартов;  

– взаимосвязь и согласованность нормативных документов по стандартизации всех уровней, т. е. предупреждение их дублирования;

– открытость информации о действующих нормативных документах программных работ по стандартизации;

– утверждение стандартов на основе достижения согласия всех заинтересованных сторон и их пригодность для применения в целях сертификации.

 В стандартизации широко применяются математические методы, методы прикладных, технических и экологических наук, методы социологии и др. Собственными методами стандартизации являются методы ограничения (симплификации), типизации, унификации, агрегатирования.  

Метод ограничения, или симплификации, заключается в отборе из существующего излишнего для данной области применения множества общих по назначению  объектов народного  хозяйства  одного или некоторого числа объектов, способных обеспечить решение того же объема задач, что и заменяемое множество. Эффективность метода носит экономический характер и проявляется в сокращении расходов материальных и финансовых средств за счет уменьшения номенклатуры покупных изделий и материалов. 

Метод типизации заключается в разработке для определенной области применения универсального документального решения с оптимальными параметрами и в последующем создании на этой базе с необходимой доработкой некоторого числа разновидностей объектов народного хозяйства.

Типовые здания и сооружения, типовые технологические конструкции, структуры управления, письма – это примеры типовых решений на основе метода типизации. Эффективность метода проявляется в сокращении времени на создание новых объектов, улучшении их качества, уменьшении трудовых и финансовых затрат и носит, таким образом, технико-экономический характер.       

Метод унификации заключается в разработке рациональной номенклатуры объектов народного хозяйства с оптимальными параметрами, способной обеспечить в определенной области применения решение всего объема задач в соответствии со своими назначениями. Унификация – это рациональное уменьшение числа типов, видов и размеров объектов одинакового функционального назначения. Термин «унификация» часто имеет общее значение, охватывающее работы, присущие всем методам стандартизации при одновременном их применении. В этом плане различают внутриобъектовую и межобъектовую, отраслевую и межотраслевую унификацию. Количественно уровень унификации изделий оценивается  коэффициентом применяемости, который рассчитывают по формуле

                                               
[image: image9.wmf]%,

100

0

×

-

=

n

n

n

K

n

                                     (2.1)

где n – общее число деталей в изделии, шт.;

n0  – число оригинальных, разработанных впервые при создании данного изделия деталей, шт.

В общее число деталей входят стандартные, унифицированные, заимствованные из других конструкций, покупные детали. Эффективность метода проявляется в ускорении  новых разработок, сокращении неоправданного числа новых объектов  одного и того же или подобного назначения, их вариантов или типоразмеров и носит, как и метод унификации, технико-экономический характер.

Сущность метода агрегатирования сводится к разработке универсального комплекса  структурных составляющих объектов народного хозяйства (узлов, модулей, отдельных деталей), обладающих размерной и функциональной взаимозаменяемостью, для последующего создания путем  их комбинирования широкого ряда конкретных объектов. Идеальной целью такого метода в машиностроении было бы создание рационального набора стандартных  узлов и деталей, из которых  путем изменения  характера их соединения или пространственного сочетания можно было бы получить широкий диапазон машин и механизмов разнообразного назначения (силовая установка «Гомсельмаша», которая в комбинации с разными агрегатами может быть использована для уборки зерновых культур, уборки трав, в качестве транспортного средства).

Всем вышеперечисленным методам присущи определенные недостатки: ограниченность симплексного метода, сложность в создании надежной системы информации о существующих решениях, возможность отклонения в конкретных условиях от принятого решения, отсутствие государственного надзора за соблюдением принятых решений. Эти недостатки сводятся к невозможности  достижения оптимального конечного результата. Только в некоторых случаях межотраслевая унификация, агрегатирование и отдельные типовые решения способны обеспечить эффект, близкий к оптимальному.

Метод стандартизации свободен от этих недостатков. Данный метод заключается в разработке на базе методов унификации, типизации, агрегатирования и ограничения рациональной номенклатуры объектов с оптимальными для народного хозяйства параметрами и последующем введении результатов разработки в норму, оформляемую в виде стандарта.  Взаимосвязь  рассмотренных методов показана на рис. 3.

Эффективным методом предупреждения неоправданного многообразия изделий  является метод, при котором выбор размеров машин, узлов, деталей и  материалов  осуществляется по закономерным  рядам предпочтительных чисел, что создает условия для   широкого развития унификации и стандартизации. Метод известен с глубокой древности. Предпочтительными числа называются потому, что они рекомендуются при конструировании и расчетах, при стандартизации и унификации. В стандартизации нашли применение ряды чисел, построенные по арифметической или геометрической прогрессии. Для рационального сокращения номенклатуры изделий (типов, видов, моделей) используется разработка параметрических рядов (ГОСТ 8052–84 «Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел»). Таковыми являются ряды габаритных длин автобусов, ряд номинальных мощностей электрических машин и т. д.  


Рис. 3. Связь и последовательность упорядочения неоправданного

       многообразия объектов народного хозяйства

1.3. Органы и службы стандартизации Республики Беларусь

Государственная система стандартизации Республики Беларусь – совокупность государственных организационных структур, структур в отраслях народного хозяйства Беларуси, определенного порядка и правил их взаимодействия при выполнении работ по стандартизации. Она имеет следующую структуру.

1. Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации (Белстандарт), в функции которого входят:

а) осуществление государственной политики в области стандартизации;

б) обеспечение функционирования и развития государственной системы стандартизации, в том числе обороны, установления в стандартах обязательных требований к продукции;  

в) организация работ по гармонизации технических норм и требований стандартов Республики Беларусь с международными и межгосударственными стандартами; 

г) организация разработки, экспертизы, утверждения и государственной регистрации нормативной документации по стандартизации, ее издание и обеспечение ею заинтересованных лиц; 

д) осуществление государственного надзора за стандартами в объединениях, организациях, предприятиях и у граждан-предпринимателей;

ж) утверждение головных и базовых организаций по стандартизации, технических комитетов;

з) представление Республики Беларусь в международных организациях. 

2. Министерство архитектуры и строительства. Оно осуществляет руководство деятельностью по стандартизации в области строительства и архитектуры.

3. Территориальные органы Белстандарта – центры стандартизации и метрологии, осуществляющие функции и права Белстандарта в пределах установленных для них полномочий.

4. Подразделения (службы) стандартизации в министерствах (ведомствах), создаваемые для организации и координации работ по стандартизации в соответствующих отраслях. 

5. Головные организации по стандартизации, создаваемые для осуществления организационно-методического и научно-технического руководства работами в области стандартизации в пределах установленной для них специализации.

6. Базовые организации по стандартизации, создаваемые для научно-технического руководства работами по стандартизации по группам продукции и обеспечения технического единства по ним.

7. Республиканские технические комитеты по стандартизации (ТК), задача которых состоит в организации и осуществлении разработки, согласования и подготовки к утверждению госстандартов Республики Беларусь, других нормативных документов по стандартизации, а также проведении работ по международной и межгосударственной стандартизации по направлению деятельности соответствующего технического комитета.    

8. Службы стандартизации предприятий, обеспечивающих выполнение работ по стандартизации и контролю за соблюдением требований стандартов на предприятиях.

Головные и базовые организации назначаются Белстандартом или Министерством строительства и архитектуры по представлению министерств из организаций с высоким научно-техническим потенциалом в соответствующих областях науки и техники.

Технические комитеты создаются на базе предприятий, специализирующихся на определенных видах деятельности с привлечением на договорной основе полномочных представителей заинтересованных предприятий и организаций, органов стандартизации сертификации, общественных организаций, потребителей и экспертов. 

1.4. Категории и виды нормативных документов 

по стандартизации 

В процессе стандартизации вырабатываются нормы, правила, требования, характеристики объекта стандартизации, которые оформляются в виде нормативного документа. Руководство ИСО и МЭК рекомендует:

– стандарты;

– документы технических условий;

– своды правил;

– регламенты (технические регламенты);

– положения.

Стандарт – это нормативный документ, разработанный на основе соглашения, утвержденного признанным органом, и направленный на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. Стандарт должен быть основан на обобщенных результатах  научных исследований, технических достижений и практического опыта. Стандарты бывают международными, региональными, национальными и административно-территориальными. Принимаются соответствующими органами по стандартизации и периодически пересматриваются для внесения изменений с целью их соответствия уровню научно-технического прогресса.

Документ технических условий (ТУ) устанавливает требования к продукции, услуге, процессу. В ТУ должны быть указаны методы или процедуры, которые следует использовать для проверки соблюдения требований нормативного документа в необходимых ситуациях.

Свод правил может быть использован как самостоятельный стандарт, либо самостоятельный документ, либо как часть стандарта. Его разрабатывают обычно для процессов проектирования, монтажа оборудования и конструкций, технического обслуживания или эксплуатации объектов, конструкций, изделий. Технические правила в этом документе носят рекомендательный характер.

Регламент – это документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы. Принимает регламент орган власти, а не орган стандартизации. Разновидностью регламента является технический регламент, который содержит технические требования к объекту стандартизации. Они могут быть представлены в этом документе, но могут быть в другом нормативном документе: стандарте, ТУ, своде правил. В отдельных случаях в технический регламент полностью  включается нормативный документ. Технический регламент дополняется методическими документами, указаниями по методам контроля и проверок соответствия продукта требованиям регламента. Стандарты и документы технических условий носят рекомендательный характер, а регламенты – обязательный характер. 

В соответствии с руководством ИСО и МЭК различают следующие виды стандартов:     

1) основополагающий стандарт;

2) терминологический стандарт;

3) стандарт на методы испытаний;

4) стандарт на продукцию;

5) стандарт на процесс;

6) стандарт на совместимость;

7) положение;

8) методическое положение;

9) описательное положение;

10) стандарт с открытыми значениями.

Белорусская система стандартизации опирается на международный опыт, приближена к международным  правилам и нормам, практике стандартизации, но имеет свои особенности. Нормативные документы по стандартизации  в Республике Беларусь установлены Законом Республики Беларусь «О стандартизации» [9] и содержат документы приведенных ниже категорий.

Государственные стандарты  Республики Беларусь (СТБ) – стандарты, утвержденные Госстандартом или Министерством архитектуры и строительства. 

Государственные строительные нормы и правила Республики Беларусь (СНБ). 

Общегосударственные классификаторы технико-экономической и социальной информации Республики Беларусь (ОК РБ).

Руководящие документы отраслей Республики Беларусь (РД РБ) – нормативные документы по стандартизации, утвержденные компетентным органом в определенной области деятельности (руководящим органом отрасли). Порядок разработки, принятия и отмены отраслевых стандартов  устанавливается государственными стандартами. Ответственность за соответствие требований стандартов отраслей обязательным требованиям госстандартов несут субъекты хозяйствования, которые их утвердили.

Технические условия Республики Беларусь (ТУ РБ) – нормативные документы на конкретную продукцию (услугу, группу продукции, услуг) утвержденные разработчиком (изготовителем) продукции. Технические условия  разрабатываются при отсутствии на них стандартов и в случае их дополнения или уточнения требований в этих стандартах. Порядок разработки, утверждения, регистрации, применения, контроля за исполнением обязательных требований стандартов, изменения, отмены ТУ устанавливается государственными стандартами. Ответственность за соответствие требований ТУ обязательным требованиям госстандартов несут субъекты хозяйствования, которые их утвердили.   

Стандарты предприятий (СТП) – стандарты, утвержденные предприятием (объединением, фирмой и т. п.). Стандарты предприятий разрабатываются  и утверждаются  субъектами хозяйствования исходя из необходимости их принятия в целях обеспечения требований артикула № 1 «О стандартизации», а также в целях совершенствования ор-ганизации производства и управления ею. Отраслевые стандарты не должны  нарушать обязательные  требования государственных стандартов.

Предстандарты – нормативные документы, которые разрабатываются в целях ускоренного внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ сроком  не более чем на два года.

Межгосударственные стандарты (МГОСТ). В Республике Беларусь сохраняют свое действие ГОСТы, принятые Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации или Международной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве.

Международные региональные стандарты. На территории Республики Беларусь могут действовать международные региональные стандарты, которые приняты международной (региональной) организацией.

Категории нормативных документов классифицируются на обязательные к исполнению в соответствии с законом и добровольные требования стандартов и ГОСТов. В число обязательных к исполнению требований входят:

1) требования к продукции, работам, услугам по их безопасности для окружающей среды, жизни, здоровья, имущества, пожарной безопасности и санитарии; 

 2) основные потребительские характеристики, единство методов их контроля и маркировки, требования к упаковке, транспортированию, хранению, применению и утилизации; 

3) требования к технической и информационной совместимости и взаимозаменяемости продукции. Правила и нормы, обеспечивающие техническое и информационное единство при разработке, производстве, эксплуатации продукции, выполнении работ и услуг, в том числе техническая документация, допуски, посадки, общие  правила обеспечения качества продукции, услуг, работ, рационального использования ресурсов, термины и определения, обозначения, метрологические и организационно-технические правила и нормы.

В число добровольных входят требования СТБ и ГОСТов, характеризующих потребительские и иные свойства продукции и услуг.

В Республике Беларусь разрабатывается четыре вида стандартов. Для обеспечения взаимопонимания, единства подходов и взаимосвязи деятельности науки, техники и производства разрабатываются основополагающие стандарты. Ими устанавливаются принципы, правила, нормы, которые рассматриваются в качестве общих, содействующих решению общих целей для науки и производства (научно-техническая терминология, требования и нормы по техническому обеспечению технологических процессов – предпочтительные числа, классы точности и т. д.). 

Требования к виду продукции или услуге либо к группе однородной продукции устанавливаются стандартами на продукцию. Существует  две разновидности этих стандартов:

а) стандарты общих технологических условий с требованиями к группам однородной продукции (классификация, размеры, требования к параметрам и т. д.);

б) стандарты технических условий с требованиями к конкретной продукции, услуге (касаются производства, поставки, эксплуатации, ремонта, утилизации и т. д.).

Стандарты технических условий содержат дополнительные требования к объекту стандартизации – товарный знак и знак соответствия.

Требования к конкретным видам работ на стадиях разработки, производства, эксплуатации, хранения устанавливаются стандартами на работы.

Для обеспечения всесторонней проверки обязательных требований  к качеству продукции, услуг используются стандарты на методы контроля. Установленные в стандартах методы контроля должны быть точными, объективными и обеспечивать воспроизводимые и сопоставимые результаты. Необходимо пользоваться стандартизированными методами контроля, испытаний, измерений и анализа.  

Исключительное право официального опубликования в установленном порядке государственных стандартов, строительных норм, классификаторов технико-экономической информации принадлежит республиканскому органу по стандартизации и сертификации (Белстандарт).

Государственное управление стандартизацией в Республике Беларусь  осуществляет Белстандарт. Он определяется Президентом  Республики Беларусь в соответствии с положением  об этом органе, утвержденным Кабинетом Министров Республики Беларусь. Этот орган в соответствии с законом устанавливает в государственных стандартах, строительных нормах общие организационно-технические правила проведения работ по стандартизации, формы и методы взаимоотношений субъектов хозяйствования как между собой, так и с органами государственного управления. 

Руководитель Белстандарта одновременно является Главным государственным инспектором Республики Беларусь по надзору за стандартами и средствами измерений. 

Лекция 2. ПРОЦЕДУРА РАЗРАБОТКИ, ОТМЕНЫ И НАДЗОРА      

       ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ

2.1. Стадии и документы на разработку стандартов 

в Республике Беларусь

Разработку государственных стандартов Республики Беларусь могут осуществлять головные и базовые организации по стандартизации, технические комитеты по стандартизации, предприятия и организации по планам государственной стандартизации, государственным научно-техническим и социально-экономическим программам, договорам на разработку стандартов или инициативно. При разработке стандартов организация-разработчик обязана руководствоваться законодательством Республики Беларусь, а также действующими на ее территории  республиканскими и международными (региональными) стандартами. При разработке стандартов Республики Беларусь должны учитываться результаты научно-технических, опытно-конструкторских разработок и проектных работ, результаты патентных исследований и другая информация отечественной и зарубежной науки и техники. Последовательность разработки стандартов приведена в табл. 4.

Подготовка проекта стандарта. Заказчиком стандартов является Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации (Белстандарт) или Министерство строительства и архитектуры. При получении заказа организация-разработчик  заключает договор на разработку стандарта с организацией-заказчиком и  определяет при необходимо сти  соискателей  для   разработки  стандарта;  составляет  техническое задание на разработку стандарта и представляет его на утверждение заказчику.

Разработка проекта стандарта. Организация-разработчик разрабатывает проект стандарта в соответствии с техническим заданием и составляет к нему пояснительную записку.

Т а б л и ц а  4. Стадии и документы на разработку стандарта

	Стадии
	Документы

	Подготовка к разработке стандарта
	Договор на разработку стандарта  

(кроме инициативной разработки), техни-

ческое задание на разработку стандарта

	Разработка проекта стандарта
	Проект стандарта 

Пояснительная записка

	Разработка окончательного проекта стандарта
	Окончательная редакция проекта стандарта

Пояснительная  записка

Сводка отзывов

Лист согласования

Протокол согласительного совещания

	Утверждение и регистрация
	Документ об утверждении стандарта и

введении его в действие  

	Издание стандарта
	Стандарт


Организация-разработчик направляет проект стандарта с пояснительной запиской на отзыв в организации, перечень которых устанавливается в техническом задании. В обязательном порядке он должен быть направлен в головную и базовую организации по стандартизации. Отзыв на проект стандарта направляют разработчику в течение одного месяца со дня его получения. Замечания и предложения по проекту стандарта должны быть обоснованы. Отзывы, направленные позже установленного срока, рассматривают и включают в сводку отзывов по усмотрению организации-разработчика.

Разработка окончательной редакции проекта стандарта. Разработчик на основании отзывов составляет сводку отзывов, разрабатывает окончательную редакцию проекта стандарта  и к нему пояснительную записку. При наличии разногласий по проекту стандарта разработчик проводит согласительное совещание по рассмотрению разногласий. В обязательном порядке должны присутствовать представители организаций, имеющих замечания по проекту стандарта. Решение оформляется протоколом с подписями участников согласительного совещания. Особое мнение при наличии такового прилагают к протоколу. Окончательная редакция проекта стандарта согласовывается с организациями (предприятиями), указанными в техническом задании на разработку стандарта. В общем случае проект стандарта согласовывается с организацией-заказчиком, профсоюзными органами, госнадзором и организациями, осуществляющими координацию работ по монтажу, эксплуатации, потреблению и ремонту стандартизируемой продукции. Организации, которым представлен проект стандарта на согласование, в 20-дневный срок  со дня его получения согласовывают или дают по нему заключение, заверенное печатью. Окончательную редакцию проекта стандарта направляют на нормоконтроль, метрологическую и правовую экспертизы.

Утверждение и регистрация стандарта. Организация-разработчик не позднее чем за 6 месяцев до предполагаемого срока введения стандарта в действие направляет на утверждение в Белстандарт или Министерство строительства и архитектуры его окончательную редакцию с сопроводительным письмом и соответствующей документацией в двух экземплярах. Белстандарт (Минстройархитектуры) в срок не более одного месяца со дня получения проекта стандарта обеспечивает рассмотрение проекта стандарта и документов, прилагаемых к нему, и проводит его экспертизу; принимает окончательное решение по оставшимся разногласиям и готовит проект стандарта к утверждению или принимает решение о возврате проекта стандарта на доработку. Проект стандарта рассматривают на научно-технической комиссии Белстандарта (научно-техническом Совете Минстройархитектуры) с участием  представителей организаций заказчика и разработчика. Утверждение стандарта проводят на основе достижения согласия всеми заинтересованными сторонами. Стандарт утверждают без ограничения срока действия и устанавливают дату его введения. 

Обозначение стандарта проводят по СТБ 1.5. Присвоение обозначения и государственную регистрацию стандарта осуществляет Белстандарт в соответствии с реестром документов Республики Беларусь  (РД РБ) 50.31. Государственную регистрацию стандарта проводят в течение 15 дней со дня утверждения или со дня поступления в Белстандарт для стандартов, утвержденных Минстройархитектуры.  

  Издание стандарта. Белстандарт и Минстройархитектуры издают и распространяют стандарты в установленном порядке. Информацию о зарегистрированных стандартах публикуют в информационном указателе стандартов, издаваемом и распространяемом Белстандартом.

2.2. Организация, формы, цели и задачи госнадзора 

за стандартами 

Инициатива государственного надзора за соблюдением стандартов может принадлежать органам госнадзора, органам государственного управления и предприятиям, а также общественным организациям и отдельным гражданам. Госнадзор за соблюдением стандартов осуществляют Белстандарт и подведомственные ему центры стандартизации и метрологии, Минстройархитектуры и органы государственного строительного надзора. Госнадзор за стандартами проводится на предприятиях (объединениях), в том числе с иностранными инвестициями, учреждениях и организациях всех форм собственности. Существуют следующие формы госнадзора за стандартами:

– контроль соблюдения требований стандартов при разработке, производстве, реализации, эксплуатации, ремонте, хранении, утилизации, транспортировании продукции, выполнении работ и оказании услуг;

– испытание (в том числе сертификация) продукции. 

 Цель госнадзора – обеспечение выполнения обязательных требований стандартов, повышение качества и конкурентоспособности продукции. Главная задача госнадзора  –  предупреждение и пресечение нарушений обязательных требований стандартов. 

2.3. Обновление и отмена государственных стандартов 

Республики Беларусь

Обновление стандарта проводят для поддержания его соответствия требованиям  экономики, защиты прав и интересов потребителей,  обеспечения безопасности граждан, охраны окружающей среды. Обновляют стандарты на основании результатов проверки их научно-технического уровня, поручений Белстандарта (Минстройархитектуры) и других заказчиков разработки стандартов, обоснованных предложений заинтересованных организаций и граждан. Обновление стандартов осуществляет организация-разработчик, в отдельных случаях по решению Белстандарта – другие организации.

 Проверку стандартов проводит организация-разработчик не реже чем 1 раз в 5 лет по планам государственной стандартизации. По итогам проверки составляется акт, в котором дается оценка научно-технического уровня и эффективности применения стандарта, указываются предложения по его дальнейшему применению без пересмотра и изменений или предложения по пересмотру или отмене стандарта. При пересмотре готовится проект изменения стандарта. Акт проверки вместе с проектом изменений к стандарту (при его наличии) направляют на согласование во все организации, ранее согласовывавшие стандарт. Разногласия по акту проверки снимают  в том же порядке, что и по проекту стандарта. Каждому вносимому в стандарт изменению Белстандарт (Минстройархитектуры) присваивает порядковый номер и устанавливает дату введения его в действие. Изменения к стандарту подлежат государственной регистрации в соответствии с реестром документов Республики Беларусь 50.31. Информацию об изменении к стандарту и текст этого изменения публикуют в информационном указателе стандартов. При переиздании стандарта в его текст вносят и отмечают ранее принятые к нему изменения. При пересмотре стандарта действующий стандарт отменяют, а в новом указывают, взамен какого стандарта он разработан. Новому стандарту присваивают обозначение отмененного с заменой двух последних цифр года утверждения.

Отмена стандарта осуществляется Белстандартом (Минстройархитектуры) на основании проверки или предложения организации-разработчика. Белстандарт (Минстройархитектуры) принимает организационно-распорядительный документ об отмене стандарта и публикует эту информацию в информационном указателе стандартов. Опубликованная в информационном указателе информация о замене (отмене) стандарта является официальным основанием для замены ссылки на него в документации. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Лекция 1. КЛАССИФИКАЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

1.1. Классификация сельскохозяйственных стандартов 

по назначению

По своему назначению сельскохозяйственные стандарты подразделяют на четыре группы. Первую группу стандартов составляют стандарты на сельскохозяйственную продукцию, в которых устанавливаются требования к ее качеству, правила приемки и методы ее испытаний. С изучения этих стандартов в сельскохозяйственных предприятиях должна начинаться разработка технологии производства. Стандарты на продукцию воздействуют на экономику предприятий, так как установленные ими требования к качеству продукции лежат в основе расчетов за нее, т. е. закупочная цена устанавливается на основе требований стандартов к ее качеству. 

Ко второй группе относят стандарты на продукцию, поступающую в колхозы, совхозы  и другие сельскохозяйственные предприятия.     От уровня качества, определяемого этими стандартами, зависит качество тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники,  минеральных удобрений, биологически активных добавок (БАД), ветеринарных препаратов, в том числе сюда входят стандарты на семена, посадочный материал и т. д. Эти стандарты оказывают огромное воздействие на урожайность сельскохозяйственных культур,  продуктивность животных, качество продукции.

 Третью группу стандартов составляют стандарты на типовые технологические процессы в растениеводстве, на правила приемки, хранения, на методы контроля отдельных технологических операций, методы агрохимических анализов и т. п. Эти стандарты способствуют ускорению внедрения передовых технологий в производство, интенсификации сельскохозяйственного производства, увеличению урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности  сельскохозяйственных животных, снижению потерь продукции и росту эффективности производства.

Четвертую группу составляют стандарты предприятий, входящие в комплексную систему управления качеством труда и продукции. Они позволяют с высокой эффективностью использовать материалы и трудовые ресурсы, выявлять и использовать дополнительные резервы производства. Определяя функции и ответственность подразделений и каждого исполнителя, стандарты являются основой проведения всех организационно-технических и экономических мероприятий, направленных на повышение качества труда и продукции, рост производства и повышение его эффективности.        

1.2. Общие положения стандартизации 

продукции растениеводства

 Стандарты на зерновые и зернобобовые культуры.  В настоящее время на заготавливаемое зерно всех зерновых и зернобобовых культур действуют государственные стандарты. На пшеницу, рожь, ячмень, овес, просо, гречиху, горох утверждены и действуют стандарты технических условий на заготавливаемое и отдельно поставляемое зерно по специальному назначению (для крупяной промышленности, на солод, в торговую сеть). На другие культуры действуют единые стандарты как на заготавливаемое, так и на поставляемое по назначению зерно.

В зависимости от биологических и  морфологических признаков зерно зерновых, крупяных и зернобобовых культур подразделяют на типы и подтипы для создания однородных по качеству товарных партий для перерабатывающих предприятий.

Для обеспечения пригодности по назначению заготавливаемого зерна, а также его транспортировки и хранения в стандартах устанавливаются ограничительные нормы по показателям влажности, содержания сорной и зерновой примесей,  зараженности вредителями и свежести. Так, предельно допустимая влажность  зерна (кроме риса и кукурузы) по зонам выращивания установлена соответственно на уровне 17 и 19 %,  кукурузы (в початках и зерне) – 25 %, зернобобовых  (кроме фасоли) – 20 %. Сорной примеси в зерне пшеницы и ржи допускается не более 5 % и не более 8 % в других культурах. Содержание зерновой примеси во всех культурах должно быть не более 15 %, для пивоварения – не более 7 %. В заготавливаемом люпине ограничивается содержание алкалоидных семян культуры в размере не более  3 %.

Для ценного по качеству сортов зерна стандартами установлены дополнительные требования. Так, по зерну крупяных культур (гречиха, овес) предусматривается предельно допустимая норма по содержанию ядра. По зерну для спиртовой промышленности введены дополнительные требования по способности его к прорастанию и натуре зерна. В семенах зернобобовых (фасоль, горох) для торговой сети допускается содержание поврежденных зерновкой семян не более 0,5 %, абсолютно не допускается наличие семян, зараженных зерновкой с наличием живых жуков. Зерно с превышением ограничительных норм по показателю качества хотя бы на 1 % принимается хлебоприемными предприятиями только с разрешения руководства отрасли. 

Стандарты на масличные культуры. Основными масличными культурами в Республике Беларусь являются рапс, лен, горчица. Основным показателем качества масличных культур является кислотное число. Оно определяется количеством гидроокиси калия в миллиграммах, которое идет на нейтрализацию жирных кислот, содержащихся в 1 г масла. Стандарты на семена масличных культур устанавливают  базисные нормы по влажности, содержанию сорной и масличной примесей, зараженности вредителями. Ограничительные нормы по влажности и засоренности распространяются на зерно, заготавливаемое хлебоприемными предприятиями. Для семян льна ограничительная норма по чистоте должна быть не менее 90 %. По рапсу и горчице ограничительные нормы на поставляемое и заготавливаемое зерно установлены на одном уровне. Семена масличных культур, зараженных вредителями (кроме клеща), не могут быть использованы для выработки пищевых продуктов. Семена льна для производства пищевого масла не должны содержать пестицидов. В каждом стандарте на семена масличных культур приведен  перечень примесей, относимых к сорной или масличной фракциям.    

Плодоовощная продукция и картофель. Как объект стандартизации плодоовощная продукция и картофель являются пищевой продукцией в свежем виде для людей, а с другой стороны они являются сырьем для пищевой промышленности. Отсюда существует разделение стандартов, устанавливающих требования, как к сырью, так и к пищевой продукции.

Показателями качества для пищевой продукции являются вкус, аромат, содержание химических веществ, определяющих их пищевую ценность, форма и окраска. Эти показатели устойчивы в пределах сорта и входят в его описание. В стандартах оговаривается, что плоды, ягоды и корнеплоды должны иметь форму и окраску, свойственные конкретному виду или сорту. Фрукты и ягоды по стандарту не должны иметь постороннего запаха и привкуса.

В показателях качества продукции на переработку устанавливаются показатели содержания основного вещества (крахмала в картофеле, сухих веществ в помидорах  и т. п.). Для некоторых продуктов в стандартах установлены требования степени зрелости при уборке (плоды и ягоды). Для некоторых видов овощей (свекла, морковь, огурцы, кабачки) устанавливаются максимальные размеры. Для некоторых видов плодов и овощей (яблоки, груши, помидоры, огурцы, лук, морковь, картофель) устанавливаются минимальные размеры. В стандартах устанавливаются допускаемые виды механических повреждений и отдельные поражения болезнями (парша), размеры поражений и количество пораженных экземпляров.

Характерной особенностью стандартов на эту продукцию являются так называемые «допуски», т. е. допустимые отклонения от норм по размеру и количеству. В стандартах устанавливаются допуски по отдельным повреждениям плодов и загнившим повреждениям кожицы, а также допустимое количество плодов, относящихся по размеру или качеству к более низкому товарному сорту (5–15 %). Характерной особенностью стандартов на фрукты, ягоды и овощи является установление различий в требованиях по качеству продукции по отдельным показателям (нажимы, потертости в местах заготовки и в местах назначения после транспортировки на большие расстояния). В местах заготовки содержание загнивших плодов не допускается. Однако  в местах назначения наличие отдельных плодов (яблок) не является основанием для браковки всей партии. Загнившие и перезревшие плоды к реализации не допускаются.

1.3. Общие положения стандартизации продукции

животноводства и кормов

Молоко. В стандартах на молоко устанавливаются общие требования к его качеству, позволяющие определить его пригодность для использования в молочной промышленности, а также показатели и нормы по которым оценивается  качество молока по сортам.  Молоко  оценивается по внешнему виду, плотности, кислотности, содержанию нейтрализующих и консервирующих веществ, остаточного количества химических средств защиты растений, животных и антибиотиков. Последние в молоке должны отсутствовать. Не подлежит приемке молоко от коров в первые и последние 7 дней лактации, молоко с запахом химикатов и нефтепродуктов. Базисная норма жирности для молока составляет 3,4 %.

Скот и птица. К этой группе продукции животноводства относят крупный рогатый скот, овец, коз, свиней, лошадей, а также сельскохозяйственную птицу – кур, гусей, уток и индеек. Скот и птица оцениваются по комплексу количественных и качественных показателей, определяющих их мясные качества. Основным показателем является категория упитанности, разная для разных возрастов. На мясокомбинат скот и птица принимаются  по количеству. Сортируют крупный рогатый скот по возрасту, свиней – по способу переработки. Убой животных проводится после голодной выдержки. Упитанность  или категорию определяют в соответствии с требованиями к категории мяса, установленными в стандартах на живых животных. Количество мяса, полученное после убоя скота, с помощью соответствующих коэффициентов переводят в живую массу. Коэффициенты рассчитываются с учетом фактического выхода мяса в процентах от живой массы в зависимости от упитанности.

Яйца куриные пищевые. Требования к яйцам сельскохозяйственной  птицы в стандартах устанавливаются как к продукту питания, а также и как к средству воспроизводства птицы. Потребительские свойства, обусловливающие пищевые качества куриных яиц, характеризуются свежестью, массой и состоянием скорлупы. Показатель свежести определяется величиной воздушной камеры (пуги) в яйце, качеством белка и желтка. Яйца считаются диетическими, если поступают для употребления в пищу не позднее пяти суток после снесения и имеют чистую, крепкую скорлупу.  Яйца столовые в зависимости от способа и срока хранения делятся на свежие, холодильниковые и известковые. К свежим относят яйца, хранившиеся не более 30 суток после снесения при температуре 1…2 о С, к холодильниковым – яйца, хранившиеся  более 30 суток после снесения при температуре 1…2 о С, к известковым – яйца, хранившиеся в известковом растворе. В стандартах яйца с отклонениями, но пригодные в пищу относят  к пищевым неполноценным яйцам. У них высота пуги более 13 мм с возможными повреждениями  скорлупы, но без течи (бой). К неполноценным относят запашистые яйца, у которых запах легко улетучивается, яйца с частичным смешением белка с желтком (выливка), с пятнами на поверхности яйца (до 1/8 размера), с присохшим к скорлупе желтком (присушка). 

Не пригодны к употреблению в пищу и относятся к техническому браку яйца с полным смешением белка с желтком (красюк), кровяным кольцом на желтке, с пятнами более 1/8 площади поверхности яиц, с непрозрачным содержимым (тумак), с частичной или полной вытечкой (тек), изъятые из инкубаторов как неоплодотворенные (мираж). 

Стандартизация кормов. По направлению стандартизации кормовые средства классифицируются на корма растительного происхождения сельскохозяйственных предприятий (сено, силос, сенаж и травяная мука для комбикормовой промышленности); корма и кормовые средства, приготовленные промышленным способом (комбикорма, белково-витаминные добавки, премиксы); кормовые средства, являющиеся побочным продуктом пищевой, микробиологической промышленности и других отраслей производства (шроты, жмыхи, рыбная и мясо- костная мука, дрожжи кормовые, сухой обрат, витамины, аминокислоты и т. д.); кормовые смеси, вырабатываемые непосредственно в хозяйствах.

Общие положения стандартизации кормов включают оценку их качества по показателям, характеризующим кормовое достоинство и питательные свойства, их доброкачественность. В стандартах установлены требования по содержанию сырого протеина, сырой клетчатки, каротина, кальция и фосфора, а также показатели санитарного состояния. Для сенажа и силоса помимо отмеченных показателей установлены требования по показателям содержания сухого вещества, сахара, содержания и соотношения органических кислот и кислотности этих кормов. Общие положения стандартизации кормов также включают распределение растительных кормов на классы в зависимости от качества. По показателям качества для каждого класса  по видам кормов установлены дифференцированные нормы и требования. Это позволяет осуществлять оплату труда заготовителей кормов в зависимости от их качества. Класс качества  кормов определяется с учетом норм и требований по всему комплексу, установленных в стандарте показателей с последующим отнесением к классу качества по наихудшему значению одного из показателей. Таким образом, любой показатель качества является бракующим и снижает класс качества корма. Уровень требований и норм по показателям качества, установленным  в стандартах, определяется с учетов возможностей применяемых технологий производства и заготовки кормов. Качество кормов определяется применением экспрессных лабораторных методов анализа, обладающих необходимой точностью и воспроизводимостью результатов.

С учетом этих положений разработаны стандарты на  сено, травяную муку, сенаж, силос из зеленой массы растений. Качество кормовых брикетов и гранул, приготовленных из сена и соломы с добавками мочевины, жома, патоки, витаминов и минеральных веществ, определяется такими физическими показателями, как плотность, крошимость, диаметр и длина гранул. В технических требованиях  плотность брикетированного корма  в зависимости от назначения может колебаться от 5000 до 1200 кг/м3, гранул – от 600 до 1300 кг/м3.

1.4. Общие положения стандартизации продукции, 

поставляемой сельскому хозяйству

Стандарты на сельскохозяйственные машины  и оборудование. На продукцию тракторного и сельскохозяйственного машиностроения действуют более 250 стандартов. Они устанавливают требования к сельскохозяйственной технике на стадиях проектирования, производства, эксплуатации и ремонта. Их выполнение определяет технический уровень и качество продукции, поставляемой сельскому хозяйству. Стандарты на продукцию тракторного и сельскохозяйственного машиностроения подразделяются на стандарты, содержащие общетехнические требования, стандарты на капитальный ремонт и стандарты, устанавливающие общие правила безопасности.

Общетехнические требования включают показатели энергонасыщенности, металлоемкости, трудоемкости, ресурса, уровня унификации и др. В стандартах на техническое обслуживание устанавливаются общие правила технического обслуживания сельскохозяйственной техники, содержание технического обслуживания по видам и периодичность его проведения. Определены виды и трудоемкость технического обслуживания при транспортировании, эксплуатационной обкатке, использовании и хранении, последовательность и содержание работ. 

Стандарты на капитальный ремонт устанавливают требования к техническому состоянию техники, узлов и агрегатов, сдаваемых в капитальный ремонт и выпускаемых из  капитального ремонта.

В стандартах на общие правила безопасности  устанавливаются нормы по допустимому уровню вибрации сиденья, рабочей площадки и органов управления, требования к шумовым характеристикам на рабочем месте оператора, допустимая величина внешнего шума, допустимые концентрации пыли, углекислого газа в кабине, требования к тормозной системе и т. д. 

Минеральные удобрения. Стандартизация минеральных удобрений направлена на увеличение питательных веществ, установление оптимальных унифицированных требований к гранулометрическому составу, повышению физико-механических свойств минеральных удобрений, установление требований к условиям транспортирования, хранения и внесения в почву. На качество минеральных удобрений влияют химический состав (содержание азота, фосфора и калия) и физические свойства (тонина помола, рассыпчатость), гранулометрический состав, процентное соотношение фракций. Под техническими свойствами понимают химические и физические свойства минеральных удобрений, влияющие на способы их внесения в почву. Они зависят от состояния минеральных удобрений (жидкое, порошковидное, крупнокристаллическое гранулированное), сыпучести (от процента влаги, гигроскопичности, кондиционирования), концентрации питательных веществ и их сочетания (смеси удобрений, сложные удобрения). Для жидких удобрений важными показателями качества являются давление паров, температура высаливания, корродирующие свойства, для твердых – химический состав, процент влаги,  размер и форма частиц, определяющих слеживаемость удобрений, их сыпучесть, возможность смешивания и концентрация питательных веществ.  

Стандартами предусмотрено физическое состояние минеральных удобрений (жидкость, гранулы, крупные чешуйки, кристаллы, мелкий кристаллический порошок).

Для предотвращения слеживания минеральных удобрений стандартами нормируется показатель их влажности. Стандартами устанавливается гарантийный срок неслеживаемости и сохранения действующего вещества на определенный период времени при хранении.

Стандарты на известковые и гипсосодержащие материалы устанавливают требования к содержанию действующего вещества, влаги, физическому состоянию, упаковке, расфасовке и транспортированию.

Корма и кормовые средства промышленного изготовления. К кормам и кормовым средствам промышленного изготовления относят комбикорма, белково-витаминные добавки (БВД) и обогатительные смеси – премиксы (смесь биологически активных веществ с наполнителем). Рецептура, по которой вырабатываются комбикорма, БВД и премиксы, различна как по составу, так и по соотношению ингредиентов, входящих в их состав, поскольку потребности в питательных веществах у сельскохозяйственных животных и птицы разного возраста и физиологического состояния неодинаковы. 

Стандарты на комбикорма включают требования к концентрации энергии, основных питательных веществ (сырого протеина и сырой клетчатки), биологически активных веществ (аминокислот, минеральных веществ и витаминов), к технологическим свойствам (крупности, содержанию целых зерен), требования к гранулированию (размер и крошимость) и брикетированию (к длине и плотности) или к крупке. Кроме требований в стандартах к питательным и технологическим свойствам комбикормов в них устанавливаются и требования к степени их санитарно-ветеринарной пригодности (внешний вид, цвет и запах) и содержанию влаги. Для большинства рецептов комбикормов для сельскохозяйственных животных содержание влаги не должно превышать 13,5–14 %, а для птицы полнорационные комбикорма  должны содержать влаги не более 13 %. 

1.5. Принципы и особенности стандартизации технологических процессов и операций в агропромышленном производстве

Интенсификация сельскохозяйственного производства и перевод его на промышленную основу, рост  производства продукции и улучшение ее качества обусловливают необходимость широкого применения стандартизации технологических процессов и операций в этой отрасли производства. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства при применении стандартов на технологические процессы  в этой отрасли производства связано, во-первых, с тем, что только при определенных стандартных режимах при стандартных параметрах сельскохозяйственная техника и оборудование работают с максимальной отдачей, во-вторых, применение этих стандартов позволяет контролировать соблюдение технологической дисциплины. Соблюдение стандартных требований выполнения каждой операции и всего технологического процесса в целом по контролируемым стандартным параметрам обеспечивает эффективность производства сельскохозяйственной продукции. В-третьих, их применение позволяет обеспечить ускоренное внедрение в производство научных рекомендаций, включаемых после производственной проверки в базовых хозяйствах в стандарт на технологию или операцию. В-четвертых, их использование позволяет создать условия материальной заинтересованности  и ответственности за качественное выполнение работы у работников этой сферы производства, увязав приемку работы не только по объему и количеству, но и по качеству выполнения.       

Особенности стандартизации технологических процессов и операций состоят в том, что в стандартах на технологический процесс необходимо учитывать возможные изменения отдельных операций в связи с изменившимися погодными условиями. В качестве примера этому может быть  количество проводимых культиваций и т. п. 

В стандартах на технологический процесс и операцию не устанавливают конкретных требований по показателям, которые должны конкретизироваться для каждого поля, каждого года. Такие требования, как глубина обработки почвы, сроки сева, уборки, применения инсектицидов и фунгицидов должны быть стандартизированы в виде методики установления этих показателей с учетом плодородия почвы, потребности культуры, планируемого урожая. 

Учитывая различную материально-техническую обеспеченность хозяйств, необходимо разрабатывать на выращивание отдельной культуры или производство конкретной животноводческой продукции несколько стандартов по типам технологий. Они должны отличаться по набору машин, применяемым удобрениям, гербицидам, предусматривать разные технологические операции и в итоге обеспечивать разные затраты, урожай, продуктивность. Задача агрономических и зоотехнических служб, руководства и коллективов подразделений и хозяйства будет заключаться в выборе типа технологического процесса, к осуществлению которого готово данное производство, обучении требованиям этого стандарта всех участников производственного процесса и контроле за соблюдением технологической дисциплины в соответствии с принятым в хозяйстве стандартом. Возможен переход на новый эффективный тип технологического процесса с другим материально-техническим обеспечением, другой подготовкой при соответствующей работе.

 Основой для разработки стандартов на технологические процессы и операции являются типовые организационно-технологические карты, операционные технологии, проведенные исследования с учетом опыта передовых хозяйств. 

 СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Лекция 1. Общие требования по отбору проб 

при проведении радиационного контроля 

по гамма-излучающим радионуклидам

1.1. Отбор проб пищевой продукции, сырья и кормов

Радиологическая экспертиза объектов сельского хозяйства состоит в отборе пробы, доставке пробы в лабораторию, подготовке пробы к измерениям, радиологическом анализе. Качество выполнения  любой из этих операций влияет на точность измерения. Ошибка при выполнении любой из них может быть решающей. В обеспечении необходимой точности измерений решающую роль играет методика выполнения измерений,  включая и применяемые в ней средства измерений.

Существуют следующие методы отбора проб: отбор проб по диагонали, метод по двум смежным сторонам, метод отбора с помощью пробоотборника, метод конверта, метод квартования и метод выделения. Этапы отбора проб включают отбор точечных проб, составление объединенной пробы и выделение средней пробы для анализа.

Партия – это любое количество продукта, однородного по качеству, предназначенного к одновременной сдаче, отгрузке, хранению в одном складе или убранного с одного поля.

Точечная проба – это небольшое количество продукта, отобранного из партии в один прием для составления объединенной пробы.

Объединенная проба – это совокупность всех точечных проб, отобранных из одной партии.

Средняя проба – это проба, выделенная из объединенной пробы и характеризующая радиоактивное загрязнение всей партии продукции.

Однородность партии определяется путем измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения с помощью дозиметрических приборов. Партия считается однородной, если в разных точках контролируемой партии результаты измерений различаются не более чем на 50 % от средних значений измеренных величин.

Подготовка проб к измерению включает в себя приготовление навески в соответствии с выбранной измерительной кюветой, предварительную обработку доставленной в лабораторию продукции (мойку, снятие оболочек, удаление несъедобных листьев, измельчение и перемешивание твердых продуктов и т. д.). 

Отбор проб оформляется следующими документами: актом отбора пробы (два экземпляра), этикеткой к каждой пробе, протоколом испытаний, журналом регистрации проб, актом списания и утилизации пробы. 

Образец должен быть типичным для исследуемого объекта, а его масса должна определяться концентрацией радионуклида в пробе и чувствительностью приборов. Общие требования по отбору проб продукции  растениеводства и животноводства при проведении радиационного контроля по гамма- и бета-излучающим радионуклидам а также проб воздуха и сточных вод установлены нижеприведенными стандартами.

1.1.1. Отбор проб мяса и мясных продуктов, животных жиров и яиц

СТБ 1050–2008 Государственный стандарт Республики Беларусь

Радиационный контроль. Отбор проб мяса и мясных продуктов, животных жиров и яиц. Общие требования
Radiation control. Sampling of meat and meat products animal fats 

and eggs. General requirements

Дата введения 2009–03–01

      1. Область применения.

Настоящий стандарт распространяется на мясо и мясные продукты, в том числе баранину, говя​дину, мясо птицы, свинину и продукты из них, а также животные жиры и пищевые яйца (далее – продукция) и устанавливает общие требования по отбору проб при проведении радиационного контроля по гамма-излучающим радионуклидам.

2. Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

СТБ 254–2004 Яйца куриные пищевые. Технические условия;

СТБ 1747–2007 Продукты убоя скота. Термины и определения;

 ГОСТ 8285–91 Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания.

П р и м е ч а н и е. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА) по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руковод​ствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то поло​жение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения.

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.

3.1. Гамма-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий фотонное излучение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции частиц.

3.2. Объединенная проба продукции – проба продукции, состоящая из нескольких точечных проб, отобранных из контролируемой партии.

3.3. Партия мяса – любое количество мяса одной категории упитанности, одного вида термического состояния (для свинины – одного вида технологической обработки), оформленное одним ветеринарным свидетельством и одним удостоверением качества и безопасности установленной формы.

3.4. Партия мяса птицы – любое количество мяса птицы одного вида и категории, одной даты убоя, выработанное на одном предприятии, оформленное одним ветеринарным свидетельством и одним удостоверением качества и безопасности установленной формы.

3.5. Пищевые субпродукты – пищевой продукт убоя в виде обработанных внутренних органов, мясной обрези, головы, вымени (для коров), хвоста и конечностей убойного животного (СТБ 1747).

3.6. Партия пищевых субпродуктов от убойных животных – любое количество субпродуктов одного наименования (вида, категории), выработанное на одном предприятии, от одного вида убойных животных, оформленное одним ветеринарным свидетельством и одним удостоверением качества и безопасности установленной формы.

3.7. Партия жира –  любое количество жира одного вида и сорта в одинаковой упаковке, оформ​ленное одним удостоверением качества и безопасности установленной формы.

П р и м е ч а н и е. При транспортировании жира в цистернах каждую цистерну принимают за партию.

3.8. Партия яиц – любое количество яиц одного вида и одной категории (но не более одного вагона), упакованных в однотипную тару и оформленных одним ветеринарным свидетельством и одним удосто​верением качества и безопасности установленной формы.

3.9. Проба продукции – определенное количество продукции, отобранное из контролируемой партии для принятия решения о содержании в них радионуклидов.

3.10. Средняя проба (образец) – часть объединенной пробы, выделенная для проведения анализа по определению содержания радионуклидов.

3.11. Точечная проба продукции – определенное количество продукции, взятое за один раз из одного места партии.

3.12. Объединенная проба – проба,  состоящая  из серии  точечных проб.

4. Общие требования.

4.1. Отбор проб продукции проводится для контроля на соответствие действующим ТНПА по содер​жанию гамма-излучающих радионуклидов.

4.2. Отбор проб продукции при оптимальных затратах времени и средств должен обеспечивать представительность проб, наиболее полно и достоверно характеризующих радиоактивное загрязнение контролируемой партии продукции.

4.3. Массу анализируемой пробы отбирают в соответствии с методикой выполнения измерений, применяемой в лаборатории радиационного контроля, проводящей измерения.

4.4. Отбор проб проводят специалисты, имеющие необходимую подготовку в области радиацион​ного контроля.

5. Отбор проб продукции.

5.1. Начальным этапом отбора проб является оценка однородности партии продукции, которая производится на основе статистического анализа результатов измерения физических параметров, отражающих   распределение удельной активности гамма-излучающих радионуклидов в партии продукции, или технологий производства и результатов радиационного контроля сырья и продукции.

5.1.1. Общие требования к проведению оценки однородности партий продукции устанавливаются ведомственными схемами радиационного контроля.

5.1.2. В случае оценки однородности по результатам измерений физических параметров схемы радиационного контроля должны содержать:

–  место расположения точек контроля однородности партии;

–  методы и средства измерений;

– критерий принятия решения о необходимости рассортировки партии с учетом предварительной оценки соответствия допустимым уровням содержания радионуклидов в контролируемой продукции;

– порядок и способы рассортировки партии на однородные группы.

Партия продукции считается однородной по содержанию в ней гамма-излучающих радионуклидов, если в разных точках контролируемой партии результаты измерений физических параметров разли​чаются менее чем в 1,5 раза.

5.1.3. В случае оценки однородности на основе анализа технологий производства и результатов радиационного контроля сырья и продукции схемы радиационного контроля должны содержать критерии принятия решения об однородности партии продукции.

5.2. Пробы продукции отбирают от однородной партии (группы) с использованием:

– ножей из нержавеющей стали;

– скальпелей, пинцетов, шпателей, ложек, пил из нержавеющей стали;

– мешалок из нержавеющего материала;

– пробоотборников ручных или механических;

– щупов, ковшей, кружек;

– емкостей для проб.

Инструменты должны быть чистыми и предварительно подвергаться дезактивации.

5.3. Отбор проб продукции для радиометрического контроля включает в себя:

– отбор точечных проб;

– составление объединенной пробы;

– выделение средней пробы.

5.4. Точечные пробы мяса отбирают от партии кусками массой не менее 200 г:

– из зареза, против 4-го и 5-го шейных позвонков;

– области лопатки;

– области бедра и толстых частей мышц.

Точечные пробы мяса измельчают и формируют объединенную пробу. Из объединенной пробы формируют среднюю пробу массой не менее 2 кг.

5.5.  Для формирования средней пробы мяса птицы из разных мест партии сначала производят выборку.

  До     10 ящиков включительно                          –  1       ящик 

  От     11   до      50      «                  «                    –  3            «

  «        51     «    100      «                  «                    –  5            «

  «      101     «  1000      «                  «                    –  15          «

  Далее отбирают точечные пробы мяса птицы из ящиков выборки целыми тушками в количестве трех штук из каждого ящика и из полученной объединенной пробы выделяют среднюю пробу массой не менее 2 кг.

5.6. Точечные пробы жира отбирают от партии в соответствии с ГОСТ 8285 и приложением А.

5.6.1. Точечные пробы перемешивают и формируют объединенную пробу.

5.6.2. Из объединенной пробы формируют среднюю пробу массой не менее 1 кг.

5.7. Отбор проб яиц производят от партии в соответствии с СТБ 254 и приложением Б.

5.8. Для проведения арбитражных испытаний массу (количество) средней пробы продукции удваи​вают. Отобранные пробы делят на две равные части и каждую из них помещают в отдельную тару: одну – для обычного анализа, другую – для арбитражного.

6.  Маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

6.1. К отобранным пробам продукции прилагают акты отбора образцов (проб), оформленные в соот​ветствии с приложением В.

6.2. На тару с пробами должны закрепляться этикетки или бирки, сохраняющиеся до окончания измерений, на которых указывают вид продукции, наименование предприятия, дату и время отбора проб.

6.3. Пробы продукции, направляемые в лабораторию, находящуюся вне места отбора, пломбируют или опечатывают.

6.4. До начала измерений пробы особо скоропортящейся продукции следует хранить при темпе​ратуре от 2 °С до 6 °С. Пробы остальной продукции – при температуре, предусмотренной для хранения определенного вида продукции.

6.5. Отобранные пробы продукции доставляют в лаборатории всеми видами транспорта в соот​ветствии с утвержденными правилами перевозок для данного вида транспорта.

6.6. После проведения радиационного контроля в лабораториях перерабатывающих предприятий пробы продукции, в которых не обнаружено превышения допустимых уровней содержания радионук​лидов, могут направляться на промышленную переработку в соответствии со специально разрабо​танными на предприятии инструкциями непосредственно после проведения измерений. В случае проведения измерений в лабораториях других организаций пробы не выдаются.

6.7. Пробы продукции, которые не направляют на промышленную переработку, подлежат списанию и утилизации по истечении 2 суток, при проведении арбитражных испытаний – по истечении 7 суток после проведения измерений.

6.8. Утилизация проб продукции осуществляется согласно документам, действующим в организации лаборатории, проводившей измерения.

СТБ 1050–2008

Приложение А

(справочное)

Отбор точечных проб жира

А.1. Из разных мест партии отбирают 10 % объема партии, но не менее 5 упаковочных единиц (бочек, ящиков, навивных барабанов).

А.2. От партии жира, фасованного в потребительскую упаковку, отбирают по одной упаковочной единице из каждых 100.

А.3. Отбор проб жира из приемника (отстойника) осуществляют перед сливом его в цистерну.

А.4. Отбор точечных проб проводят из разных слоев каждой упаковочной единицы.

А.5. Отбор проб из транспортной тары (бочек, ящиков, навивных барабанов) проводят на глубине не менее 50 см от поверхности.

А.6. От партии жира в брикетах, стаканчиках, банках и другой потребительской упаковке точечные пробы отбирают в количестве 50 г из одной упаковки.

Приложение Б

Отбор точечных проб яиц

Б.1. От партии яиц производят выборку в соответствии с табл. Б.1. Упаковочные единицы отби​рают в выборку из разных мест и слоев партии (сверху, из середины, снизу).

Таблица Б.1

	Количество упаковочных единиц 

в партии, шт.
	Количество отбираемых упаковочных единиц, шт.

	               До 10 включительно

               От  11      до     50      «

               «     51     «       100     «

               «    101    «       1000   «
	1

3

5

15


Б.2. Из каждой прокладки, отобранной в выборку упаковочных единиц, отбирают яйца в количестве, указанном в табл. Б.2.

Таблица Б.2

	Количество отобранных

упаковочных единиц, шт.
	Количество яиц, отбираемых из каждой прокладки, шт.
	Общее количество 

отбираемых яиц 

(объединенная проба), шт.

	1
	30
	360

	3
	15
	540

	5
	10
	600

	15
	6
	1080


Из объединенной пробы яиц отбирают среднюю пробу в количестве не более 20 штук. 

СТБ 1050–2008

Приложение В

(рекомендуемое)

Форма акта отбора образцов (проб)

Акт отбора образцов (проб)

от «____»______________20_ г.

На_______________________________________________________

(наименование организации, места отбора образцов (проб))

      мною_____________________________________________________

(должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество)

в присутствии______________________________________________

                            (должность, фамилия, имя, отчество представителей организации)

отобраны образцы (пробы)___________________________________            

                                                         (наименование продукции)

изготовленной (поставленной)________________________________ 

                                                        (наименование изготовителя (продавца))

      для контроля на соответствие требованиям         

       _________________________________________________________

(обозначение и наименование ТНПА)

  Отбор образцов (проб) произведен в соответствии с требованиями __________________________________________________________                                                                        

(обозначение и наименование ТНПА)

	Наименование

образцов (проб) проверяемой продукции
	Единица

измерения
	Размер партии
	Дата

изготовления
	Номер

партии
	Количество

отобранных

образцов

(проб)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Отбор образцов (проб) произведен от однородной партии.

Оценка однородности партии проводилась в соответствии  с

__________________________________________________________   

__________________________________________________________

Измерения однородности партии проводили с применением

__________________________________________________________ 

        (наименование, тип средства измерения)

свидетельство о поверке №______, действительно до____________

Представитель организации,

проводившей отбор образцов (проб)______        _______________

                                                             (подпись)          (фамилия, инициалы)                 

Представитель организации_____________         _______________

                                                     (подпись)                (фамилия, инициалы)

1.1.2.  Отбор проб молока и молочных продуктов

СТБ 1051–98 Радиационный контроль. Отбор проб молока 

и молочных продуктов. Общие требования

Дата введения 1998–07–01

1. Область применения.

Настоящий стандарт распространяется на молоко и молочные продукты и устанавливает общие требования по отбору проб при проведении радиацион​ного контроля по гамма- и бета-излучающим радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, незави​симо от форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализу​ющими и хранящими молоко и молочную продукцию.

2. Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 3622–68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию;

ГОСТ 17164–71 Молочная промышленность. Производство цельномолоч​ных продуктов из коровьего молока. Термины и определения;

ГОСТ 26809–86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. 

3. Определения.

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующи​ми определениями.

Бета-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий электронное излу​чение, возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц.

Гамма-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий фотонное излу​чение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции частиц.

Молоко и молочные продукты – по ГОСТ 17164.

Объединенная проба – проба, составленная из серии точечных проб, поме​щенных в одну емкость.

Объем выборки – число единиц транспортной или потребительской тары с продукцией, составляющих выборку.

Партия молока и молочных продуктов – по ГОСТ 26809.

Радиоактивность – самопроизвольное превращение неустойчивого нуклида в другой нуклид, сопровождающееся испусканием ионизирующего излучения.

Радионуклид – нуклид, обладающий радиоактивностью.

Средняя проба – по ГОСТ 3622.

Точечная проба – проба, взятая единовременно из определенной части не​штучной продукции (пробы продукции из цистерны, фляги, от монолита масла в ящике или брикета масла и др.).

4. Общие требования.

4.1. Отбор проб молока и молочных продуктов проводится для контроля на соответствие действующим нормативным документам по содержанию гамма- и бета-излучающих радионуклидов.

4.2. Отбор проб молока и молочных продуктов призван при оптимальных затратах времени  и  средств  обеспечить  представительность  проб,  наиболее полно и достоверно характеризующих радиоактивное загрязнение контролируемой партии продукции.

4.3. Отбор проб молока и молочных продуктов проводят специалисты, имеющие необходимую подготовку в области радиационного контроля.

5. Отбор проб молока и молокопродуктов. 

5.1. Начальным этапом отбора проб является проверка однородности партии молочных продуктов путем измерения мощности дозы гамма-излучения радионуклидов контролируемой партии с помощью дозиметра, имеющего достаточную чувствительность (нижний предел измерения не более 10 мкР/ч).

Партия молочных продуктов считается однородной по содержанию в ней гамма-излучающих радионуклидов, если в разных точках контролируемой партии результаты измерений различаются не более чем на 50 % от среднего значения измеренных величин.

5.2. В случае установления неоднородности по результатам измерений партию следует рассортировать на однородные группы.

5.3. Пробы молочных продуктов отбирают от однородной партии (группы) из фляг, ящиков, металлических корзин и других видов упаковок, предусмот​ренных стандартами и техническими условиями.

5.4. Отбор проб молока и молочных продуктов для радиационного контроля включает в себя:

–  отбор точечных проб;

–  составление объединенной пробы;

–  выделение средней пробы.

5.5. Перед отбором проб молоко и жидкие молочные продукты  перемешивают механическим путем по ГОСТ 26809; при отсутствии механических мешалок и во флягах, бидонах перемешивание производят мутовкой, не допуская сильного вспенивания и переливания через  край,  добиваясь полной однородности продукции.

5.6. Отбор точечных проб молока и молочных продуктов производится по ГОСТ 26809.

5.7. Объем выборки молока и молочных продуктов определяют по ГОСТ 26809.

5.8. Объединенную пробу составляют из точечных проб, помещая их в одну емкость и перемешивая по ГОСТ 26809.

5.9. Среднюю  пробу   молока   и   молочных   продуктов  для   радиационного контроля  по гамма-излучению  радионуклидов  выделяют после  тщательного  перемешивания из объединенной пробы:

– для молока и жидких молочных продуктов – объемом 1 дм3;

–  прочих молочных продуктов – массой 1 кг.

5.10. Среднюю пробу молока и молочных продуктов для определения бета-излучающих радионуклидов выделяют после тщательного перемешивания из объединенной пробы:

– для молока и жидких молочных продуктов – объемом не менее    3 дм3;

–  прочих молочных продуктов – массой 2 кг.

5.11. После отбора средней пробы ее помещают в чистую стеклянную или полиэтиленовую посуду соответствующей емкости.

5.12. Устройства, используемые для отбора проб молока и молочных про​дуктов, выбираются в соответствии с ГОСТ 26809, должны быть чистыми и предварительно подвергнутыми дезактивации.

5.13. Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы моло​ка и молочной продукции удваивают. Отобранные пробы после тщательного перемешивания делят на две равные части и каждую из них помещают в от​дельную посуду: одну – для обычного анализа, другую – для арбитражного.

6.  Маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

6.1. Средние пробы молока и молочных продуктов при отправке в лабо​раторию,  расположенную  не на территории предприятия,  пломбируют  или опечатывают.

6.2. Транспортирование отобранных проб производится всеми видами транс​порта в соответствии с утвержденными правилами перевозок для данного ви​да транспорта.

6.3. Акт отбора образцов (проб) оформляют в соответствии с приложением А.

6.4. На емкости с пробами должны закрепляться этикетки или бирки, со​храняющиеся до окончания измерений, на которых указывают наименование предприятия-изготовителя, дату и время отбора проб.

6.5. Пробы молока и молочных продуктов должны доставляться в лабора​тории сразу после их отбора.

6.6. До начала измерений  пробы  молока и молочных продуктов следует хранить при температуре от 2 до 6 °С.

6.7. После проведения радиационного контроля пробы молока и молочных продуктов из лаборатории не выдаются.

6.8. Пробы молока и молочных продуктов подлежат списанию и утилизации по истечении 2 суток после проведения измерений. В случае арбитражных испытаний – по истечении 7 суток после проведения измерений.

6.9. Утилизация проводится согласно действующим нормативным докумен​там на предприятии.

Приложение А

 (рекомендуемое)

Форма акта отбора образцов (проб)

Акт отбора образцов (проб)

На________________________________________________________                                          

                 (наименование предприятия, места отбора образцов (проб) 

Нами _____________________________________________________

         (должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество)

      в присутствии _____________________________________________

                  (должность, фамилия, имя, отчество представителей  предприятия)

__________________________________________________________       

      отобраны образцы (пробы) продукции, характеризующие качество    

      партий, для проверки на соответствие требованиям_____________

                                                                        (наименование нормативного документа)

__________________________________________________________

Отбор образцов (проб) произведен в соответствии с требованиями

________________________________________________________

 (нормативный документ на отбор проб)

	Наименование образцов проверяемой продукции

и других объектов

исследования
	Единица  измерения
	Номер

и размер партии
	Дата изготовле-ния
	Количество или масса отобранных образцов для определения

содержания

радиоактивных веществ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Представитель организации,

проводящий отбор образцов (проб) ____________ ______________

                                                                                     (подпись)                ( ф.и.о.)

Представитель предприятия              ___________  ______________

                                                                                  (подпись)                    (ф.и.о.)

                                                                  «_____»_____ 20 ____г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1. СТБ 1051–98 Радиационный контроль.

Отбор проб молока и молочных продуктов. Общие требования

Пункт 5.1. Заменить слова  «не более 10 мкР/час» на «не более     0,1 мкЗв/ч».

Пункт 5.6. После слов «по ГОСТ 26809» дополнить словами «за исключением сыров мягких и твердых сычужных, блочного сливочного масла в транспортной таре. Точечные пробы данных продуктов отбирают ножом,  вырезая сегмент от каждой единицы транспортной тары весом около 100 г продукта и помещая в емкость для формирования пробы». 

Пункт 6.7. Заменить слова «После проведения  радиационного контроля пробы молока и молочных продуктов из лаборатории не выдаются» на «После проведения радиационного контроля в лабораториях предприятий-изготовителей пробы молока и молочных продуктов могут направляться на переработку в соответствии со специально разработанными на предприятии регламентами (инструкциями). В случае проведения радиационного контроля в других испытательных лабораториях, являющихся юридическими лицами любой формы собственности и аккредитованных на компетентность проводить конкретные испытания  и измерения, пробы молока и молочных продуктов не выдаются». 

Пункт 6.8. Заменить слова «Пробы молока и молочных продуктов подлежат списанию и утилизации по истечении 2 суток после проведения измерений» на «Пробы молока и молочных продуктов после измерения подлежат списанию и утилизации (промпереработке) по истечении 2 суток после проведения измерений по разработанным на предприятиях специальным регламентам (инструкциям)».  

1.1.3. Отбор проб пищевых продуктов

СТБ 1053–98  Радиационный контроль. 

Отбор проб пищевых продуктов.  Общие требования

Дата введения 1998–07–01 

1. Область применения.

Настоящий стандарт распространяется на пищевые продукты и устанавливает общие требования по отбору проб при проведении радиационного контроля по гамма- и бета-излучающим радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования независимо от форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализу​ющими и хранящими пищевые продукты.

2. Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий нормативный документ (НД):

ГОСТ 15895–77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения.

3.  Определения.

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Бета-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий электронное излучение, возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц.

Гамма-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий фотонное излучение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции частиц.

Контролируемая партия продукции – совокупность единиц продукции одного наименования, типономинала или типоразмера и исполнения, произведенная в течение определенного интервала времени в одних и тех же условиях и одновременно представленная для контроля (ГОСТ 15895).

Объединенная  проба – проба, состоящая из серии точечных  проб  (ГОСТ 15895).

Проба – количество пищевых продуктов, отобранное из контролируемой партии для принятия решения о содержании в них радионуклидов.

Средняя проба – часть объединенной пробы, выделенная для проведения анализа на содержание радионуклидов.

Точечная проба – проба, взятая единовременно из одного места контролируемой партии продукции (ГОСТ 15895).

4. Общие требования.

4.1. Отбор проб пищевых продуктов проводится для контроля на соответствие НД по содержанию гамма- и бета-излучающих радионуклидов.

4.2. Отбор проб пищевых продуктов при оптимальных затратах времени и средств должен обеспечить представительность проб, достаточно полно и достоверно характеризующих радиоактивное загрязнение контролируемой пар​тии продукции.

4.3. Отбор проб пищевых продуктов должны проводить специалисты, име​ющие необходимую подготовку в области радиационного контроля.

4.4. Начальным этапом отбора проб является проверка однородности пар​тии пищевых продуктов путем измерения мощности дозы гамма-излучения радионуклидов контролируемой партии с помощью дозиметра, имеющего до​статочную чувствительность (нижний предел измерения не более 10 мкР/ч).

4.5. Однородность партии должна определяться в соответствии с мето​дическими инструкциями, разработанными министерствами (ведомствами), предприятиями и организациями.

Методические инструкции должны быть согласованы с Госстандартом Рес​публики Беларусь и содержать:

– схему определения точек контроля однородности партии;

– методы проведения измерений и применяемые средства измерений;

– порядок и способы рассортировки партии на однородные группы;

– форму выдачи результатов контроля однородности партии.

4.6. Партия продукции считается однородной по содержанию в ней гамма-излучающих радионуклидов, если в разных точках контролируемой  партии  результаты измерений  различаются не более чем на 50 % от среднего значения измеренных величин.

4.7. В случае установления неоднородности по результатам измерений пар​тию следует рассортировать на однородные группы.

4.8. Пробы пищевых продуктов отбирают от однородной партии с исполь​зованием:

– ножей из нержавеющей стали;

– скальпелей, пинцетов, шпателей, ложек, долот, пил из нержавеющей ста​ли;

– пробоотборников механических или ручных (щупов различных конструк​ций);

–  емкостей для проб.

Инструменты должны быть чистыми и предварительно подвергнутыми дез​активации.

4.9. Отбор проб пищевых продуктов для радиационного контроля включает в себя:

– отбор точечных проб;

– составление объединенной пробы;

– выделение средней пробы.

Масса или количество средней пробы, отбираемой для анализа, регулиру​ется методикой выполнения измерений, применяемой в лаборатории радиаци​онного контроля, проводящей измерения.

4.10. Отбор точечных проб от кусковой продукции производят из различ​ных мест партии и с различной глубины, а также с поверхностных слоев, со​прикасающихся с тарой, в соответствии с НД на конкретный вид продукции.

4.11. Отбор точечных проб от жидкой или пастообразной продукции про​изводят после тщательного перемешивания с различной глубины емкости не менее чем из трех слоев продукта в соответствии с НД на конкретный  вид продукции.

4.12. Отбор точечных проб от сыпучих продуктов производят в соответствии с НД на конкретный вид сыпучих продуктов.

4.13. Отбор точечных проб от продуктов смешанной консистенции производят в соответствии с НД на конкретный вид продукта.

4.14. Объединенную пробу получают путем смешивания точечных  проб, помещая их в одну тару, емкость.

4.15. Масса (объем) средней пробы пищевых продуктов для радиационного контроля по гамма-излучению радионуклидов должна составлять:

– не более 1,0 кг для кусковой продукции;

– не более 1,5 кг для сыпучих продуктов;

– не более 1,0 кг или 1,0 дм3 (л) для жидкой и пастообразной продукции и продуктов смешанной консистенции.

4.16. Масса (объем) средней пробы пищевых продуктов для определения бета-излучающих радионуклидов должна составлять:

– не более 2,0 кг для кусковой продукции;

– не более 2,0 кг для сыпучих продуктов;

– не более 3,0 кг или 3,0 дм3 (л) для жидкой и пастообразной продукции и продуктов смешанной консистенции.

4.17. Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы пищевых продуктов удваивают. Отобранные пробы пищевых продуктов делят на две равные части и каждую из них помещают в отдельную посуду: одну – для обычного анализа, другую – для арбитражного.

5.  Маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

5.1. К отобранным пробам пищевых продуктов прилагаются акты отбора, оформленные в соответствии с приложением А. Количество экземпляров акта отбора проб устанавливается согласно НД, действующим на предприятии, но должно быть не менее двух.

5.2. На тару с пробой должна закрепляться этикетка или бирка, сохраняющаяся до окончания измерений, на которой указывают вид продукции, наименование предприятия, дату и время отбора проб.

5.3. Отобранные пробы пищевых продуктов при отправке в лабораторию, расположенную вне места отбора, пломбируют или опечатывают.

5.4. До начала измерений пробы скоропортящихся пищевых продуктов следует хранить при температуре от 2 до 6 оС. Пробы остальных пищевых продуктов – при температуре, предусмотренной для хранения конкретного вида продукции.

5.5. Отобранные пробы пищевых продуктов доставляются в лаборатории всеми видами транспорта в соответствии с утвержденными правилами перевозок для данного вида транспорта.

5.6. После проведения радиационного контроля пробы пищевых продуктов из лаборатории не выдаются.

5.7. Пробы пищевых продуктов подлежат списанию и утилизации по истечении 2 суток после проведения измерений. В случае арбитражных испытаний – по истечении 7 суток после проведения измерений. Порядок списания и форма акта отбора определяется организацией (лабораторией), проводившей измерения.

5.8. Утилизация проб пищевых продуктов осуществляется согласно  НД, действующим в организации (лаборатории), проводившей измерения.

Приложение А

(рекомендуемое)

Форма акта отбора образцов (проб)

Акт отбора образцов (проб)

от «______»______________20__ г.

 На_______________________________________________________                                          

                     (наименование предприятия, места отбора образцов (проб)) 

 Нами ____________________________________________________

      (должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество)

       в присутствии _____________________________________________

               (должность, фамилия, имя, отчество представителей предприятия)

 _________________________________________________________       

отобраны образцы (пробы) продукции, характеризующие качество партий, для проверки на соответствие требованиям_____________

                                                                           (наименование нормативного документа)

__________________________________________________________

Отбор образцов (проб) произведен в соответствии с требованиями

________________________________________________________

 (нормативный документ на отбор проб)

	Наименование образцов проверяемой продукции

и других объектов

исследования
	Единица  измерения
	Номер 

и размер партии
	 Дата изготов- 

 ления
	Количество или масса отобранных образцов для определения

содержания

радиоактивных веществ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Представитель организации,

проводящий отбор образцов (проб) ____________ ______________

                                                                                   (подпись)                  (ф.и.о.)

Представитель предприятия            ___________  ______________

                                                                                   (подпись)                   (ф.и.о.)

                                                                  «____»______20___г.

1.1.4. Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий

СТБ 1052–98 Радиационный контроль. Отбор проб хлеба 

и хлебобулочных изделий. Общие требования

Дата введения 1998–07–01

1. Область применения.

 Настоящий стандарт распространяется на хлеб и хлебобулочные изделия и устанавливает общие требования по отбору проб при проведении радиационного контроля по гамма- и бета-излучающим радионуклидам.

 Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, независимо от форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализующими и хранящими хлеб и хлебобулочные изделия.

 2. Нормативные ссылки.

 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

 ГОСТ 5667–65 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов, методы определения органолептических показателей и массы изделий;

 ГОСТ 16814–88 Хлебопекарное производство. Термины и определения;

 ГОСТ 18321–73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.

 3. Определения.

 В настоящем стандарте применяют следующие термины.

 Бета-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий электронное излучение, возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц.

 Гамма-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий фотонное излучение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции частиц.

 Выборка – единицы продукции (наблюдаемые значения), отобранные из контролируемой партии или потока продукции для контроля и принятия решения о соответствии установленным требованиям.

 Лабораторный образец – часть представительной выборки, выделенная для определения содержания отдельных показателей.

 Партия хлеба и хлебобулочных изделий в экспедиции предприятия:

 – при непрерывном процессе тестоприготовления – хлеб или хлебобулочные изделия одного наименования, выработанные одной бригадой за одну смену;

 – при порционном процессе тестоприготовления – хлеб или хлебобулочные изделия, выработанные одной бригадой за одну смену из одной порции теста.

 Партия хлеба и хлебобулочных изделий в торговой сети – хлеб или хлебобулочные изделия  одного  наименования, полученные по одной товарно-транспортной накладной.

 Представительная выборка – выборка, которая в достаточной степени отражает свойства данной совокупности в целом.

 Хлеб – хлебобулочные изделия массой более 500 г (по ГОСТ 16814).

 Хлебобулочные изделия – пищевой продукт,  выпекаемый из муки, дрож​жей, соли,  воды и дополнительного  сырья для хлебобулочных изделий  (по ГОСТ 16814).

 4.  Общие требования.

 4.1. Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий проводят для контроля на соответствие действующим нормативным документам по содержанию гамма- и бета-излучающих радионуклидов.

 4.2. Отбор проб хлеба и хлебобулочных  изделий призван при оптималь​ных затратах времени и средств обеспечить представительность проб, наибо​лее полно и достоверно характеризующих радиоактивное загрязнение контро​лируемой партии продукции.

 4.3. Отбор проб хлеба и хлебобулочных  изделий  проводят специалисты, имеющие необходимую подготовку в области радиационного контроля.

 5. Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий.

 5.1. Начальным этапом отбора проб является проверка однородности пар​тии хлеба и хлебобулочных изделий путем измерения мощности дозы гамма-излучения радионуклидов контролируемой партии с помощью дозиметра, имеющего достаточную чувствительность (нижний предел измерения не бо​лее 10 мкР/ч).

 Партия хлеба или хлебобулочных изделий считается однородной по содер​жанию в ней гамма-излучающих радионуклидов, если в разных точках конт​ролируемой партии результаты измерений отличаются не более чем на 50 % от среднего значения измеренных величин.

 5.2. В случае установления неоднородности по результатам измерений пар​тию следует рассортировать на однородные группы.

 5.3. Пробы хлеба и хлебобулочных изделий отбирают из однородной пар​тии (группы) продукции. Отбор проб производится из вагонеток, контейнеров, стеллажей, полок, корзин, лотков или ящиков.

 5.4. Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий для радиационного конт​роля включает в себя:

 – составление представительной выборки; 

 – отбор лабораторного образца.

 5.5. Представительная выборка формируется способом «россыпью» в соответствии с ГОСТ 18321.

 5.6. Объем представительной выборки определяют по ГОСТ 5667.

 5.7. Для проведения радиационного контроля по гамма-излучению радио​нуклидов из представительной выборки отбирают лабораторный образец мас​сой не менее 400 г в количестве:

 – 1 шт. – для весовых и штучных изделий массой более 400 г;

 – не менее 3 шт. – для штучных изделий массой от 201 до 400 г включи​тельно;

 – не менее 4 шт. – для штучных изделий от 100 до 200 г включительно;

 –  не менее 6 шт. – для штучных изделий массой менее 100 г.

 5.8. Для проведения радиационного контроля по бета-излучению радионуклидов отбирают из представительной выборки лабораторный образец массой не менее 1 кг в количестве:

 –  3 шт. – для весовых и штучных изделий массой более 400 г;

 – не менее 5 шт. – для штучных изделий  массой от 201 до 400 г включительно;

 – не менее 10 шт. – для штучных изделий массой от 100 до 200 г включительно;

 – не менее 15 шт. – для штучных изделий массой менее 100 г.

 5.9. Отбор лабораторных образцов осуществляется методом «вслепую» в соответствии с ГОСТ 18321.

 5.10. Для проведения арбитражных испытаний массу лабораторного образца хлеба и хлебобулочных изделий удваивают. Отобранные пробы делят на две равные части и каждую из них помещают в отдельную посуду: одну – для обычного анализа, другую – для арбитражного.

 6. Маркировка, транспортировка, хранение и утилизация проб.

 6.1. Лабораторный образец хлеба и хлебобулочных изделий при отправке в лабораторию, расположенную не на территории предприятия (организации), упаковывают в бумагу, обвязывают шпагатом, запломбировывают или опечатывают.

 6.2. К каждой пробе должны прикрепляться этикетки или бирки, сохраняющиеся до окончания измерений, на которых указывают наименование предприятия (организации), дату и время отбора проб.

 6.3. Акт отбора образцов (проб) оформляют в соответствии с приложением  А.

 6.4. Пробы хлеба и хлебобулочных изделий должны доставляться в лаборатории сразу после их отбора.

 6.5. Транспортирование отобранных проб производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. При транспортировании хлеб и хлебобулочные изделия должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков.

 6.6. До начала измерений пробы хлеба и хлебобулочных изделий следует хранить в сухих и хорошо проветриваемых помещениях.

 6.7. После проведения радиационного контроля пробы хлеба и хлебобулочных изделий из лаборатории не выдаются, подлежат списанию и утилизации по истечении 2 суток после проведения  измерений. В случае арбитражных  испытаний – по истечении 7 суток после проведения измерений.

 6.8. Утилизация проводится согласно действующим нормативным документам на предприятии.

Приложение А

(рекомендуемое)

Форма акта отбора образцов (проб)

Акт отбора образцов (проб)

        На  ______________________________________________________                                          

                (наименование предприятия, места отбора образцов (проб) 

 Нами ____________________________________________________

   (должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество)

в присутствии ____________________________________________

            (должность, фамилия, имя, отчество представителей предприятия)                                                   

  _________________________________________________________       

отобраны образцы (пробы) продукции, характеризующие качество партий, для проверки на соответствие требованиям___________________________________________

                                          (наименование нормативного документа)

 ________________________________________________________________________

Отбор образцов (проб) произведен в соответствии с требованиями

__________________________________________________________

 (нормативный документ на отбор проб)

	Наименование образцов проверяемой продукции и других объектов

исследования
	Единица  измерения
	Номер

и размер партии
	Дата

изготовления
	Количество или масса отобранных образцов для определения

содержания радиоактивных веществ

	
	
	
	
	


Представитель организации,

проводящий отбор образцов (проб) ____________ ______________

                                                                 (подпись)                   ( ф.и.о.)

Представитель предприятия             ___________  ______________

                                                               (подпись)                 (ф.и.о.)

                                                                  «_____»______  20 ___г.

1.1.5. Отбор проб овощей,  фруктов и ягод

СТБ 1054–98 Радиационный контроль. Отбор проб овощей, 

фруктов и ягод. Общие требования

Дата введения 1998–07–01

1.  Область применения.

Настоящий стандарт распространяется на овощи, фрукты и ягоды и уста​навливает общие требования по отбору проб при проведении радиационного контроля по гамма- и бета-излучающим радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, незави​симо от форм собственности, заготавливающими, перерабатывающими, хра​нящими и реализующими овощи, фрукты и ягоды.

2. Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы (НД):

СТБ 1036–97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы от​бора проб для определения показателей безопасности.

3. Определения.

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующи​ми определениями.

Бета-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий электронное излу​чение, возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц.

Гамма-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий фотонное излу​чение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции частиц.

Объединенная проба овощей, фруктов и ягод – проба овощей,   фруктов и ягод, состоящая из серии точечных проб.

Партия овощей – любое количество овощей одного ботанического сорта, упакованное в тару одного вида и типоразмера, поступившее в одном транс​портном средстве и оформленное одним документом о качестве.

Партия фруктов и ягод – любое количество фруктов и ягод одного помоло​гического и товарного сорта, упакованное в тару одного вида и типоразмера, поступившее в одном транспортном средстве, оформленное одним документом о качестве.

Проба овощей, фруктов и ягод – количество овощей, фруктов и ягод, ото​бранное из контролируемой партии для принятия решения о содержании в них радионуклидов.

Средняя проба – часть объединенной пробы, выделенная для проведения анализа на содержание радионуклидов.

Точечная проба овощей, фруктов и ягод – количество овощей, фруктов и ягод, взятое за один раз из одного места партии.

4. Общие требования.

4.1. Отбор проб овощей, фруктов и ягод проводится для контроля на соответствие НД по содержанию гамма- и бета-излучающих радионуклидов.

4.2. Отбор проб овощей, фруктов и ягод должен при оптимальных затратах времени и средств обеспечивать представительность проб, полно и достоверно характеризующих радиоактивное загрязнение контролируемой пapтии продукции. Отбор проб овощей, фруктов и ягод проводят специалисты, имеющие необходимую подготовку в области радиационного контроля. 

5. Отбор проб овощей, фруктов и ягод.

5.1. Начальным этапом отбора проб является проверка однородности партии овощей, фруктов и ягод путем измерения мощности дозы гамма-излучения радионуклидов в контролируемой партии с помощью дозиметра, имеющего  достаточную чувствительность (нижний предел измерения не более 10 мкР/час).

5.1.1. Однородность партии должна определяться в соответствии с методическими инструкциями, разработанными министерствами (ведомствами), предприятиями и организациями.

Методические инструкции должны быть согласованы с Госстандартом Республики Беларусь и содержать:

– схему определения точек контроля однородности партии;

– методы проведения измерений и применяемые средства измерений;

– порядок и способы рассортировки партии на однородные группы;

– форму выдачи результатов контроля однородности партии.

5.1.2. Партия продукции считается однородной по содержанию в ней гамма-излучающих радионуклидов,  если в разных точках контролируемой партии результаты измерений различаются не более чем на 50 % от среднего значения измеренных величин.

5.1.3. В случае установления неоднородности партию следует рассортировать на однородные группы.

5.2. Пробы овощей, фруктов и ягод отбирают  от однородной по уровню гамма-излучения партии из ящиков, обрешеток, контейнеров, мешков и других видов упаковок.

5.3. Отбор проб овощей, фруктов и ягод для радиационного контроля включает в себя:

– отбор точечных проб;

– составление объединенной пробы;

– выделение средней пробы.

Масса или количество средней пробы, отбираемой для анализа, регулируется методикой выполнения измерений, применяемой в лаборатории радиационного контроля, проводящей измерения.

5.4. Отбор точечных проб овощей, фруктов и ягод производят по CTБ и НД на конкретный вид продукции.

5.5. Объединенную пробу получают путем смешивания точечных проб, помещая их в одну тару, емкость.

5.6. Среднюю пробу овощей, фруктов и ягод для радиационного контроля по гамма-излучающим радионуклидам формируют массой 1,0–1,5 кг объединенной пробы.

5.7. Среднюю пробу овощей, фруктов и ягод для радиационного контроля по бета-излучающим радионуклидам формируют массой  2,0–3,0 кг из объеди​ненной пробы.

5.8. Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы овощей, фруктов и ягод удваивают. Отобранные пробы делят на две равные части и каждую из них помещают в отдельную тару: одну – для обычного анализа, другую – для арбитражного.

6. Маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

6.1. К отобранным пробам овощей, фруктов и ягод прилагаются акты от​бора образцов (проб).

6.2. Акт отбора образцов (проб) оформляют в соответствии с приложени​ем А. Количество экземпляров акта отбора образцов (проб) устанавливается согласно НД, действующим на предприятии, но должно быть не менее двух.

6.3. На тару с пробой должна закрепляться этикетка или бирка,  сохра​няющаяся до окончания измерений, на которой указывают вид продукции, наименование предприятия, дату и время отбора проб.

6.4. Пробы овощей, фруктов и ягод, направляемые в лабораторию, находя​щуюся не в месте отбора, пломбируют пли опечатывают.

6.5. До начала измерений пробы скоропортящихся овощей, фруктов и ягод хранят при необходимости при температуре от 2 до 6 °С.

6.6. После проведения радиационного контроля пробы овощей, фруктов и  ягод из лаборатории не выдаются.

6.7. Пробы овощей, фруктов и ягод, поступившие в организацию   (лабо​раторию) для проведения измерений, подлежат списанию и утилизации  по истечении 2 суток после проведения измерений. При проведении арбитражных испытаний  пробы списываются  и утилизируются по истечении 7 суток после проведения измерений.

Порядок списания и форма акта списания определяются организацией (лабораторией), проводившей измерения.

6.8. Утилизация проб овощей, фруктов и ягод осуществляется согласно НД, действующим в организации (лаборатории), проводившей измерения.

Приложение А 

(рекомендуемое)

Форма акта отбора образцов (проб)

Акт отбора образцов (проб)

 На  ______________________________________________________                                          

             (наименование предприятия, места отбора образцов (проб) 

 Нами ____________________________________________________


 (должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество)

в присутствии ____________________________________________

                    (должность, фамилия, имя, отчество представителей предприятия)                                                   

 _________________________________________________________       

отобраны образцы (пробы) продукции, характеризующие качество партий, для проверки на соответствие требованиям_____________________________________________

                                              (наименование нормативного документа)

  _______________________________________________________________________

 Отбор образцов (проб) произведен в соответствии с требованиями

 _________________________________________________________

 (нормативный документ на отбор проб)

	Наименование образцов проверяемой продукции и других объектов

исследования
	Единица  измерения
	Номер

и размер партии
	Дата

изготовления
	Количество или масса отобранных образцов для определения

содержания радиоактивных веществ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Представитель организации,

проводящий отбор образцов (проб) ____________ ______________

                                                                (подпись)                   ( ф.и.о.)

Представитель предприятия             ___________  ______________

                                                               (подпись)                 (ф.и.о.)

                                                                  «_____»______  20 ___г.

1.1.6. Отбор проб картофеля и корнеплодов

СТБ 1055–98 Радиационный контроль. Отбор проб

 картофеля и корнеплодов. Общие требования

Дата введения 1998–07–01

1.  Область применения.

Настоящий стандарт распространяется на картофель и корнеплоды и устанавливает общие требования по отбору проб при проведении радиационного контроля по гамма- и бета-излучающим радионуклидам.

Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, независимо от форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализу​ющими и хранящими картофель и корнеплоды.

2. Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий нормативный  документ (НД):

СТБ 1036–97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы oтбора проб для определения показателей безопасности.

3. Определения.

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Бета-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий электронное излучение, возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц.

Гамма-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий фотонное излучение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции частиц.

Объединенная проба – проба картофеля или корнеплодов, состоящая из серии точечных проб.

Партия картофеля и корнеплодов – любое количество картофеля и кор​неплодов одного сорта, упакованное в тару одного вида или неупакованное, находящееся не более чем в трех автомашинах или тракторных тележках, в одном вагоне, барже, секции хранилища, закромах, траншее или хранилище и сопровождаемое одним документом о качестве и одной товаротранспортной накладной.

 Представительная проба – проба, полученная из объединенной пробы, в количестве, пропорциональном размеру контролируемой партии.

Проба – количество картофеля или корнеплодов, отобранное из контроли​руемой партии для принятия решения о содержании в них радионуклидов.

Радиоактивность – самопроизвольное превращение неустойчивого нуклида в другой нуклид, сопровождающееся испусканием ионизирующего излучения.

Радионуклид – нуклид, обладающий радиоактивностью.

Средняя проба – часть представительной пробы, выделенная для определения содержания отдельных показателей.

      Точечная проба – количество картофеля или корнеплодов, взятое за один раз из одного места партии.

4. Общие требования.

4.1. Отбор проб картофеля и корнеплодов проводится для контроля на со​ответствие действующим  НД по содержанию гамма-  и бета-излучающих радионуклидов.

4.2. Отбор проб картофеля и корнеплодов при оптимальных затратах време​ни и средств должен обеспечить представительность проб, достаточно полно и достоверно характеризующих радиоактивное загрязнение  контролируемой партии продукции.

     4.3. Отбор проб картофеля и корнеплодов проводят специалисты, имеющие необходимую подготовку в области радиационного контроля.

 5. Отбор проб картофеля и корнеплодов.

5.1. Начальным этапом отбора проб является проверка однородности пар​тии картофеля и корнеплодов путем измерения мощности дозы гамма-излу​чения радионуклидов контролируемой партии с помощью дозиметра, имею​щего достаточную чувствительность (нижний предел измерения не более 10 мкР/ч).

Партия продукции считается однородной по содержанию в ней гамма-из​лучающих радионуклидов, если в разных точках контролируемой партии результаты измерений различаются не более чем на    50 % от среднего значения измеренных величин.

5.2. В случае установления неоднородности по результатам измерений пар​тию следует рассортировать на однородные группы.

5.3. Пробы картофеля и корнеплодов отбирают от однородной по уровню гамма-излучения партии (группы) из буртов, насыпей, автомашин, вагонов, барж,  хранилищ деревянными лопатами  или совками,  предварительно  под​вергнутыми дезактивации.

5.4. Отбор проб картофеля и корнеплодов для  радиационного  контроля включает в себя:

–  отбор точечных проб;

      –  составление объединенной пробы;

–  выделение средней пробы.

5.5. Точечные пробы отбирают вручную целыми клубнями, тщательно очи​щая их от земли, по диагонали боковой поверхности бурта, насыпи или средней линии кузова автомашины, вагона, баржи, из разных слоев хранилища и т.д., через равные расстояния на глубине 20–30 см.

5.6. Количество точечных проб отбирают по СТБ 1036.

5.7. Из точечных проб составляют объединенную пробу.

5.8. Среднюю пробу картофеля или корнеплодов для радиационного конт​роля по гамма-излучающим радионуклидам формируют массой не менее 1,0–1,5 кг из объединенной пробы.

5.9. Среднюю пробу картофеля или корнеплодов для радиационного конт​роля по бета-излучающим радионуклидам формируют массой не менее 3,0–6,0 кг из объединенной пробы.

5.10. После отбора средние пробы картофеля или корнеплодов упаковыва​ют в ящики, ящичные поддоны, тканевые мешки, полиэтиленовые мешки.

5.11. Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы картофеля или корнеплодов удваивают. Отобранные пробы делят на две равные части и каждую из них помещают в отдельную тару: одну – для обычного анализа, другую – для арбитражного.

6. Маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

6.1. Акт отбора образцов (проб) оформляют в соответствии с приложением А.

6.2. На тару с пробами должны закрепляться этикетки или бирки, сохраняющиеся до окончания измерений, на которых указывают наименование предприятия, дату и время отбора проб.

6.3. Пробы картофеля и корнеплодов должны доставляться в лабораторию сразу после их отбора.

6.4. Транспортируют пробы картофеля и корнеплодов всеми видами транспорта  в соответствии  с утвержденными   правилами   перевозок для данного вида транспорта.

6.5. До начала измерений пробы картофеля и корнеплодов хранят при температуре от 2 до 6 оС и оптимальной влажности воздуха 80 %.

6.6. После проведения радиационного контроля пробы картофеля и корнеплодов из лаборатории не выдаются.

6.7. Пробы картофеля и корнеплодов подлежат списанию и утилизации по истечении 2 суток после проведения измерений. В случае арбитражных испытаний – по истечении 7 суток после проведения измерений.

6.8. Утилизация проб картофеля и корнеплодов проводится согласно действующим НД на предприятиях.

Приложение А

 (рекомендуемое)

Форма акта отбора образцов (проб)

Акт отбора образцов (проб)

На_______________________________________________________                                          

             (наименование предприятия, места отбора образцов (проб) 

Нами _____________________________________________________________

 (должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество)

      в присутствии _____________________________________________

                    (должность, фамилия, имя, отчество представителей предприятия)

 _______________________________________________________________________

             отобраны образцы (пробы) продукции, характеризующие качество  

 партий, для проверки на соответствие требованиям________________________

                                                                        (наименование нормативного документа)

 _________________________________________________________

 Отбор образцов (проб) произведен в соответствии с требованиями

__________________________________________________________

 (нормативный документ на отбор проб)

	Наименование образцов проверяемой продукции и других объектов

исследования
	Единица  измерения
	Номер

и размер партии
	Дата

изготовления
	Количество или масса отобранных образцов для определения

содержания радиоактивных веществ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Представитель организации,

проводящий отбор образцов (проб) ____________ ______________

                                                                (подпись)                   ( ф.и.о.)

Представитель предприятия             ___________  ______________

                                                             (подпись)                   (ф.и.о.)

                                                                  «_____»______  20 ___г.

1.1.7. Отбор проб сельскохозяйственного сырья и кормов

СТБ 1056–98 Радиационный контроль. Отбор проб 

сельскохозяйственного сырья и кормов. Общие требо​вания

Дата введения 1998–07–01

1. Область применения.

Настоящий стандарт распространяется на сельскохозяйственное  сырье и корма для  сельскохозяйственных животных и птиц и устанавливает  общие требования по отбору проб при проведении радиационного контроля по гамма- и бета-излучающим радионуклидам.

 Стандарт обязателен для применения субъектами хозяйствования, незави​симо от форм собственности, производящими, перерабатывающими, реализу​ющими и хранящими сельскохозяйственное сырье и корма.

2. Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 1721–85 Морковь столовая свежая заготовляемая и поставляемая. Технические условия;

ГОСТ 1722–85 Свекла столовая свежая заготовляемая и поставляемая. Тех​нические условия;

ГОСТ 7194–81 Картофель свежий. Правила приемки и методы определения качества;

ГОСТ 13496.0–80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб;

ГОСТ 27262–87 Корма растительного происхождения. Методы отбора проб;

ГОСТ 28736–90 Корнеплоды кормовые. Технические условия.

3. Определения.

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Бета-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий электронное излу​чение, возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц.

Гамма-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий фотонное излу​чение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции частиц.

Объединенная проба сельскохозяйственного сырья или кормов – проба сель​скохозяйственного сырья или кормов, состоящая из нескольких точечных проб.

Партия сельскохозяйственного сырья или кормов – любое количество сель​скохозяйственного сырья или кормов из одного пастбища, одного наименования, одного сорта, выработанное за одну смену или сутки и оформленное одним документом о качестве.

Проба сельскохозяйственного сырья или кормов – количество сельскохо​зяйственного сырья или кормов, отобранное из контролируемой партии для принятия решения о содержании в них радионуклидов.

Средняя проба сельскохозяйственного сырья или кормов – часть объединенной пробы, выделенная для проведения анализа по определению содержания радионуклидов.

Точечная проба сельскохозяйственного сырья или кормов – количество сельскохозяйственного сырья или кормов, взятое за один раз из одного места партии.

4. Отбор проб отдельных видов сельскохозяйственного сырья и кормов.

4.1. Отбор сельскохозяйственного сырья или кормов проводится для контроля на соответствие действующим нормативным документам по содержанию гамма- и бета-излучающих радионуклидов.

4.2. Отбор проб сельскохозяйственного сырья или кормов при оптимальных затратах времени и средств должен  обеспечивать  представительность  проб, наиболее полно и достоверно характеризующих радиоактивное загрязнение.

4.3. Отбор проб проводят специалисты, имеющие необходимую подготовку в области радиационного контроля.

4.4. Начальным этапом отбора проб является проверка однородности партии сельскохозяйственного сырья или кормов путем измерения мощности дозы гамма-излучения радионуклидов контролируемой партии с помощью дозиметра, имеющего достаточную чувствительность (нижний предел измерения не более 10 мкР/ч).

4.4.1. Однородность партии должна определяться  в соответствии с методическими инструкциями, разработанными министерствами (ведомствами), предприятиями и организациями.

Методические инструкции должны быть согласованы с Госстандартом Республики Беларусь и содержать:

– схему определения точек контроля однородности партии;

– методы проведения измерений и применяемые средства измерений;

– порядок и способы рассортировки партии на однородные группы;

– форму выдачи результатов контроля, однородности партии.

4.4.2. Партия продукции считается однородной по содержанию в ней гамма-излучающих радионуклидов, если в разных точках  контролируемой   партии результаты измерений различаются не более чем на 50 % от среднего значения  измеренных величин.

4.4.3. В случае установления неоднородности по результатам измерений партию следует рассортировать на однородные группы. Если объект, подвергаемый исследованию, твердый, проводят изъятие множественных (точечных) проб, если жидкий – перед отбором проводят тщательное его перемешивание в каждой исследуемой емкости.

4.5. Для отбора проб используют следующие инструменты и оборудование:

– серп, нож;

– пробоотборники ручные и механические типа ПСЭ-1, ПОС-2;

– ковш, кружку;

– щупы мешочные, вагонные;

– пробоотборники сыпучих кормов;

– пинцеты;

– металлические или пластмассовые совки;

– цилиндрические трубки с внутренним диаметром 9–10 мм;

– банки с плотно закрывающимися крышками;

– планки деревянные со скошенными ребрами.

Применяемый инструмент должен быть чистым и после отбора подвер​гаться дезактивации моющими средствами с последующим дозиметрическим контролем.

4.6. Отбор проб сельскохозяйственного сырья и кормов для радиационного контроля включает в себя:

– отбор точечных проб;

– составление объединенной пробы;

– выделение средней пробы.

Масса или количество средней пробы, отбираемой для анализа, регулиру​ется методикой выполнения измерений, применяемой в лаборатории радиаци​онного контроля, проводящей измерения.

4.7. Точечные пробы травы с пастбищ или сенокосных угодий отбираются вручную в соответствии с ГОСТ 27262:

–  непосредственно перед выпасом животных или скашиванием;

–  перед доставкой на фермы для непосредственного скармливания живот​ным или для приготовления силоса, сенажа, искусственно высушенных кор​мов.

4.7.1. Точечные пробы перемешивают и формируют объединенную пробу.

4.7.2. Из объединенной пробы формируют среднюю с массой не менее 5 кг.

4.8. Точечные пробы грубых кормов отбирают от партии в соответствии с ГОСТ 27262.

4.8.1. Точечные пробы перемешивают и формируют объединенную пробу.

4.8.2. Из объединенной пробы формируют среднюю пробу с массой не менее 3 кг.

4.9. Точечные пробы корнеплодов отбирают целыми экземплярами с поля, из мест хранения, транспортирования, тщательно очищая от земли по ГОСТ 7194, ГОСТ 28736, ГОСТ 1721, ГОСТ 1722.

4.9.1. Точечные пробы перемешивают и формируют объединенную пробу.

4.9.2. Для проведения радиационного контроля из объединенной пробы от​бирают по 2–3 крупных, средних и мелких корнеплода и из них формируют среднюю пробу. Для крупных видов (брюква, свекла, турнепс) масса отобран​ных корнеплодов должна быть 3,0–3,5 кг, а для мелкоплодных – 2,0–2,5 кг.

4.10. Точечные пробы концентрированных кормов отбирают из мест произ​водства и хранения в соответствии с ГОСТ 13496.0.

4.10.1. Точечные пробы перемешивают и формируют объединенную пробу.

4.10.2. Из объединенной пробы формируют среднюю пробу с массой не менее 2 кг.

4.11. После отбора средние пробы сельскохозяйственного сырья и кормов упаковывают в ящики, ящичные поддоны, тканевые и полиэтиленовые мешки.

4.12. Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы сель​скохозяйственного  сырья и кормов удваивают. Отобранные пробы делят на две равные части и каждую из них помещают в отдельную тару: одну – для обычного анализа, другую – для арбитражного.

5. Маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

5.1. К отобранным пробам сельскохозяйственного сырья и кормов прилагаются акты отбора образцов (проб) в соответствии с приложением А.

5.2. На тару с пробами должны закрепляться этикетки или бирки, сохраняющиеся до окончания измерений, на которых указывают вид продукции, наименование предприятия, дату и время отбора проб. Пробы пломбируются или опечатываются.

5.3. Пробы, направляемые в лабораторию, находящуюся вне места отбора, пломбируют или опечатывают.

5.4. Транспортируют  пробы  всеми  видами транспорта  в соответствии с утвержденными правилами перевозок для данного вида транспорта.

5.5. Пробы сельскохозяйственного сырья и кормов подлежат списанию и утилизации по истечении 2 суток после проведения измерений. В случае арбит​ражных испытаний – по истечении 7 суток после проведения измерений.

Порядок списания и форма акта списания определяются организацией (лабораторией), проводившей измерения.

Утилизация проб сельскохозяйственного сырья и кормов проводится согласно нормативным документам, действующим в организации  (лаборатории), проводившей измерения.

Приложение А 

(рекомендуемое)

Форма акта отбора образцов (проб)

Акт отбора образцов (проб)

      На _______________________________________________________                                          

                           (наименование предприятия, места отбора образцов (проб)) 

Нами _____________________________________________________

    (должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество)

      в присутствии _____________________________________________

                    (должность, фамилия, имя, отчество представителей предприятия)

 _________________________________________________________       

       отобраны образцы (пробы) продукции, характеризующие качество  

       партий, для проверки на соответствие требованиям_____________

                                                                        (наименование нормативного документа)

 _________________________________________________________

 Отбор образцов (проб) произведен в соответствии с требованиями

__________________________________________________________

 (нормативный документ на отбор проб)

	Наименование образцов проверяемой продукции и других объектов

исследования
	Единица  измерения
	Номер

и размер партии
	Дата

изготовления
	Количество или масса отобранных образцов для определения

содержания радиоактивных веществ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Представитель организации,

проводящий отбор образцов (проб) ____________ ______________

                                                                                     (подпись)                   ( ф.и.о.)

Представитель предприятия             ___________  ______________

                                                                                  (подпись)                   (ф.и.о.)

                                                              «_____»______  20 ___г.

1.2. Отбор проб поверхностных и сточных вод

СТБ 1057–98 Радиационный контроль. Отбор проб поверхностных и сточных вод. Общие требования

Дата введения 1998–07–01

 1. Область применения.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования по отбору проб поверхностных и сточных вод при проведении радиационного контроля.

2. Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий нормативный документ:

ГОСТ 17.1.5.05–85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.

3. Определения.

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Бета-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий электронное излучение, возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц.

Гамма-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий фотонное излу​чение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции частиц.

Объединенная проба поверхностной или сточной воды – проба поверхност​ной или сточной воды, состоящая из точечных проб.

Средняя проба поверхностной или сточной воды – часть объединенной про​бы, выделенная для проведения анализа на содержание радионуклидов.

Точечная проба поверхностной или сточной воды – количество поверхност​ной или сточной воды, отобранной из контролируемого объекта для принятия решения о содержании в ней радионуклидов.

4. Общие требования.

4.1. Отбор проб поверхностных и сточных вод производится для получения достоверных данных при контроле радиоактивного загрязнения поверхност​ных и сточных вод.

4.2. Отбор проб поверхностных и сточных вод должны проводить специалисты, имеющие необходимую подготовку в области радиационного контроля.

5. Отбор проб поверхностных и сточных вод.

5.1. Отбор проб поверхностных и сточных вод производится с помощью вибронасосов, многосекционных фильтрующих установок, полиэтиленовых сосудов с полиэтиленовыми пробками или стеклянных бутылок с притертыми пробками, батометров.

5.2. Отбор проб поверхностных и сточных вод включает в себя:

–  отбор точечных проб;

– составление объединенной пробы;

– выделение средней пробы.

5.3. Точечную пробу поверхностных вод получают путем однократного отбора в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.05.

При контроле за рекой, подвергающейся локальным загрязнениям радиоактивными веществами, отбор проб при ее ширине менее 100 м производится на расстоянии 1–2 м от каждого берега и посередине. На более широких pеках отбор проб производится также на течении у берегов и примерно через каждые 100 м по ширине реки. Не допускается отбирать пробы застойной воды перед плотинами в подпорах, глухих рукавах и т.д. Если глубина реки превышает 3 м, пробы отбирают только поверхностные, т.е. на глубине 0,3–0,5 м. На более глубоких реках, особенно при выраженной неравномерности струй, выемку проб производят на разных глубинах с интервалами не более 2 м по вертикали.

5.4. При отборе точечных проб сточной воды места отбора устанавливают с учетом расположения источников загрязнения, у места выпуска сточных вод в водоем и на очистных сооружениях.

5.4.1. Места отбора из слабопроточных и непроточных водоемов (озера, большие пруды) необходимо определять по следующей схеме:

– у устья реки или ручья, питающего озеро;

– в районе места спуска сточных вод;

– в ряде пунктов, расположенных по нескольким радиально расходящимся створам, с постепенным удалением от источника загрязнения;

– у истока реки или ручья, вытекающего из озера.

5.4.2. При «береговом» выпуске сточных вод и медленном смешении загрязненных струй со всей массой воды в реках пробы, отобранные по створам, в пределах которых наблюдаются различные уровни загрязнения, объединению не подлежат и анализируются каждая     отдельно.

5.4.3. При «рассеянном» выпуске сточных вод на стержне реки (что обеспе​чивает эффективное смешение) для уменьшения числа анализов допускается усреднение (объединение) проб воды, отобранных по  каждому створу. Отбор проб следует производить на участках водоема, свободных от водной растительности и других предметов во избежание взмучивания воды.

5.4.4. Пробы воды на очистных сооружениях отбираются в двух точках: на выходе из коллектора (на входе в очистные) и на выходе из всего комплекса очистных сооружений.

5.5. Объединенную пробу получают сливанием точечных проб в одну ем​кость, предварительно продезактивированную. Во избежание сорбции радио​активных нуклидов на стенках емкости пробу необходимо подкислить путем прибавления 4 мл концентрированной азотной кислоты на каждый литр воды.

5.6. Отбор серии точечных проб производят выемкой из водоема или реки (озера, пруда) через равные промежутки времени одинаковых по объему проб (0,2 л).

5.7. Из объединенной пробы формируют среднюю пробу, в зависимости от вида анализа: для радиометрии и спектрометрии – не более   1 л, для радиохи​мического анализа – не более 10 л.

Количество средней пробы, отбираемой для анализа, регулируется методи​кой выполнения измерений, применяемой в лаборатории радиационного кон​троля, проводящей измерения.

6. Маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

 6.1. К отобранным пробам прилагается акт отбора проб, в соответствии с приложением А. Количество экземпляров акта отбора проб должно быть не менее двух.

 6.2. На тару с пробой должна закрепляться этикетка или бирка, сохраняющаяся до окончания измерений, на которых указывают вид пробы, место, дату и время отбора.

 6.3. Пробы, направляемые в лабораторию, находящуюся вне места отбора, пломбируют или опечатывают.

 6.4. Транспортирование отобранных проб производится всеми видами транс​порта, в соответствии с утвержденными правилами перевозок для данного ви​да транспорта.

 6.5. Утилизация проб производится согласно нормативным документам, действующим в организации (лаборатории), проводившей измерения.

Приложение А

(рекомендуемое)

Форма акта отбора проб

Акт отбора проб

        Дата  _________________________________________________

        Место отбора  _________________________________________       

Должность, ф.и.о. отобравших пробу  _____________________       

______________________________________________________

         Отбор проб произведен в соответствии с требованиями

          ________________________________________________

   (нормативный документ на отбор проб)           

        Наименование пробы___________________________________

        Объем отобранной пробы  _______________________________

        Подписи проводивших отбор проб  _______________________

1.3. Отбор проб атмосферного воздуха

СТБ  1058–98  Радиационный контроль. Отбор проб 

атмосферного воздуха. Общие требования

Дата введения 1998–07–01

1. Область применения.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к отбору проб атмо​сферного воздуха при проведении радиационного контроля.

2. Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 17.2.3.01–86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля каче​ства воздуха населенных пунктов;

ГОСТ 7193–74 Анемометр ручной индукционный. Технические условия.

3. Определения.

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующи​ми определениями.

Бета-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий электронное из​лучение, возникающее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц;

Гамма-излучающий радионуклид – нуклид, испускающий фотонное излу​чение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции частиц.

4. Общие требования.

4.1. Отбор проб атмосферного воздуха производится для получения до​стоверных данных при контроле за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы.

4.2. Отбор проб атмосферного воздуха должны проводить специалисты, имеющие необходимую подготовку в области радиационного контроля.

5.  Отбор проб атмосферного воздуха.

5.1. Организация работ по отбору проб атмосферного воздуха осуществля​ется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01.

5.2. Отбор проб для определения степени загрязнения атмосферного возду​ха радиоактивными аэрозолями производят аспирационным методом – филь​трованием воздуха с помощью фильтровентиляционной установки через тон​коволокнистый фильтр Петрянова или другие аналогичные фильтры.

5.3. Фильтровентиляционная установка должна обеспечивать скорость воз​душного потока не менее 0,01 м/с.

5.4. Для получения необходимой удельной концентрации аэрозолей объем прокаченного воздуха должен соответствовать значениям, приведенным в та​бл. 1.

Т а б л и ц а 1. Зависимость удельной концентрации аэрозолей от объема прокаченного воздуха

	Удельная концентрация аэрозолей, Бк/л
	Объем прокаченного воздуха, л

	3,7·10-1
	2·10

	3,7·10-2
	2·102

	3,7·10-3
	2·103

	3,7·10-4
	2·104

	3,7·10-5
	2·105

	3,7·10-6
	2·106

	3,7·10-7
	2·107


5.5. При определении разовых, среднесуточных, среднемесячных, средне​годовых величин концентраций отбор проб проводится в соответствии с тре​бованиями ГОСТ 17.2.3.01.

5.6. Для определения количества воздуха, прокачиваемого через фильтр, применяют анемометры по ГОСТ 7193 или другие средства измерений, обес​печивающие погрешность измерений, равную 1–5 %.

6. Маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

6.1. Перед отправкой в лабораторию проводится дозиметрический контроль отобранных проб путем измерения мощности дозы гамма-излучения с помо​щью дозиметра, имеющего достаточную чувствительность (нижний предел из​мерения не более 10 мкР/ч).

6.2. К отобранным пробам прилагается паспорт, оформленный в со-ответ​ствии с приложением А.

6.3. Отобранные пробы упаковываются в полиэтиленовый мешок или дру​гую тару, обеспечивающую сохранность пробы, опечатываются или пломбиру​ются.

6.4. На тару закрепляется паспорт, сохраняющийся до окончания измерений.

 6.5. Транспортирование отобранных проб производится всеми видами транспорта в соответствии с утвержденными правилами перевозок для данного вида транспорта.

6.6. Утилизация проб производится согласно нормативным документам, действующим в организации (лаборатории), проводившей измерения. 

Приложение А 

(рекомендуемое)

Форма паспорта отбора проб

Паспорт отбора проб

Дата отбора     ___________________________________________

Место отбора   ___________________________________________

Мощность дозы гамма-излучения__________________________

Объем прокаченного воздуха, л        ________________________

Должность, ф.и.о. отобравших пробу       ____________________

________________________________________________________  

1.4.  Захоронение радиоактивных отходов 

агропромышленного производства

ГОСТ 22.8.02–97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Захоронение радиоактивных отходов агропромышленного 

производства. Общие требования

Дата введения 1999–07–01

Разработан Российским научно-техническим центром по чрезвычай​ным ситуациям в агропромышленном комплексе Минсельхоза России и фир​мой «РАДЕЗ» Научно-исследовательского и конструкторского института мон​тажной технологии Минатома России, доработан с участием рабочей группы специалистов Технического комитета по стандартизации ТК 71 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация  чрезвычайных ситуаций» и специа​листов института медико-биологических проблем Минздравмедпрома России, Госатомнадзора России, Госкомсанэпиднадзора России.

Внесен Госстандартом России.

Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 5 11-97 от 25 апреля 1997 г.)

Введен в действие постановлением Госстандарта Республики Бе​ларусь от 16 декабря 1998 г. № 21 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 июля 1999 г.

Введен впервые.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве​ден, тиражирован и распространен в качестве официального издания на тер​ритории Республики Беларусь без разрешения Госстандарта Республики Бе​ларусь.

1. Область применения.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к захоронению ра​диоактивных отходов агропромышленного производства (далее РАО АПП), образующихся при переработке сельскохозяйственной продукции и сырья, полученных с сельскохозяйственных угодий, загрязненных радиоактивными веществами в результате аварий на радиационно-опасных объектах.

Стандарт применяется при проведении работ по сбору, сортировке, временному хранению, транспортированию, переработке и захоронению РАО АПП в целях обеспечения защиты населения, животного и растительного мира, атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод (биосферы) от загрязнений радиоактивными и опасными биологическими веществами.

2. Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.005–38 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

ГОСТ 12.1.007–76 ССБТ. Вредные вещества: классификация и общие требования безопасности;

ГОСТ 12.1.008–76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.048–85 ССБТ. Контроль радиационный при захоронении радиоактивных отходов. Номенклатура контролируемых параметров;

ГОСТ 12.2.011–75 ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие тре​бования безопасности;

ГОСТ 12.4.009–83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

ГОСТ 12.4.011–89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;

ГОСТ 17.0.0.02–79 Охрана природы. Метрологическое обеспечение контро​ля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные поло​жения;

ГОСТ 17.1.1.01–77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные требования и определения;

ГОСТ 17.1.1.06–82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к ох​ране подземных вод;

ГОСТ 17.1.3.13–86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к ох​ране поверхностных вод от загрязнения;

ГОСТ 17.2.1.03–84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения;

ГОСТ 17.2.3.01–86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качест​ва воздуха населенных пунктов;

ГОСТ 17.2.4.02–81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к ме​тодам определения загрязняющих веществ;

ГОСТ 17.2.6.01–86 Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов. Общие технические требования;

ГОСТ 17.4.1.02–83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения;

ГОСТ 17.4.2.01–81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей са​нитарного состояния;

ГОСТ 17.4.3.03–85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ;

ГОСТ 2874–82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за ка​чеством;

ГОСТ 17606–81 Переработка и захоронение радиоактивных отходов. Тер​мины и определения;

ГОСТ 20286–90 Загрязнение  радиоактивное  и дезактивация.  Термины  и определения;

НРБ-76/87 Нормы радиационной безопасности;

ОСП-72/87 Основные санитарные правила работы с радиоактивными ве​ществами и другими источниками ионизирующих излучений;

СПОРО-85 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами;

ПБТРВ-73 Правила безопасного транспортирования радиоактивных веществ; 

ГН 2.6.005–93 Федеральные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Временные допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-134, -137 и стронция-90 в пищевых продуктах;

СНиП 2.01.28–85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. 

3. Определения.

3.1. В настоящем стандарте применяют следующие термины.

Радиоактивные отходы агропромышленного производства (РАО АПП) – от​ходы агропромышленного производства, образующиеся в процессе техноло​гического цикла переработки растениеводческой и животноводческой сель​скохозяйственной продукции и сырья, загрязненных в результате аварий на радиационно-опасных объектах радиоактивными веществами в количествах, превышающих установленные действующими нормами и правилами, и не под​лежащие дальнейшему использованию.

Полигон – природоохранительное сооружение, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод и препятству​ющее распространению радиоактивных и опасных биологических веществ.

Санитарно-защитная зона – территория вокруг потенциально опасного объ​екта, на которой уровень облучения людей в условиях нормальной эксплу​атации объекта может превысить предел дозы (ПД).    В санитарно-защитной зоне устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим и ведет​ся постоянное наблюдение и радиационный контроль за источниками радио​активного загрязнения либо контроль за источниками заражения опасными химическими и биологическими веществами.

Спецтранспорт – специально оборудованные транспортные средства или ав​томобили, предназначенные для регулярных перевозок радиоактивных отхо​дов, конструкция которых согласована с органами Госкомсанэпиднадзора и соответствующими органами МВД с учетом требований ПБТРВ-73.

Санпропускник – помещение, предназначенное для смены одежды, санитар​ной обработки персонала и контроля радиоактивного загрязнения кожных по​кровов и спецодежды.

Карты участка складирования (захоронения) РАО АПП: площадки, на ко​торые разбивается участок складирования  (захоронения)  РАО АПП в целях осуществления поэтапной технологической схемы складирования с примене​нием средств механизации.

4. Общие положения.

4.1. К РАО АПП относят отходы агропромышленного производства, загряз​ненные радиоактивными веществами, превышающие нормы, установленные ГН 2.6.005.

4.2. РАО АПП подразделяют на твердые, полутвердые (содержащие воду) и жидкие.

4.2.1. К твердым РАО АПП относят костные твердые продукты переработки мясо-молочной промышленности, зерно, зернобобовые, злаковые, комбикорма.

4.2.2. К полутвердым РАО АПП относят мясо, рыбу и продукты ее переработки, картофель, овощи, фрукты, а также навоз.

4.2.3. К жидким РАО АПП относят молоко и продукты его переработки, растительные масла, соки, а также жидкие фракции навоза.

4.3. РАО АПП подразделяют на органические растительного или животного происхождения.

4.4. В зависимости от скорости радиоактивного  распада и с учетом  возможности попадания радионуклидов в организм человека по биологическим цепочкам РАО АПП подразделяют на содержащие короткоживущие (йод-131 – период полураспада 8 дней) и долгоживущие (стронций-90, цезий-134, -137 и плутоний-239 – период полураспада до 30 лет и более) альфа- и бета-радионуклиды.

4.5. РАО АПП утилизируют или захоранивают.

4.5.1. Утилизацию РАО АПП с целью получения технической продукции (за исключением продукции пищевой и парфюмерной промышленности) осу​ществляют при наличии разработанной технологии, утвержденной в установ​ленном порядке.

4.5.2. При отсутствии технологии утилизации осуществляют захоронение РАО АПП на специально предназначенных для этого полигонах, отдельно от обычных (неактивных) отходов.

4.6. Все лица, занятые непосредственно  сбором, сортировкой,  временным хранением, транспортированием, перевозкой, захоронением РАО АПП, дезак​тивацией загрязненных поверхностей, радиационным контролем, относятся к категории Б облучаемых лиц – ограниченная часть населения по НРБ-76.

5. Требования к сбору, сортировке, временному хранению и транспортиро​ванию РАО АПП.

5.1. Сбор РАО АПП следует проводить непосредственно в местах их обра​зования отдельно от обычных (неактивных) отходов.

5.2. Сбор и подготовку РАО АПП для сдачи на полигоны осуществляют силами и средствами предприятия, на котором образуются РАО АПП.

5.3. Перед сдачей на полигоны РАО АПП сортируют в зависимости:

– от физического состояния РАО АПП (твердые, полутвердые, жидкие);

– скорости распада радиоактивных веществ, содержащихся в РАО АПП;

– происхождения РАО АПП (органические растительного или животного происхождения);

– пожароопасности РАО АПП (пожароопасные или пожаробезопасные);

– применяемых методов переработки отходов.

5.4. Сбор твердых и полутвердых РАО следует проводить в герметичные сборники-контейнеры или транспортные контейнеры, принадлежащие поли​гону для захоронения РАО АПП, в первичной упаковке (пластиковые, поли​этиленовые или крафт-мешки), жидких РАО АПП – в специальные цистерны, канистры.

5.5. РАО АПП животного происхождения  (трупы, мясо животных) предварительно дезинфицируют 5%-ным раствором лизола и 10%-ным раствором формалина путем введения в брюшную полость ваты или марли, смоченных указанными растворами.

5.6. Временное хранение РАО АПП проводят в специально выделенных и оборудованных помещениях. Помещения для временного хранения РАО АПП должны быть размещены по возможности в отдельном здании, оборудованном системами отопления, вентиляции, холодильными установками, отвечающими требованиям, предъявляемым к работам соответствующего класса.

5.7. Срок временного хранения РАО АПП, содержащих короткоживущие радионуклиды, не должен превышать трех месяцев.

5.8. Срок временного хранения РАО АПП животного происхождения (тру​пы животных, мясо, продукты переработки мясо-молочной промышленности, а также рыба и продукты ее переработки) не должен превышать 5 суток. Допус​кается увеличение этого срока при условии выдержки РАО АПП на холоде, в холодильных установках или соответствующих растворах.

5.9. Для удаления РАО АПП с мест их временного хранения следует ис​пользовать транспортные промаркированные контейнеры, принадлежащие по​лигону для захоронения РАО АПП. По согласованию с органами Госкомсанэпиднадзора  (областными, район​ными) допускается использовать одноразовую тару.

5.10. При заполнении транспортных контейнеров проводят радиационный контроль. Мощность эквивалентной дозы излучения от контейнера с РАО АПП не должна превышать 100 мкЗв/ч (10 мбэр/ч) на расстоянии 1 м. На​ружная поверхность контейнера  не должна  иметь уровень снимаемого ра​диоактивного загрязнения более 100 бета-част/мин·см2  при загрязнении бета-активным нуклидами и более 10 альфа-част/мин·см2  при   загрязнении альфа-активными нуклидами.

5.11. Сборники-контейнеры и транспортные контейнеры после разгрузки подвергают дезактивации. Дезактивацию сборников-контейнеров и транспорт​ных контейнеров проводят на пунктах дезактивации полигона.

5.12. Радиоактивные отходы транспортируют спецтранспортом полигона.

5.13. Для погрузки транспортных контейнеров на спецтранспорт и времен​ного хранения чистых сменных контейнеров оборудуют специальные площад​ки, которые должны непосредственно примыкать к месту временного хране​ния РАО АПП и иметь подъездные пути.

5.14. Спецтранспорт для транспортирования твердых РАО АПП должен быть крытым. Внутренняя поверхность кузова должна быть изготовлена из материала, допускающего обработку дезактивирующими средствами и мытье водой.

5.15. Спецтранспорт в процессе загрузки, в пути следования и после раз​грузки подвергают радиационному контролю, и при наличии загрязнений ра​диоактивными веществами после разгрузки следует дезактивировать на пунк​те дезактивации полигона до уровней, установленных НРБ-76.

5.16. На предприятиях,  осуществляющих сбор, временное хранение, под​готовку к удалению РАО  АПП, ведут систематический контроль РАО АПП. Указанные сведения заносят в журнал учета РАО АПП.

5.17. На каждую партию сдаваемых на полигон РАО АПП составляют паспорт в двух экземплярах. Первый экземпляр паспорта передают лицу, сопровождающему спецтранспорт для сдачи на полигон, второй  хранят на предприятии АПП.

6. Требования к переработке РАО АПП.

6.1. На полигоне необходимо предусматривать установки по переработке РАО АПП.

6.2. Жидкие РАО АПП упаривают до получения твердого осадка.

6.3. Полутвердые РАО АПП переводят в твердые путем интенсивного вы​сушивания.

6.4. Твердые горючие РАО АПП сжигают, если их удельная бета-активность не превышает 3,7 МБк/кг (1·10-4 Ки/кг).

6.5. Кремационные установки должны обеспечивать озоление поступающих горючих отходов. Зольный остаток собирают в упаковки, исключающие его распыление, и направляют на захоронение.

6.6. Установки сжигания (кремации) и упаривания должны быть оборудованы системой очистки отходящих газов, не допускающей поступления в атмосферу радионуклидов в концентрациях, превышающих значения, уста​новленные НРБ-76.

7. Требования к размещению и оборудованию полигонов для захоронения РАО АПП.

7.1. Выбор участка для размещения полигона для РАО АПП, проектирова​ние полигона и приемку его в эксплуатацию осуществляют в установленном порядке по согласованию с органами Госсанэпиднадзора (республиканскими, краевыми, областными), Минприроды, региональными органами Госатомнад​зора и местными органами власти.

7.2.  Полигоны следует размещать:

– на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и ин​женерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды;

– за пределами городов и других населенных пунктов, вне территорий при​городных зон, используемых для организованного отдыха людей и лечебно-профилактических целей;

– на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства;

– в отработанных карьерах глины, на свободных от ценных пород деревьев участках в лесных массивах, в оврагах;

– на участках со слабофильтрующими грунтами (глиной, суглинками, слан​цами), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем  подъеме  (с учетом подъема воды при эксплуатации полигона) не менее четырех метров от ниж​него уровня захороняемых отходов;

–  на незатопляемой и незаболоченной низменности.

Границы участка следует устанавливать на расстоянии не менее 500 м от водоемов и мест расположения водозаборов подземных вод.

7.3. Основание (днище) полигона должно иметь слой связанного грунта с коэффициентом фильтрации воды не более 1·10-5 см/с (0,0086 м/сут) тол​щиной не менее 0,5 м.

Для грунтов, имеющих коэффициент фильтрации от 1,0·10-5 до 1,5·10-5 см/с, следует уплотнять основание полигона. Выбор метода уплотнения основания полигона определяют скоростью распада радиоактивных веществ, содержащихся в РАО АПП.

Для грунтов, имеющих коэффициент фильтрации от 1,5·10-5 до 3,0·10-5, необходимо предусматривать:

– связывание слоя грунта 5–10 мм продуктами или отходами нефтеперера​батывающей промышленности;

– устройство искусственного основания из двух слоев полиэтиленовой плен​ки, стабилизированной сажей, толщиной 0,2 мм. Технология устройства осно​вания полигона должна обеспечивать сохранность пленки;

– создание искусственного противофильтрационного экрана из слоя глины с коэффициентом фильтрации от 1·10-8 до 1·10-7 см/с толщиной 0,3–0,5 м.

7.4. Размеры участка, отводимого под полигон, должны обеспечивать раз​мещение на нем всех необходимых сооружений и иметь резервную площадь, исходя из условия срока эксплуатации полигона не менее 20 лет.

7.5. Вокруг полигона устанавливают санитарно-защитную зону радиусом 1000 м согласно СПОРО–85, в которой запрещают размещение водозаборов поверхностных вод, жилых зданий, а также промышленных и подсобных со​оружений, не относящихся к деятельности полигона.

В санитарно-защитной зоне запрещена сельскохозяйственная деятельность (выращивание фруктов, овощей).

7.6. Основными элементами полигона являются: подъездная дорога, учас​ток захоронения (складирования) РАО АПП, хозяйственная зона, сооружения водоснабжения.

Планировку полигона следует выполнять по принципу разделения на про​изводственную (условно «грязную») и административно-хозяй-ственную (услов​но «чистую») зоны.

В «грязной» зоне располагают:

– участок захоронения (складирования) РАО АПП;

– сооружения для переработки РАО АПП.

На границе между «грязной» и «чистой» зонами размещают:

– помещения для дезактивации и мойки спецавтотранспорта, контейнеров, оборудования;

– специальные очистные сооружения;

– гаражи для спецавтомобилей;

– помещения для проведения радиометрических, радио- и биохимических и других анализов и для размещения службы радиационной безопасности;

– санпропускники с пунктами радиационного контроля.

В «чистой» зоне размещают:

– хозяйственную зону с административно-бытовыми и производственными сооружениями;

– сооружения электроводоснабжения и канализации.

7.7. Основным сооружением полигона является участок захоронения (скла​дирования) РАО АПП. Участок захоронения должен быть разбит на карты складирования (захоронения) и очереди эксплуатации с учетом обеспечения в каждую очередь приема твердых РАО АПП в течение 3–5 лет.

На участках захоронения оборудуют котлованы, траншеи или другие со​оружения в зависимости от способа захоронения РАО АПП.

7.8. Полигон твердых РАО АПП по периметру должен иметь ограждение, кольцевой канал (осушительную траншею), кольцевую автодорогу с въездами на карты складирования, знаки радиационной опасности и другие предупреждающие знаки.

7.9. Сооружения для чистки, мойки и дезактивации спецмашин и контейнеров должны быть расположены на выезде из производственной «грязной» зоны полигона на расстоянии не менее 50 м от административно-бытовых зданий и снабжены сборниками и устройствами для возврата смывных вод в кана​лизацию.

7.10. Подъездные пути должны иметь твердое покрытие. Подъездные пути и производственная зона участка захоронения должны иметь искусственное освещение. Освещенность рабочих карт и подъездных путей должна быть не менее 5 лк.

7.11. После закрытия полигона запрещается использовать его территорию под капитальное строительство в течение 40 лет после последнего захоронения.

8. Требования к захоронению РАО АПП.

8.1. Твердые и полутвердые РАО АПП после переработки, а также отходы, не подлежащие переработке, доставляют спецтранспортом на участки склади​рования (захоронения) РАО АПП в первичной упаковке.

8.2. В зависимости от вида РАО АПП выгруженные из машины РАО АПП складируют (захоранивают) на карте складирования (захоронения) различны​ми методами:

а) методом «надвига», при котором бульдозеры сдвигают РАО АПП на кар​ту складирования (захоронения) и уплотняют, создавая слой высотой до 0,5 м. За счет 12–20 уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2 м над уровнем площадки разгрузки спецавтомобилей. Вал следующей карты надвигают к предыдущему. При этом методе отходы укладывают снизу вверх. Уплотненный слой РАО АПП высотой 2 м изолируют слоем грунта 0,25 м;

б) методом «сталкивания», при котором складирование осуществляют свер​ху вниз. Высота откоса должна быть не более 2,3 м. При методе «сталкивания» в отличие от метода «надвига» транспорт разгружают на верхней изолирован​ной поверхности карты складирования (захоронения), образованной в преды​дущий день. Уплотнение уложенных на карте складирования (захоронения) РАО АПП слоями до 0,5 м осуществляют тяжелыми бульдозерами. Промежуточную и окончательную изоляцию уплотненного слоя РАО АПП осуществляют с по​мощью грунта. Допускается использовать в качестве изолирующего матери​ала строительные отходы (исключая крупногабаритные конструкции, части панелей и т. п.), отходы производств извести, мела, соды, гипса, графита, ас​боцемента, лом шифера, алюмосиликатный шлам;

в) при помощи траншейной схемы захоронения, при которой складирование РАО АПП осуществляют в траншеях глубиной  3–6 м и шириной  6–12  м. Грунт из траншей используют для изоляции РАО АПП.

8.3. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от поверхности насыпного грунта не должна превышать 28 мкЗв/ч (2,8 мбэр/ч) согласно СПОРО-85.

8.4. На полигоне ведут журнал учета поступающих на захоронение РАО АПП. Учет ведут на основании паспортов, полученных от предприятий АПП.

9. Требования безопасности, охрана окружающей среды и радиа-ционный контроль.

9.1. При проведении работ по захоронению РАО АПП необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.1.008, ГОСТ 12.2.011, ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.2.1.03, «Нормами радиационной безопаснос​ти НРБ-76», «Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72»; «Са​нитарными правилами обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-85)»; «Правилами безопасного транспортирования радиоактивных веществ ПБТРВ-73»; СНиП 2.01.28 [1]; правилами техники безопасности, действующими на объекте; инструкциями по эксплуатации оборудования и механизмов.

9.2. При получении информации о возникновении и развитии эпидеми​ческих заболеваний в местах сбора РАО АПП на полигонах осуществляют санитарно-эпидемический контроль в соответствии с литературой [2].

9.3.  Работы по захоронению  РАО АПП следует  проводить с соблюдени​ем требований по охране окружающей среды согласно ГОСТ 17.0.0.02, ГОСТ 17.1.3.06, ГОСТ  17.1.3.13,  ГОСТ 17.2.3.01,  ГОСТ 17.2.4.02, ГОСТ  17.2.6.01, ГОСТ 17.4.1.02, ГОСТ 17.4.2.01, ГОСТ 17.4.3.03, ГОСТ 2874.

На полигонах для захоронения твердых РАО АПП следует осуществлять контроль за загрязнением грунтовых вод радиоактивными и опасными био​логическими веществами с помощью взятия проб из контрольных колодцев, скважин или шурфов, расположенных по периметру полигона, а также конт​роль загрязнения воздушной среды по ГОСТ 17.2.3.01.

9.4. При сборе, транспортировании и захоронении РАО АПП следует про​водить систематический радиационный контроль согласно ГОСТ 12.1.048.

9.4.1. В «грязной» зоне полигона контролируют следующие параметры:

– мощность эквивалентной дозы гамма-излучения;

– плотность потока бета-частиц;

– объемную активность газов, аэрозолей воздуха производственных поме​щений и атмосферного воздуха;

– объемную активность газов и аэрозолей в выбросах в атмосферу;

– объемную активность сточных вод;

– удельную бета-активность или мощность дозы гамма-излучения  от по​верхности твердых РАО АПП или поверхности упаковок;

– загрязнение альфа- и бета-активными веществами поверхности произ​водственных помещений, оборудования,  транспортных средств, территорий, дорог;

– загрязнение альфа- и бета-активными веществами средств индивиду​альной зашиты, кожных покровов и личной одежды персонала;

– индивидуальную дозу внешнего облучения;

– содержание радиоактивных веществ в организме человека из состава пер​сонала.

9.4.2. В санитарно-защитной зоне полигона контролируют следующие па​раметры:

– мощность эквивалентной дозы гамма-излучения;

– объемную активность аэрозолей атмосферного воздуха, подземных вод и вод открытого водного объекта;

– нуклидный состав радиоактивных веществ в аэрозолях атмосферного воз​духа, водах открытого водного объекта и подземных водах.

9.5. В санпропускнике осуществляют контроль загрязнения радиоактивны​ми веществами спецодежды, обуви, кожных покровов и средств индивидуаль​ной зашиты.

9.6. При осуществлении работ по захоронению РАО АПП необходимо со​блюдать меры пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Места сбора РАО АПП и полигона для захоронения РАО АПП должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

9.7. Лица, связанные с проведением работ по захоронению РАО АПП, долж​ны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011 и СПОРО.

Приложение А (информационное).

1. Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов. Минздрав СССР, 1983.

2. Инструкция о противоэпидемическом режиме работы с материалом, зараженным или подозрительным, на зараженной возбудителями инфекцион​ных заболеваний 1-й и 2-й группы местности. Утверждена Минздравом СССР 29.06.78.

	ЛИТЕРАТУРА



	1. Б а т у р и ц к и й, М. А. Радиационная метрология: учеб. пособие / М. А. Батурицкий, В. А. Чудаков. – Минск, 2006. – 390 c.

	2. Г о р б о к о н е н к о, В. Д. Метрология  в  вопросах    и ответах: учеб.  пособие   /

В. Д. Горбоконенко, В. Е. Шикина. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. –196.

	3. Закон Республики Беларусь «О стандартизации» // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. – 1995. – № 31. – 54 с.

	4. К о р о б к о в, В. И. Методы приготовления препаратов и обработка результатов измерений радиоактивности / В. И. Коробков, В. Б. Лукьянов. – М.: Атомиздат, 1973. – 216 с. 

	5. Методическое пособие по преподаванию стандартизации / под ред. В. М. Огрызкова. – М., 1973. – 287 с.

	6. Об обеспечении единства измерений: Закон Респ. Беларусь от 15 сентября 1995 г. // Ведамасцi Вярхоÿнага Савета Рэпублiкi Беларусь. – 1995. – № 32. – 420 с.    

	7. О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений»: Закон Респ. Беларусь от 2 июля 2006 г. № 163-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 122, 2/1260.

	8. П р о т а с о в, В.Ф.  Экология: термины и понятия. Стандарты, сертификация. Нормативы и показатели: учеб. и справ. пособие / В.Ф. Протасов, А. C. Матвеев. –  М., 2001. – 208 с.

	9. Сборник нормативных, методических, организационно-распорядительных документов Республики Беларусь в области радиационного контроля и безопасности / под ред. В. Е. Шевчука. – Минск, 2005. –331 с.

	10. С е р г е е в,  А. Г. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб. пособие  / А. Г. Сергеев, М. В. Латышев, В. В. Терегеря . – М.: Логос, 2004. – 560 с.  

	11. С ы т ь к о, В. В. Теоретическая метрология: учеб. пособие: в 2 ч. / В. В. Сытько.  – Минск: БГУ, 1998. Ч. 1 : Физические величины и их измерение. – 214 с. 

	12. Национальная система сертификации Республики Беларусь: сб. нормативных законов. – Минск, 2000. – 194 с.

	13.  Ф р и д м а н, А. Э. Основы метрологии. Современный курс / А. Э. Фридман. – СПб.: НПО «Профессионал», 2008. – 280 с.

	14. Ц ы г а н о в, А. Р. Основы стандартизации: пособие / А. Р. Цыганов, С. А. Бортник, Л. Г. Основина. – Горки: БГСХА, 2005. – 96 с.

	15. Ч е р н у х а, Г. А. Статистическая обработка результатов радиометрических измерений: учеб.-метод. пособие по дисциплине «Метрология и стандартизация» / Г. А. Чернуха, В. И. Юрьев. – Горки: БГСХА, 2009. – 35 c.


6. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ УМК

МОДУЛЬ 1

1. Предмет, задачи и история развития метрологии.

2. Физическая величина. Значение физической величины.

3. Основные и производные единицы. 

4. Дольные и кратные единицы измерения. 

5. Определение системы единиц.

6. Системные и внесистемные единицы.

7. Международная система единиц – СИ. 

8. Размерность физической величины. 

9. Внесистемные единицы и устаревшие единицы измерения. 

10. Шкала величины и ее основные типы. 

11. Средства измерений. 

12. Измерительные преобразователи, меры, образцовые вещества, стандартные образцы.

13. Измерительные приборы, измерительные установки, измерительные системы, эталоны.

14. Точность, правильность, сходимость и воспроизводимость  измерений.

15. Погрешность измерения. Грубые ошибки, систематические и статистические погрешности.  

16. Абсолютная погрешность отдельного измерения, ее физический смысл.  

17. Средняя относительная погрешность результата измерений. 

18. Принцип измерения. 

19. Метод непосредственной оценки измерений, метод сравнения с мерой. 

20. Метод противопоставления. Нулевой метод.

21. Компенсационный метод. Дифференциальный метод.

22. Метод совпадений. Метод замещений. 

23. Рабочие средства измерений и эталоны. 

24. Поверочные схемы и калибровка средств измерений. 

25. Метрологические характеристики средств измерений. 

26. Метрологическая надежность средств измерений. 

27. Международные метрологические организации.

МОДУЛЬ 2

1. История развития, цели и задачи стандартизации. 

2. Принципы и объекты стандартизации. 

3. Объекты государственной стандартизации. Объекты отраслевой стандартизации. Объекты стандартизации на предприятиях. 

4. Категории и виды нормативных документов по стандартизации. Органы и службы стандартизации. 

5. Порядок разработки и утверждения стандартов. 

6. Подготовка к разработке стандартов. 

7. Разработка проекта стандарта, разработка окончательной редакции проекта стандарта, утверждение и регистрация стандарта и издание стандарта. 

8. Государственный надзор за стандартами. Обновление и отмена государственных стандартов. 

МОДУЛЬ 3

1. Стандарты на сельскохозяйственную продукцию, устанавливающие требования к ее качеству, правила приемки и методы испытаний. 

2. Стандарты на продукцию, поставляемую сельскохозяйственным предприятиям.

3. Стандарты на типовые технологические процессы в растениеводстве, на правила приемки и хранения продукции, на методы контроля отдельных технологических операций, методы агрохимических анализов. 

4. Стандарты, входящие в комплексную систему управления качеством труда и продукции на сельскохозяйственных предприятиях.

5. Общие положения стандартизации продукции растениеводства.

6. Общие положения стандартизации зерновых и зернобобовых культуры, масличных культур, плодоовощной продукции и картофеля.

7. Общие положения стандартизации животноводства: молоко, скот и птица для убоя, яйца куриные пищевые. Стандартизация кормов.

8. Общие положения стандартизация продукции, поставляемой сельскому хозяйству:

 сельскохозяйственные машины и оборудование. 

9. Общие положения стандартизация продукции, поставляемой сельскому хозяйству: минеральные удобрения. 

10. Общие положения стандартизация продукции, поставляемой сельскому хозяйству: корма и кормовые средства промышленного производства.

11.Принципы стандартизации технологических процессов и операций. 

12. Цели и задачи стандартизации технологических процессов и операций. 

13. Особенности стандартизации технологических процессов и операций в сельском хозяйстве. 

14. Основа разработки стандартов на технологические процессы и операции.

МОДУЛЬ 4

1. Отбор проб продукции животноводства. СТБ 1050-2008 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ мяса и мясных продуктов, животных жиров и яиц: область применения; нормативные ссылки; термины и определения; общие требования; отбор проб продукции; маркировка, хранение и утилизация проб; отбор точечных проб жира; отбор точечных проб яиц; форма акта отбора образцов (проб).

2. СТБ 1051-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб молока и молокопродуктов; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

3. Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий, пищевых продуктов. СТБ 1052-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация.

4. СТБ 1053-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

5. Отбор проб овощей, фруктов и ягод, картофеля и корнеплодов.  СТБ 1054-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб овощей, фруктов и ягод; маркировка, транспортировка, хранение и утилизация проб.

6. СТБ 1055-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ КАРТОФЕЛЯ И КОРНЕПЛОДОВ: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб картофеля и корнеплодов; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

7. Отбор проб сельскохозяйственного сырья и кормов. СТБ 1056-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И КОРМОВ: область применения; нормативные ссылки; определения; отбор проб отдельных видов сельскохозяйственного сырья и кормов; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

8. СТБ 1057-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ПОВЕРХНОСТНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб поверхностных и сточных вод; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб. 

9. СТБ 1058-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб атмосферного воздуха; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

10. ГОСТ 22.8.02-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: общие требования; область применения; нормативные ссылки; определения; общие положения; требования к сбору, сортировке, временному хранению и транспортировке РАО АПП; требования к переработке РАО АПП; требования к размещению и оборудованию полигонов для захоронения РАО АПП; требования к захоронению РАО АПП; требования безопасности, охрана окружающей среды и радиационный контроль.

7. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ  КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Модуль 1. Метрология

1. Метрология это наука о:

а) измерениях;

б) методах и средствах обеспечения  единства измерений;

в) способах достижения требуемой точности измерений;

г) включает все выше приведенные понятия; 

2.  Современная метрология включает следующие разделы:

а) теоретическую (фундаментальную) метрологию;

б) прикладную (практическую) метрологию;

в) законодательную метрологию;

г) национальную;

д) государственную.

3. Предметом метрологии является:

а)  извлечение качественной информации о свойствах объектов и процессов; 

б)  извлечение количественной информации о свойствах объектов и процессов; 

в) измерение свойств и объектов с заданной точностью и достоверностью.

4. Целью метрологии является:

а) передача размеров единиц от эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений;

б) обеспечение единства и необходимой точности измерений в масштабах государства и всего человечества;  

в) установление допускаемых погрешностей и границ за которые они не должны выходить.

5. Важнейшая задача метрологии состоит:

а) в метрологическом обеспечении;

в) в обеспечении единства измерений;

г) в обеспечении сходимости результатов измерений.

6. Если результаты измерений выражены  в узаконенных единицах и установлены допускаемые погрешности их результатов и границ за которые они не должны выходить при заданной вероятности то при этом обеспечивается:

а) точность измерений;

б) правильность измерений;

в) сходимость измерений;

г) единство измерений;

д) правильного ответа нет.

7. Свойство объекта (процесса, системы) – это свойство которое:

а) отличает его от других объектов (процессов, систем);

б) указывает на схожесть  с другими объектами системами.

8. Величина–это свойство которое в качественном отношении для многих объектов (процессов, систем):

а) общее;

б) индивидуальное.

9. Величина – это свойство которое в количественном отношении для многих объектов (процессов, систем):

а) общее;

б) индивидуальное.

10. Измеряемые величины выражаются с помощью:

а) установленных единиц измерения;   

б) установленной шкалы измерений.

11. К оцениваемым величинам относят величины для которых:

а)  может быть введена единица измерения;

б)  не может быть введена единица измерения.

12. Под размером величины понимают :

а) качественную определенность величины присущую процессам, объектам, явлениям;

б) количественную определенность величины присущую процессам, объектам, явлениям.

13. Выражение размера величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц  это:

а) значение величины;

б) измерение величины;

в) сравнение величины.

14. Единица физической величины – это значение данной величины, которое по определению считается равным: 

а) нулю;

б)  единице;

в) десяти.    

15. Идеальным образом отражает свойство объекта в качественном и количественном отношении:

а)  истинное  значение физической величины;

б) действительное значение физической величины.

16. За действительное значение измеряемой физической величины принимают показания:

а) используемого эталона; 

б)  измеряемого образца;

17. Основные физические величины входящие в систему  величин:

а) зависят друг от друга;

б) не зависят друг от друга.

18. К основным физическим величинам, входящим в систему величин (CИ)  относят:

	а) давление;
	д) энергию
	к) количество вещества

	б) температуру;
	ж) длину
	л) ускорение

	в) скорость;
	з) объем
	м) время

	г) массу;
	и) силу тока
	н) силу света


19. Международными единицами измерения основных физических величин являются:

	а) метр;
	д) секунда;
	к) миллиметр;

	б) тонна;
	ж) Кельвин;
	л) моль;

	в) ампер;
	з) градус;
	м) сантиметр;

	г) час;
	и) килограмм;
	н) Кандела.


20. Расположите в порядке возрастания десятичные кратные внесистемные единицы (экса, дека, кило, пета, гига, мега, тера, гекта).

21. Расположите в порядке убывания десятичные дольные внесистемные единицы (фемто, деци, нано, атто, мили, пико, санти, микро).

22.  1 нКи равен:    

	а) 37 Бк;

	б) 370 Бк;

	в) 3700 Бк;

	г) 37000 Бк;


23. 1 МБк  равен:                                

	а) 102 Бк;

	б) 106 Бк;

	в) 109 Бк;

	г) 1012 Бк;


24. Система CГС включает  единицы измерения:                         

	а) секунду, килограмм, метр;

	б) час, микрограмм, миллиметр;

	в) секунду, грамм, сантиметр.


25. Физические величины, представленные в виде символов, характеризуют:                           

	а) качественную сторону основных физических величин;

	б) количественную сторону  производных величин;


26. Математическое  соотношение отражающее связь данной величины с основными  величинами системы называется:

	а) значением физической величины;

	б) размером величины;

	в) размерностью величины.


27. Размерность производной величины–это выражение в виде степенного  а) одночлена, б) степенного многочлена, составленного из произведений  символов  основных величин отражающих связь данной величины с другими величинами принятыми в данной системе за основные.

28. Измеряемая величина– это измеряемое свойство  объекта или процесса а) общее, б) разное в качественном отношении, но в количественном  отношении а) общее, б) разное.

29. Измерение – это нахождение а) размера, б) значений физической величины опытным путем с помощью технических средств  называемых средствами измерений носящих размеры единиц или шкал. 

30. Шкала величины – это упорядоченная совокупность размеров (а), значений (б) величины применяемая для количественного выражения однородных (в), не однородных (г) с ней величин.

31. Шкалы  для классификации объектов свойства которых проявляются в отношении : 

а) эквивалентности – это

б)   эквивалентности и  порядка –  это

в) эквивалентности, порядка и аддитивности разностей – это

г) эквивалентности, порядка и аддитивности – это

д) однородных величин – это

ж) абсолютные шкалы;

з) шкалы отношений;

и) шкалы наименований;

к) шкалы интервалов;

л) шкалы порядка или рангов.

32. Понятие « измерение»  включает:

а) измеряются только физические величины

б) измеряются не физические величины;

в) измерение –  это всегда эксперимент;

г) измерение – это проведение теоретических расчетов;

д) измерение – это сопоставление величины с ее единицей

ж) измерение –  это выражение размера величины.

33. Измерения классифицируются:

а) по числу измерений 

б) по характеру изменения измеряемой величины;

в) по цели измерений;

г) по используемым размерам;

д) по способам получения; 

ж) по всем приведенным выше признакам.

34. Техническое средство, имеющее нормированные метрологические характеристики (свойства) – это:

а) измерительная система;

б) средство измерений;  

 в) мера.

35.  Под  наличием метрологических свойств понимается, что:

а) средство измерений способно хранить единицу (или  шкалу);

б) средство измерений способно воспроизводить единицу или шкалу; 

в) размер этой  единицы  остается  неизменным  в течение  определенного времени;

г) должно обладать всеми перечисленными выше свойствами.

36. Измерение можно провести в том случае, если техническое средство:     

а) способно хранить единицу стабильную по размеру и неизменную во времени;

б) если ему передана единица величины от другого более точного средства измерения

в) если периодически проводится процедура контроля размера единицы хранимой средством измерения и проводится его восстановление путем проведения новой калибровки;

г) при соблюдении всех приведенных выше условий.

37. Последовательность этапов в схеме прямого измерения:

а) сравнение однородных величин и определение их разности

б) воспроизведение величины заданного размера;

в) преобразование  измеренной величины в другую величину однородную или неоднородную с ней;

г) формирование результата измерений путем сравнения его с калибровочной зависимостью средств измерений, играющей роль памяти.

38. Схема прямого измерения включает: 

а) один этап;

б) два этапа;

в) три этапа;

г) четыре этапа.

39.  Для выполнения первого этапа прямого  измерения требуется:

а) измерительный преобразователь; 

б) мера величины;

в) образцовое средство измерения.

40. Мера физической величины – это  средство измерений предназначенное для воспроизведения (а), хранения (б) физической величины одного или нескольких размеров, значения которых известны с необходимой точностью.

41. Мера служит в качестве носителя : 

а) единицы измерения;

б) шкалы измерения.

в) индикатора измерений.

42. Особым классом мер являются:

а) стандартные образцы;

б) образцовые вещества;

в) некоторые природные явления; 

г) стандартные справочные данные;

д) все приведенные выше меры.

43. Измерительные приборы  служат для получения значений измеряемой величины в установленном диапазоне и реализуют все измерительные  операции в комплексе:

а) да;

б) нет.

44. Измерительные приборы имеют:

а) устройство для преобразования измеряемой величины в сигнал измерительной информации ;

б) устройство для его индикации в доступной для восприятия форме;

в) оба  вышеприведенные устройства.

45. Сигнал измерительной информации от измерительного преобразователя непосредственному восприятию наблюдателя:

а) поддается;

б) не поддается.

46. Совокупность измерительных средств объединенных в комплексы и расположенных в одном месте называют: 

а) измерительными установками;

б) или измерительными системами.

47. Совокупность измерительных средств объединенных в комплексы и расположенных в разных местах называют: 

а) измерительными установками;

б) или измерительными системами.

48. К показателям качества  измерений относят:

а) точность;

б) правильность;

в) сходимость; 

г) воспроизводимость ;

д) все вышеприведенные показатели;

ж) правильного ответа нет.

49. Погрешность измерения – это разность между показаниями средств измерений и:

а) истинным значением измеряемой величины;

б) действительным значением измеряемой величины.

50. За действительное значение измеряемой величины при поверке (калибровке) средств измерений принимают  показания используемого:

а) эталона;

б) образцового вещества;

в) стандартного образца.

51. Систематическая погрешность измерения – это составляющая погрешности измерения остающаяся в ходе выполнения ряда измерений:

а) постоянной ;

б) закономерно изменяющейся; 

в) изменяющейся по знаку и размеру случайным образом.

52. Случайная  (статистическая) погрешность измерения – это составляющая погрешности  которая в ходе выполнения ряда измерений: 

а) остается постоянной по знаку и размеру;

б) изменяется случайным образом

53. Грубая погрешность  или промах существенно превышает ожидаемую погрешность и должна быть:

  а) исключена при обработке результатов измерений;

  б) оставлена при обработке результатов измерений.

54. Основная погрешность измерения возникает при проведении измерений:

а) в нормальных условиях;

б) при отклонении от нормальных условий.

55. Дополнительная погрешность возникает при проведении измерений:

а) в нормальных условиях;

б) при отклонении от нормальных условий.

55. Методические погрешности возникают в связи с:

а) несовершенством средств измерений;

б) несовершенством принятой модели или метода измерений.

56. Инструментальные погрешности возникают в связи с:

а) несовершенством средств измерений;

б) несовершенством принятой модели или метода измерений.

57. Абсолютная погрешность – это погрешность измерения выраженная:

а) в единицах измеряемой величины;

б) в относительных единицах.

58. Относительная погрешность –  это погрешность измерения выраженная:

а) отношением абсолютной погрешности к значению измеряемой величины выраженной в процентах;

б) в единицах измеряемой величины.

59. Точность и правильность характеризуют  близость результатов  измерений:

а) к истинному значению измеряемой величины;

б) близость друг к другу результатов измерений.

60. Высокой точности измерений соответствую:

а) малые случайные погрешности;

б) малые систематические погрешности;

в) малые случайные и систематические погрешности измерений.

61. Правильность это свойство измерений характеризующих близость к нулю: 

а)  случайных погрешностей;

б) систематических погрешностей;

в) случайных и систематических погрешностей.

62. Близость между независимыми результатами испытаний характеризуется понятием:

а) «смещение» ;

б) «меткость» ;

в)  «прецезионность».

63. Количественной мерой близости между результатами испытаний (измерений) является:

а) стандартное отклонение (сигма);

б) среднее квадратичное отклонение результатов измерений (m);

64. Сходимость являются свойствами измерений, отражающих близость друг к другу результатов измерений, выполненных:

 а)  в разных условия;

 б)  в одинаковых условиях;

64. Воспроизводимость являются свойствами измерений, отражающих близость друг к другу результатов измерений, выполненных:

 а)  в разных условия;

 б)  в одинаковых условиях;

65. Численной характеристикой воспроизводимости  служит:

а) стандартное отклонение (сигма);

б) среднее квадратичное отклонение результатов измерений (m);

66. Принцип измерений – это положенный в основу измерений:

а)  биологический эффект;

б)  физическое явление;

в)  химическая реакция.


67. Метод измерений – это прием  или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с соответствии с реализованным принципом:

а) с реперными точками;

б) с ее единицей или шкалой;

в) с  нулевой отметкой.

68. Метод непосредственной оценки – это метод измерения, в котором значение величины  определяют :

а) по отсчетному устройству измерительного прибора (манометр, термометр и т.д.);

б) сравнением с величиной воспроизводимой мерой (чашечные весы);

69. Метод, который не входит в разновидности метода сравнения с мерой, называется: 

а) методом противопоставления;

б) методом непосредственной оценки;

в) нулевым методом; 

г)  компенсационным методом;

д) дифференциальным методом;

ж) методом  совпадений;

з) методом замещений.

70. Методика выполнения измерений (МВИ) представляет собой: 

а) совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов с гарантированной точностью;

б) документированная измерительная процедура;

в) включает оба, приведенные выше, определения. 

71.Документы регламентирующие МВИ (стандарт, раздел стандарта, раздел  технических условий или паспорта) оговаривает:

а) назначение МВМ;

б) условия измерений;

в) требования к погрешности измерения; 

г)  метод измерения;

д)  требования к средствам измерения, вспомогательным устройствам и материалам;

ж) операциям обработки и вычисления результатов измерений;

з) нормативы и процедуру контроля погрешности измерения;

и) требования к квалификации оператора;


к) требования к безопасности и экологичности работ;

л) все вышеприведенные требования.

72. Способом выражения требований к точности измерений является: 

 а) границы допускаемого интервала, в котором с заданной вероятностью должна находиться погрешность измерения; 

 б) требования к квалификации оператора.

73. Для количественного сравнения между собой событий по степени их возможности используется показатель вероятности события [P] который выражается:

а) отношением числа случаев (m) благоприятствующих событию[P(A)] к общему числу случаев (n): P(A) =
[image: image10.wmf]n

m

;

б) произведением числа случаев (m) благоприятствующих событию [P(A)] на общее число случаев (n): P(A)=m∙n. 

74. Аттестация МВИ представляет собой:

а) процедуру установления и подтверждения соответствия МВИ техническим требованиям;

б) процедуру установления и подтверждения соответствия МВИ метрологическим требованиям.

75. Средства измерений  подразделяются по метрологическому назначению на:

а) эталоны; 

б) рабочие средства измерений;

в) эталоны и рабочие средства измерений; 

по конструктивному исполнению на:

а) меры;

б) измерительные преобразователи;

в) измерительные приборы;

г) измерительные установки и системы;

д) включают все приведенные выше средства измерений.

76. В качестве средства передачи информации о размере единиц используются:

а) рабочие средства измерений;

б) эталоны;

в) образцовые средства измерений (меры, измерительные приборы и устройства прошедшие метрологическую аттестацию);

г) эталоны и образцовые средства измерений;

77. Передачам информации о размере единиц менее точным мерам осуществляется:

а) методом непосредственного сличения;

б) сличением с помощью компаратора.

78. Для более точной поверки используют:

а) методы непосредственного сличения;

б) приборы сравнения  (компараторы).

79. Единство измерений характеризует состояние измерений:

а) когда их результаты выражены в узаконенных единицах ;

б) погрешности известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные пределы;

в) включает оба состояния измерений, приведенные выше.

80. Процесс передачи размера единиц осуществляется метрологической службой при:

а) поверке средств измерений;

б) калибровке средств измерений .

в) поверке и калибровке средств измерений.

81. Метрологическая служба – это совокупность субъектов деятельности и видов работ  на которые возложена ответственность за:

а) обеспечение единства измерений и единообразия средств измерений;

б) обеспечение качества измерений путем поверки, ревизии и экспертизы средств измерений.

82. Поверка носит обязательный характер:

а) да;  

б) нет.

83. Поверка регламентируется законом:

а) «О выборе средств измерений»

б) « О поверке».

84. Поверка средств измерений – это совокупность операций проводимых органами метрологических служб и юридических лиц, уполномоченных на этот вид деятельности с  целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным:

а) метрологическим требованиям;  

б) техническим требованиям.

85.  Калибровка средств измерений – это комплекс операций проводимых  с целью:

а) определения и подтверждения  действительных  значений характеристик средств измерений не подлежащих  госконтролю метрологической службой или другой аккредитованной на это организацией;  

б) определения пригодности к применению средств измерений не подлежащих  госконтролю метрологической службой или другой аккредитованной на это организацией.

86. Путем передачи единиц величин от эталонов рабочим средствам измерений в соответствии с государственной поверочной схемой осуществляемой по ступенькам образцовых мер, измерительных приборов поддерживается:

а) единство измерений;  

б)  единообразие средств измерений.

87. Поверочная схема устанавливающая средства, методы и точность передачи размеров единиц от государственного эталона рабочим средствам измерений – это:

а) государственная поверочная схема;

б) локальная поверочная схема.

88. Единообразие средств измерений – это их состояние, характеризующееся тем, что они:

а)  проградуированы в узаконенных единицах;

б) их метрологические свойства (характеристики) соответствуют нормам;

в) включают оба состояния измерений, приведенные выше.

89. Основой обеспечения единообразия средств измерений при разработке и выпуске средств измерений является: 

а) система ведомственных испытаний;

б) система региональных испытаний; 

в) система государственных испытаний.

90. Комплекс  установленных стандартами взаимоувязанных правил,  положений, требований и норм определяющих организацию и методику работ по оценке и определению точности измерений – это:

а) локальная поверочная схема;

б).государственная система обеспечения единства измерений.

91. Основу нормативной базы системы метрологического обеспечения отраслей народного хозяйства составляет:

а) государственная система сертификации;

б) государственная служба стандартных образцов;

в) метрологическая служба предприятий;

г) государственная система обеспечения единства измерений.

92. Обеспечение единства и требуемой точности измерений посредством градуировки, метрологической аттестации, поверки средств измерений, аттестации методик выполнения измерений, применением стандартных образцов состава, свойств и материалов регламентируются:

а) техническими условиями, 

б) нормативными документами базовых предприятий;

в)стандартами на основе рекомендаций МОЗМ.

93. Метрологические характеристики средств измерений – это характеристики, оказывающие влияние на :

а) результаты измерений;

б) состояние средств измерений;

в) порядок применения средств измерений.

94. Метрологические характеристики установленные нормативными документами называются:

а) базовыми;

б) нормируемыми;

в) рекомендуемыми.

95. Способность средств измерений сохранять установленные значения метрологических характеристик в течение заданного времени при определенных режимах и условиях эксплуатации – это:

а) метрологическая аттестация средств измерений;

б) метрологическая надежность средств измерений;

в) метрологическая экспертиза средств измерений.

96. Стабильность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость средств измерений являются составляющими обобщенного показателя средств измерений определяемого понятием:

а) техническая надежность;

б) метрологическая надежность;

в) экологическая безопасность.

97. Качественная характеристика, отражающая неизменность во времени метрологических характеристик средств измерений – это: 

	а) безотказность 
	в) ремонтопригодность
	д) долговечность

	б) надежность 
	г) сохраняемость
	


98. Свойство средств измерений непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени– это:

	а) безотказность 
	в) ремонтопригодность
	д) долговечность

	б) надежность 
	г) сохраняемость
	ж) стабильность


99. Свойство средств измерений сохранять свое работоспособное состояние до наступления предельного состояния, когда его применение недопустимо – это:

	а) стабильность 
	в) безотказность
	д) сохраняемость

	б) долговечность
	г) ремонтопригодность
	


100. Свойство средств измерений в приспособленности в случае отказа к восстановлению путем техобслуживания и ремонта– это:

	а) стабильность 
	в) безотказность
	д) сохраняемость

	б) долговечность
	г) ремонтопригодность
	


101. Свойство средств измерений не терять значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности не только в течение эксплуатации, но и после хранения и транспортирования – это

	а) стабильность 
	б) сохраняемость
	


102. Формальными международными метрологическими организациями являются:

а) международная организация мер и весов (МОМВ); 

б) общеевропейская метрологическая организация (ЕВРОМЕТ);

в) международная конфедерация по измерительной технике и приборостроению (ИМЕКО);

г) международная организация по стандартизации (ИСО), международная электротехническая комиссия (МЗК), международная комиссия по освещению (МКО).

103. Формально не являясь международными метрологическими организациями разрабатывают стандарты и рекомендации по метрологической терминологии и методикам выполнения измерений при испытаниях продукции, по установлению шкал измерений:

а) международная организация мер и весов (МОМВ); 

б) общеевропейской  метрологической организации (ЕВРОМЕТ);

в) международная конфедерация по измерительной технике и приборостроению (ИМЕКО);

г) международная организация по стандартизации (ИСО), международная электротехническая комиссия (МЗК), международная комиссия по освещению (МКО).

104. Специальными вопросами метрологии и измерительной техники занимаются: 

а) международный консультативный комитет по радиосвязи (МККР);

б) международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии (МККТТ);

в) международная организация гражданской авиации (ИКАО);

г) международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);

д) комитет по исследованию космического пространства (КОСПАР);

ж) все выше приведенные организации.

105. В состав международной организации мер и весов (МОМВ) не входит:

а) Генеральная конференция по мерам и весам;

б) международная электротехническая комиссия; 

в) международный комитет по мерам и весам (МКМВ);

г) международного бюро мер и весов (МБМВ);

д) международная организация законодательной метрологии  (МОЗМ).

106. Вопросами  фотометрии, радиометрии и  эталонами для измерения ионизирующих излучений занимается:

а) международная электротехническая комиссия; 

б) международный комитет по мерам и весам (МКМВ);

в) международного бюро мер и весов (МБМВ);

Модуль 2.  НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

107. Стандартизация – это:

а) государственная служба стандартных справочных данных;

б) государственная система обеспечения единства измерений;

в) деятельность по достижению оптимальной степени упорядочения посредством установления положений для многократного и всеобщего применения.

108. Государственная стандартизация – это форма  развития и проведение стандартизации под управлением:

а) международных органов по стандартизации;

б) государственных органов по стандартизации.  

109. Форма  развития и проведение стандартизации  без руководства государства в масштабах страны– это:

а) международная стандартизация;

б) национальная стандартизация,

110. Проведение стандартизации  под руководством международных организаций по стандартизации – это:

а) национальная стандартизация;

б) государственная стандартизация;

в) межгосударственная стандартизация.

111. Объектами стандартизации являются:

а) предметы стандартизации имеющие перспективу однократного применения;  

б) предметы стандартизации имеющие перспективу многократного применения.

112. Предметом стандартизации является оптимальное разрешение  в народном хозяйстве на основе критериев эффективности и качества:

а) проблемы рациональной совместимости его структурных составляющих;

б) проблемы  их неоправданного многообразия и различия;   

в) совместного разрешения вышеприведенных проблем.

113. Объекты стандартизации классифицируются на:

а) организационно-методические и общетехнические нормы и требования;

б) объекты государственных и социально-экономических программ;

в) региональные  нормы и правила.

114. Защита интересов потребителей и государства в вопросах качества продукции, услуг, процессов, продукции, обеспечивающих их безопасность для жизни людей, охрану окружающей среды; повышение качества продукции в соответствии с развитием науки и техники; обеспечение технической и информационной и взаимозаменяемости продукции; содействие внедрению ресурсо- и энергосберегающих технологий; устранение технических барьеров в торгово-экономическом и научно - техническом сотрудничестве, обеспечение конкурентноспособности белорусских товаров на мировом рынке, участие Республики Беларусь в международном разделении труда; обеспечение единства измерений; содействие повышению обороноспособности и мобилизационной готовности Республики Беларусь; содействие выполнению законодательства Республики Беларусь методами и средствами  стандартизации являются:

а) формами стандартизации;

б) задачами стандартизации;

в) целями стандартизации.

115. Установление оптимальных, в том числе, обязательных требований к качеству и номенклатуре продукции в интересах потребителя и государства; развитие унификации продукции; нормативное обеспечение межгосударственных и государственных социально-экономических и научно-технических программ, инфраструктурных комплексов (транспорт, связь, оборона, охрана окружающей среды, безопасность населения и т. д.); согласование и увязка показателей и характеристик продукции, ее элементов, комплектующих изделий, сырья и материалов; снижение материалоемкости и энергоемкости, применение прогрессивных технологий; установление метрологических норм, правил, положений и требований; установление требований к испытаниям, сертификации, контролю и оценке качества продукции; ведение и развитие системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации являются:

а) целями стандартизации;

б) задачами стандартизации;

в) формами стандартизации;

г) функциями стандартизации. 

116. Рассмотрение объекта стандартизации как части более сложной системы – это:

а) принцип гармонизации стандартизации

б) принцип системности стандартизации

117. Качество изделия является функцией качества его составляющих и определяется понятием:

а) принципа  оптимизации;

б) принципа комплексной стандартизации

118. Установление повышенных по отношению к уже достигнутому на практику уровню норм, требований к объектам стандартизации является принципом: 

а) агрегатирования;

б) опережающего развития;

 в) оптимизации.

119. Применение стандартных решений дающих экономический или социальный эффект относят к принципам:

а) системности стандартизации;

б) эффективности стандартизации;

в) гармонизации стандартизации.

120. Экономическая, технологическая, информационная и социальная эффективность работ являются составными частями:

а) принципа гармонизации;

б) принципа  согласия заинтересованных сторон;

в) эффективности стандартизации.

121. Разработка государственных нормативных документов идентичных документам стандартизации, принятыми международными организациями является: 

а) принципом опережающего развития;

б) принципом эффективности; 

в) принципом гармонизации.

122. Взаимное стремление сторон к достижению общего согласия, программно-целевое планирование работ по стандартизации, соответствие документов по стандартизации современным достижениям науки и техники является:

а) методами стандартизации;

б) функциями стандартизации;

в) принципами стандартизации.

123. Отбор из существующего множества одинаковых по назначению объектов одного или нескольких способных обеспечить решение такого же объема задач, что и заменяемое множество носит наименование метода:

а) типизации;

б) симплификации (ограничения);

в) унификации.

124. Разработка для определенной области универсального документального решения с оптимальными параметрами и последующем созданием на этой базе нескольких разновидностей объектов хозяйства носит наименование метода:

а)  унификации;

б) симплификации (ограничения);

в) типизации.

125. Разработка рациональной номенклатуры объектов народного хозяйства с оптимальными параметрами, способной обеспечить в определенной области решение всего объема задач в соответствии со своим назначением носит наименование метода:

а)  типизации;

б)  унификации ;

в)  агрегатирования.

126. Разработка универсального комплекса структурных составляющих объектов, обладающих размерной и функциональной взаимозаменяемостью  для последующего создания путем их комбинирования ряда конкретных объектов – это метод:

а) унификации;

б) агрегатирования;

в) типизации.

127. Достижение оптимального конечного результата обеспечивается при использовании  методов:

а)  типизации;

б)  унификации;

в)  агрегатирования

г)  симплификации (ограничения);

д)  стандартизации на базе приведенных выше методов с введением разработки в норму оформленную в виде стандарта.

128. Государственная система стандартизации Республики Беларусь включает:

а) Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации (Белстандарт);

б) Министерство строительства и архитектуры;

в) территориальные органы Белстандарта –  центры стандартизации и метрологии; 

г) службы стандартизации и метрологии в ведомствах (министерствах);

д)  головные организации по стандартизации;

ж) базовые организации по стандартизации;

з) республиканские технические комитеты;

и) службы стандартизации предприятий; 

к) включает все приведенные выше учреждения.

129. Нормативные документы по стандартизации в Республике Беларусь включают документы следующих категорий: 

а) государственные стандарты РБ (СТБ);

б) государственные строительные нормы РБ (СНБ);

в) общегосударственные классификаторы технико-экономической и социальной информации;

г) руководящие документы отраслей РБ;

д) технические условия РБ (ТУ);

ж) стандарты предприятий;

з) предстандарты;

и) межгосударственные стандарты;

к) международные региональные стандарты.

130. В число обязательных к исполнению требований стандартов входят:

а) требования характеризующие потребительские свойства продукции услуг;

б) требования к продукции, работам, и услугам по их безопасности для окружающей среды, жизни и здоровья, имущества, пожарной безопасности и санитарии4

в) основные потребительские характеристики, единство методов их контроля и маркировки, требования к упаковке, транспортированию, хранению, применению и утилизации.

131. В республике Беларусь разрабатывается:

а) один вид стандартов;

б)  два вид стандартов;

в) три вид стандартов;

г) четыре вид стандартов

132. Для обеспечения взаимопонимания, единства подходов и взаимосвязи деятельности науки и техники разрабатываются:

а)  стандарты на продукцию;

б) стандарты на работы;

в) основополагающие стандарты;

г) стандарты на методы контроля.

133. Для обеспечения проверки обязательных требований к качеству продукции, услугам используются:

 а) стандарты по техническому обеспечению технологических процессов;

б) стандарты по эксплуатации;

в) стандарты на методы контроля;

г) стандарты на методы испытаний.

134. Право опубликования в установленном порядке государственных стандартов, строительных норм, классификаторов технико-экономической информации принадлежит:

а) базовым организациям;

б) техническим комитетам;

в) Белстандарту.

135. Разработку  государственных стандартов Республики Беларусь могут осуществлять:

а) головные организации по стандартизации;

б) базовые организации по стандартизации;

в) технические комитеты по стандартизации; 

г) предприятия и организации по планам государственной стандартизации и инициативно;

д) все указанные выше учреждения.

136. При разработке стандартов  Республики Беларусь  организация-разработчик должна руководствоваться:

б) законами Республики Беларусь;

в) действующими на территории Республики Беларусь республиканскими и международными (региональными) стандартами;

г) всеми приведенными выше нормативными документами.

137. Последовательность этапов «подготовка к разработке стандарта→разработка проекта стандарта→разработка окончательного проекта стандарта→утверждение и регистрация стандарта→издание стандарта» является правильной:

а) да;

б) нет.

138. На стадии « подготовка к разработке стандарта» оформляются:

а) договора на разработку стандарта;

б) техническое задание на разработку стандарта;

в) оба вида приведенных выше документа.

139. Стадия «разработка проекта стандарта» оформляется:

а) разработкой проекта стандарта;

б) пояснительной запиской к проекту стандарта;

в) разработкой двух выше приведенных документов.

140. Стадии «разработка окончательного проекта стандарта» соответствует оформление документов: 

а) окончательная редакция проекта стандарта;

б) пояснительная записка к окончательной редакции проекта стандарта;

в) сводка отзывов;

г) лист согласования;

д) протокол согласительного совещания;

ж) всех вышеприведенных документов.

141. Стадия  разработки стандарта «утверждение и регистрация» оформляется документами:

а) об утверждении стандарта;

б) о введении стандарта в действие;  

в) протоколом и листом согласования;

г) всеми приведенными выше документами.  

142. Стадия «издание стандарта» оформляется: 

а)  публикацией стандарта в газете;

б)  публикацией стандарта в журнале;

 в) публикацией стандарта в информационном указателе стандартов.

143. Инициатива государственного надзора за соблюдением стандартов может принадлежать:

а) органам госнадзора;

б) органам государственного управления;

в) предприятиям;

г) общественным организациям и отдельным гражданам;

д) всем приведенным выше органам и лицам;

ж) правильного ответа нет.

144. Целью госнадзораза за соблюдением стандартов является:

а) обеспечение выполнения обязательных требований стандартов;

б) повышение качества продукции ее конкурентоспособности;

в) всех вышеприведенных факторов.

145. Обновление стандартов проводят для:

а) поддержания  их соответствия требованиям экономики;

б) защиты прав и интересов потребителей;

в) обеспечения безопасности граждан и окружающей среды;

г) всех вышеприведенных обстоятельств.

146. Обновление стандарта может осуществляться:

а) организацией-разработчиком стандарта;

б) другими организациями по решению Белстандарта;

г) возможны оба приведенные  выше варианты.

147. Периодичность обновления стандартов:

а) один раз в 3 года;

б) один раз в 5 лет;

в) один раз в 7 лет.

148. По итогам проверки стандарта:

а) дается оценку научно-технического уровня стандарта и эффективности его применения;

б) предложения по дальнейшему применению без пересмотра и изменений;

в) предложения по пересмотру стандарта;

г) предложения по отмене стандарта;

д) возможны все приведенные выше варианты.

149. Отменяют стандарт путем принятия организационного распорядительного документа с публикацией этой информации в информационном указателе:

а) Белстандарта;

б) Минстройархитектуры;

в) в двух выше приведенных учреждениях.

150. При пересмотре стандарта осуществляется процедура:

а) подготовки проекта изменений к стандарту;    

б) согласование проекта изменений к стандарту и акта его проверки со всеми организациями ранее принимавшими участие в этой процедуре; 

в) снятие разногласий в установленном порядке при их наличии;                                                   

г) присвоение порядкового номера к изменению и дату его введения в действие;

д) изменения к стандарту и текст этого изменения публикуют в информационном указателе стандартов;

ж) осуществляются все процедуры, приведенные выше; 

з) нет правильно ответа.

151. При пересмотре стандарта действующий стандарт отменяют, а в новом указывается:

а) взамен какого стандарта вводится;

б) присваивается обозначение старого стандарта с заменой двух последних цифр года утверждения;

в) проводятся обе указанные выше процедуры.

152. К первой группе стандартов на сельскохозяйственную продукцию устанавливаются:

а) требования к ее качеству;

б) правила приемки и методы ее испытаний;

в) оба указанных варианта.

153. Во второй групп стандартов  устанавливаются требования к поступающей в сельскохозяйственные предприятия:

а) с.-х. технике;

б) минеральным удобрениям;

в) биологически активным препаратам и ветеринарным добавкам;

г) семенам и посадочному материалу;

д) всей приведенной выше продукции.

154. Третью группу стандартов  составляют:

а) типовые технологические процессы в растениеводстве;

б) правила приемки и хранения;

в) методы контроля технологических операций и агрохимических анализов;

г) все приведенные выше процессы, правила и методы.

155. четвертую группу стандартов составляют:

а) стандарты входящие в комплексную систему управления качеством продукции;

б) стандарты входящие в комплексную систему управления качеством труда;

в) оба варианта стандартов.

156. Для обеспечения пригодности заготавливаемого зерна по назначению, его транспортировки и хранения устанавливаются ограничительные нормы по показателям:

а) влажности;

б) содержанию сорной и зерновой примесей;

в) заряженности вредителями;

г) всем приведенным показателям;

д) нет правильного ответа.

157. Для ценных сортов зерна (крупяных и зернобобовых) устанавливаются дополнительные требования:

а) к содержанию ядра;

б) способности к прорастанию;

в) доли поврежденных семян  зерновкой и наличия живых жуков;

г) все требования приведенные выше. 

158. Основным показателем качества масличных культур является:

а) рН;

б) кислотное число;

в) йодное число.

159. На пищевые цели семена  масличных культур не могут быть использованы при:

а) заряженности вредителями (кроме клеща);

б) наличии пестицидов;

в) всех приведенных выше загрязнителей.

160. Показателем качества плодоовощной продукции и картофеля являются:

	 а) вкус;

 б) аромат;

 в) форма
	г) содержание веществ определяющих пищевую ценность;

д) окраска.
	


161. К плодоовощной продукции и картофелю на переработку в зависимости от вида устанавливаются требования по:

а) содержанию основного  вещества (крахмал, сухое вещество);

б) максимальным и минимальным размерам, степени зрелости;

в) допускаемым видам механических повреждений и отдельных поражений болезнью; 

г) размеру поражений и количеству поврежденных экземпляров; 

д) запаху  и привкусу.

162. Допустимые отклонения от норм по размеру и количеству в стандартах на плодоовощную продукцию и картофель определяются понятием:

 д) «допуски»;

 б) «припуски»;

 н) «напуски».

163. Наличие отдельных плодов (яблок) в местах назначения:

а) являются основой для браковки всей партии;  

б) не являются основой для браковки всей партии. 

164. Качество молока по сортам определяется показателями:

а) внешнего вида;

б) плотности;

в) кислотности;

г) содержания нейтрализующих и моющих веществ;

д) остаточного количества средств защиты растений и животных, антибиотиков;

ж) всеми приведенными показателями.

165. Основным показателем мясных качеств  сельскохозяйственных животных и птицы является:

а) масса животных после голодной выдержки;

б) упитанность животных (категория);

в) убойный выход.

166. Пищевые качества курных яиц  определяются:

а) свежестью яиц (диетические и столовые);

б) массой яиц;

в) состоянием скорлупы

г) всеми вышеприведенными потребительскими свойствами.

167. Не пригодны в пищу и относятся к техническому браку:

а) яйца запашистые;

б) яйца с полным смещением белка и желтка;

в) яйца с кровяным кольцом на желтку;

г) яйца с пятнами на скорлупе более 1/8 площади

д) яйца с непрозрачным содержимым (тумак);

ж) яйца с частичной или полной вытечкой;

з) яйца неоплодотворенные и изъятые из инкубатора (мираж);

и) с любым из приведенных выше бракующих показателей.

168. Стандартизация кормов  включает требования по содержанию:

а) сырого протеина;

б) сырой клетчатки;

в) каротина;

г) кальция и фосфора;

д) показатели санитарного состояния кормов;

ж) все приведенные выше показатели.

169. Класс качества кормов определяется комплексом  установлен-ных стандартами показателей. Определение класса качества проводится:

а) по наилучшим значениям комплекса показателей;

б) по наихудшему значению одного из показателей;

в) по оптимальным показателям качества кормов.

170. Стандартизация продукции поставляемой сельскому хозяйству включает:

а) стандарты на с-х. машины;

б) стандарты на минеральные удобрения;

в) стандарты на корма и кормовые средства промышленного изготовления;

г) включает все вышеприведенные стандарты;

171. Стандарты  на с.х. машины, трактора и оборудование включают:

а) стандарты общетехнических требований (металлоемкости, энергоемкости, трудоемкости, ресурса, уровня унификации и т.д.);

б) стандарты на капремонт (требования к техническому состоянию техники, узлов и агрегатов сдаваемых в капремонт и выпускаемых из капремонта;

в) стандарты на общие правила безопасности (нормы по допустимому уровню вибрации сиденья, шуму на рабочем месте, концентрации пыли и углекислого газа в кабине, требований к тормозной системе); 

г) все приведенные выше требования.

172. Стандартизация минеральных удобрений направлена на:

а) увеличение питательных веществ в удобрениях;

б) установление унифицированных требований к грансоставу;

в) улучшение их физико-механических свойств;   

г) установление требований к условиям транспортирования, хранения и внесения их в почву;

д) всего комплекса  вышеприведенных показателей и требований.

173. Физическое состояние минеральных удобрений, определяемое стандартами, может быть:

а) в форме гранул;

б) крупных чешуй;

в) кристаллов;

г) мелкокристаллического порошка;

д) всех вышеприведенных форм.

174. Для предотвращения слеживаемости минеральных удобрений для них устанавливается показатель:

а) содержание действующего вещества;

б) содержание влаги;

в) содержание азота, калия и фосфора;

г) нет правильного  ответа.

175. Комбикорма, белково-витаминные добавки (БВД), премиксы (обогатительные смеси), относят к кормам и кормовым средствам:

а) промышленного изготовления;

б) местного производства;  

в) нет правильного ответа.

176. Стандарты на комбикорма включают требования к:

а) концентрации питательных веществ (энергии, протеину, клетчатке, минеральным веществам и витаминам);

б) их технологическим свойствам (крупности, проценту целых зерен);

в) ветеринарно-санитарной пригодности (виду, цвету, запаху);

г) содержанию влаги (13,5-14 %);

г) включает комплекс вышеприведенных требований.

177. Повышение эффективности с.х. производства  при применении  стандартов на технологические процессы обусловлено:

а) максимальной отдачей техники и оборудования при определенных  стандартных режимах работы;

б) возможностью контроля технологической дисциплины то есть соблюдения  стандартных требований выполнения каждой операции и всего процесса в целом;

в) в ускорении внедрения  научных рекомендаций в стандарт на технологию и операцию; 

г) возможностью создания  условий материальной заинтересованности и ответственности  за качество  выполненных работ  у работников  этой сферы производства;

ж) всеми вышеприведенными факторами.

178. В стандартах на технологический процесс и операцию не устанавливают конкретные требования к глубине обработки почвы, сроков сева, уборки, применяемых инстекцидов и фунгицидов, а стандартизируют :

а) принципы их расчета;

б) методики установления этих показателей с учетом плодородия почвы, потребности  культур в питательных веществах и планируемого урожая;

в) нет правильного ответа. 

179. Основой для разработки стандартов на технологические процессы и операции являются

а)  типовые организационно- технологические карты;

б) операционные технологии;

в) проведенные исследования и учет опыта лучших хозяйств;

г) все приведенные выше операции и процессы;

д) нет правильного ответа.

180. Не входит в состав стандарта раздел:

а) область применения;

б) термины и определения;

в) нормативные ссылки;

г) арбитражные испытания;

д) общие требования;

ж) отбор проб продукции4

з) маркировка, транспортировка.

181. Стандарт СТБ 1050-2008  устанавливает общие требования по отбору проб  при проведении  радиационного контроля  по гамма-излучающим радионуклидам:

а) молока и молочных продуктов;

б) мяса, мясных продуктов, жиров и яиц;

в) картофеля и корнеплодов.

182. В разделе стандарта « нормативные ссылки» используются ссылки на нормативные документы:

а) РДУ;

б) ОСП;

в) другие стандарты.

183. В разделе стандарта «термины и определения» применяют термины с соответствующими определениями:

а) вида  излучающего радионуклида:

б) партии продукции;

в) видов проб продукции;

г) всех вышеприведенных понятий.

184.  Раздел стандарта «общие определения»:

а) определяет назначение стандарта

б) квалификацию специалиста по отбору проб;

в) соответствие методике массы отбираемой пробы;

г) требования к представительности пробы характеризующей радиоактивное загрязнение всей партии;

ж) все вышеизложенные требования.

185. Отбор проб продукции устанавливает :

а) требования по оценке однородности партии продукции и его критерии;

б) места  расположения точек контроля однородности партии;

в) методы и средства измерений;

г) порядок и способы рассортировки партии на однородные группы;

д) все вышеизложенные требования.

186. Отбор проб продукции:

а) устанавливает средства пробоотбора;

б) требования к средствам пробоотбора по чистоте и радиоактивному загрязнению;

в) включает оба вышеприведенные показателя.

187. Партия продукции считается однородной по содержанию в ней радионуклидов, если в разных точках контролируемой партии результаты измерений физических параметров различаются не более чем:

а) в один раз);

б) в полтора раза;

в) в два раза.

188. Обор продукции устанавливает порядок отбора средней пробы по следующей схеме:

а) средняя проба→объединенная проба→ точечная проба;

б) точечная проба→ объединенная проба→ средняя проба.

189. К отобранным пробам продукции прилагаются:

а) акт отбора проб;

б) крепится бирка с данными по виду продукции, дате и времени отбора пробы продукции;

в) оба вышеприведенных документа.

190. Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы:

а) удваивают;

б) утраивают;

в) нет правильного ответа.  

191. После проведения радиационного контроля в лабораториях перерабатывающих предприятий пробы, в которых не обнаружено превышений допустимых уровней содержания радионуклидов:

а) не выдаются;

б) могут направляться на переработку;

в) нет правильного ответа.

192. При проведении измерений проб в других организациях они выдаются: а) да; б) нет.

193. Пробы продукции после проведения радиационного контроля которые не направляют на промышленную переработку подлежат списанию и утилизации:

а) после истечения 1 суток;

б) после истечения 2 суток;

в) после истечения 3 суток.

194. После арбитражных испытаний пробы подлежат списанию и утилизации:

а) через 5 суток;

б) через 6 суток;

в) через 7 суток.

195. Отбор проб  от партии туш осуществляется  кусками массой не менее 200 г из:

а) зареза против 4 и 5 шейных позвонков;

б) в области лопаток;

в области бедра и толстых частей мышц;

г) включает все названные выше точки; 

д) нет правильного ответа.

196. При отборе средней пробы мяса птицы проводится выборка  ящиков с тушками из разных мест партии в количестве:

а) из партии до 10 ящиков отбирается 1 ящик;

б) из партии от 11 до 50 ящиков отбирается 3 ящика;

в) из партии от 51 до 100 ящиков отбирается 5 ящиков;

г) из партии  от 101 до 1000 ящиков отбирается 15 ящиков;

д) является правильным каждый из названных вариантов;

ж) нет правильного ответа.  

197. Объединенная проба мяса птицы отбирается тушками из каждого выбранного ящика в количестве:

а) одной тушки;

б) двух тушек;

в) трех тушек.

198. Средняя проба  мяса выделяется из объединенной пробы массой не менее:

а) 1 кг;

б) 2 кг;

в) 3 кг.

199. Масса средней пробы жира выделяемая из объединенной пробы должна быть не  менее:

а) 1 кг;

б) 2 кг;

в) 3 кг.

200. При фасовке жира   в ящики, бочки, навивные барабаны проводят отбор проб в количестве:

а) 5 % от объема партии на глубине  1,0 м;

б) 10 % от объема партии на глубине 0,5 м;

в) 15 % от объема партии на глубине 0,1 м.

201. При фасовке жира в потребительскую упаковку из каждых  100 отбираются из разной глубины:

а) одна упаковочная единица;

б) две упаковочные единицы;

в) три упаковочные единицы.

202. От партии жира в брикетах, стаканчиках и другой потребительской упаковке  точечная  проб отбирается от упаковки в количестве:

а) 150 г;

б) 100 г;

в) 50 г.

203. Количество упаковочных единиц яиц при отборе из партии аналогично выборке упаковочных единиц при отборе проб мяса птицы:

а) да;

б) нет. 

204. Число яиц отбираемых из каждой прокладки составляет:

а) 30  штук  при одной упаковочной единице;  

б) 15  штук  при  трех упаковочных единицах;  

в) 10  штук  при  пяти упаковочных единицах;  

г) 6 штук  при пятнадцати  упаковочных единицах; 

г) все приведенные варианты правильные;

д) нет правильного ответа.

205. Их объединенной пробы яиц отбирают  среднюю пробу в количестве не более:

а) 20 штук;

б) 40 штук;

в) 50 штук.

206. В соответствии с СТБ 1051-98   после тщательного перемешивания жидких молочных продуктов отбор средней пробы для радиационного контроля по гамма-излучающим радионуклидам проводится:

а) для молока и жидких молочных продуктов объемом 1 дм3;

б) для прочих молочных продуктов массой 1,0 кг;

в) нет правильного ответа.

207. Для бета-излучающих радионуклидов:

а) для молока и жидких молочных продуктов объемом 3 дм3; 

б) для прочих молочных продуктов массой 2,0 кг;

в) нет правильного ответа.

208. Точечные пробы сыров и блочного сливочного масла отбирают в транспортной упаковке вырезая сегмент массой:

а) 100 г;

б) 1,0 кг;

в) нет правильного ответа.

209. Масса (объем) средней пробы пищевых продуктов в соответствии с СТБ 1053-98 для радиационного контроля по гамма-излучающим радионуклидам должна составлять:

а) не более 1,0  кг для кусковой продукции;

б) не более 1,5 кг для сыпучих продуктов;

в) не более 1,0 кг  (1 дм3) для жидкой и пастообразной продукции;

г) все варианты верны;

д) нет правильного ответа.

210 Для бета-излучающих  радионуклидов масса (объем) средней пробы пищевых продуктов должна составлять:

а) не более 2,0 кг кусковой продукции;

б) не более 2,0 кг для сыпучих продуктов;

в) не более 3,0 кг (3,0 дм3) для жидкой и пастообразной продукции;

г) все варианты верны;

д) нет правильного ответа.

211. Для проведения радиационного контроля хлеба и хлебобулочных изделий по гамма-излучающим радионуклидам в соответствии с СТБ 1052-98 из представительной выборки отбирают лабораторный образец массой не менее 400 г продукта в количестве:

а)  1 штуки для весовых и штучных изделий массой более 400 г;

б) не менее 3 штук для штучных изделий массой 201-400 г включительно;

в) не менее 4 штук для штучных изделий массой 100-200 г включительно;

г)) не менее 8 штук для штучных изделий массой меньше 100 г;

д) все варианты верны;

ж) нет правильного ответа.

212. Для бета-излучающих радионуклидов отбирают из представительной выборки для лабораторного  образца массой не менее  1,0 кг:

а)  3 штуки для весовых и штучных изделий массой более 400 г;

б) не менее 5 штук для штучных изделий массой 201-400 г включительно;

в) не менее 10 штук для штучных изделий массой 100-200 г включительно;

г)) не менее 15 штук для штучных изделий массой меньше 100 г;

д) все варианты верны;

ж) нет правильного ответа.

213. Среднюю пробу овощей, фруктов и ягод в соответствии с СТБ 1054-98 для радиационного контроля по гамма- излучающим радионуклидам формируют массой:

а) 2,5-3,0 кг;

б) 2,0-2,5 кг;

в) 1,0-1,5 кг.

214. Среднюю пробу овощей, фруктов и ягод в соответствии с СТБ 1054-98 для радиационного контроля по бета-излучающим радионуклидам формируют массой:

а) 1,5-1,5 кг;

б) 1,5-2,0 кг;

в) 2,0-3,0 кг.

215. Среднюю пробу картофеля и корнеплодов в соответствии с СТБ 1055-01 для радиационного контроля по гамма-излучающим радионуклидам формируют массой:

а) 1,0-1,5 кг.

б) 3,0-6,0 кг; 

в) нет правильного ответа.

216. В том же стандарте по бета-излучающим радионуклидам формируют среднюю пробу массой не менее:

а) 1,0-1,5 кг.

б) 3,0-6,0 кг; 

в) нет правильного ответа.

217. Из объединенной пробы по СТБ 1056-98 для проведения радиационного контроля отбирают по 2-3 крупных, средних и мелких корнеплода массой:

а) 3,0-3,5 кг для крупных видов;

б) 2,0-2,5 кг для мелких видов;

в) все варианты верны;

г) нет правильного ответа.

218. Из объединенной пробы формируют среднюю пробу корнеплодов массой:

а) 1,0 кг.

б) 2,0 кг; 

в) 3,0 кг

219. В соответствии с СТБ 1057-98 при контроле за рекой с локальным загрязнением радиоактивными веществами отбор проб воды при ширине  менее 100 м производят:.

а)  на расстоянии 1-2 м от берегов;

б) посредине реки;

в) применяются оба варианта;

г) нет правильного ответа.

220. При ширине реки более 100 м отбор проб воды осуществляют:  

а) на течении  у берегов;

б) по ширине реки через каждые 100 м; 

в) оба варианта отбора проб воды.

221. Допускается отбор проб воды перед плотиной в подпорах, глухих рукавах

а) да;

б) нет.

222. При глубине реки менее 3 м отбирают поверхностные пробы воды на глубине:

а) 0,1-0,2 м.

б) 0,3-0,5 м; 

в) более 1,0 м.

223. Местами отбора проб воды из слабопроточных и непроточных водоемов (озера, большие пруды) являются:

а) устье реки  или ручья, питающего озеро;

б) в районе места спуска сточных вод;

в) в ряде пунктов, расположенных по нескольким радиально расходящимся створам с постепенным удалением от источника загрязнения; 

г) у истока реки или ручья, вытекающего из озера;

д) всех указанных выше пунктов;

ж) нет правильного ответа.

224. При «береговом» выпуске сточных вод пробы воды рек отобранных по створам:

а) анализируются отдельно;

б) объединяются для уменьшения числа анализов.

225. При «рассеянном» выпуске сточных вод пробы воды рек отобранных по створам:

а) анализируются отдельно;

б) объединяются и анализируются после объединения проб.

226. Средняя проба воды для радиометрии и спектрометрии должна быть не более:

а) 3-х литров;

б) 2-х литров; 

в) 1 литра.

227. Средняя проба воды для радиохимического анализа должна быть не более:

а)  5  литров;

б) 10 литров;

в) 15 литров.

228. В соответствии с СТБ 1058-98 при удельной активности  концентрации аэрозолей 3,7 ∙ 10-1 Бк/л объем прокачиваемого воздуха через  фильтровентиляционную установку должен составлять :

а) 2 ∙ 103  литров;

б) 2 ∙ 102 литров;

в) 2 ∙ 101 литров.

229. ГОСТ 22.8.02-97 устанавливает общие требования к захоронению радиоактивных отходов:

а) промышленного производства;

б) агропромышленного производства.

230. Полигон – это природоохранное сооружение обеспечивающее:

а)  защиту от загрязнения атмосферы;

б) защиту от загрязнения почвы;

в) защиту от загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

г) локализацию радиоактивных и опасных биологических веществ;

д) все указанные выше функции.

231. Радиоактивные отходы агропромышленного производства (комплекса):

а) утилизируют при наличии утвержденной технологии;

б) захоранивают на специально предназначенных для этого полигонах.

232. Сортировка  РАО АПП осуществляется в зависимости:

а) от физического состояния;

б) от происхождения;

в)  от скорости распада;

г) от пожароопасности;

д) методов переработки отходов;

ж) от всех выше приведенных показателей;

з) нет правильного ответа;

233. При загрязнении транспортных контейнеров МЭД на расстоянии 1 м  от стенки контейнера не должна превышать:

а) 100 мкЗв/час;

б) 100 мЗв/час;

в) 100 мкР/час.

234. Переработка РАО АПП предусматривает:

 а) упаривание жидких отходов до получения твердого осадка;

б) высушивание полутвердых РАО АПП до твердых отходов;

в) сжигание горючих твердых отходов, если их удельная бета активность не превышает 3,7 МБк/кг и захоронение зольных остатков;

г) всех вышеприведенных мероприятий.

235. В зависимости от вида РАО АПП на картах складируют методом :

а) «надвига»;

б) «сталкивания»;

в) «траншейной схеме захоронения»;

г) любым из приведенных выше методов.

236. В грязной зоне полигона  контролируемыми параметрами являются:

а) МЗД гамма-излучения;

б) плотность потока бета-частиц;

в) объемная активность газов, аэрозолей воздуха производственных помещений и атмосферного воздуха;

г) объемная активность выбросов в атмосферу;

д) объемная активность сточных вод;

ж) удельная бета активность или мощность дозы гамма-излучения от поверхности твердых РАО АПП или поверхности упаковок;

з) загрязнение поверхностей помещений, оборудования, средств транспорта, территории, дорог, индивидуальных средств защиты, кожи, личной одежды персонала альфа- и бета- излучателями,

и) содержание радиоактивных веществ в организме человека из состава персонала;

к) индивидуальная доза внешнего облучения;

л) все вышеприведенные параметры и объекты.

237. В санитарно-защитной зоне полигона контролируются:

а) мощность эквивалентной дозы;

б) объемная активность аэрозолей атмосферного воздуха, подземных и открытых вод и их радионуклидный состав;

в) загрязнение средств защиты и кожи;

г) все вышеприведенные параметры.

8. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Определение  и предмет метрологии.

2. Задачи метрологии. 

3. Понятие о СИ.

4. Определение и сущность метрологической службы.

5. История развития  метрологии.

6. Объект  и основные понятия метрологии.

7. Классификация погрешностей измерения.

8. Виды метрологических измерений.

9. Характеристика средств измерений.

10. Выбор средств измерений.

11. Классификация средств измерений по метрологическому назначению.

12. Метрологические характеристики средств измерений.

13. Факторы, влияющие на результаты измерений.

14. Методика выполнения измерений.

15. Метрологическая надежность средств измерений.

16. Международные метрологические организации.

17. История развития стандартизации.

18. Определение, предмет и объект стандартизации.

19. Основные понятия в области стандартизации.

20. Цели и задачи стандартизации.

21. Функции стандартизации.

22. Принципы стандартизации.

23. Методы стандартизации.

24. Обеспечение научно-технического уровня стандартов.

25. Комплексная  стандартизация.

26. Опережающая стандартизация.

27.  Эффективность работ по стандартизации.

28. Категории и виды нормативных документов по стандартизации.

29. Органы и службы стандартизации Республики Беларусь.

30. Процедура разработки, надзора и отмены государственных стандартов.

31. Классификация сельскохозяйственных стандартов Республики Беларусь.

32. Сельскохозяйственные стандарты на зерновые  и зерново-бобовые культуры, плодоовощную продукцию и картофель.

33. Сельскохозяйственные стандарты  на продукцию животноводства (молоко, с.-х. животные, птица, яйца и корма).

34. Стандартизация продукции поставляемой сельскому хозяйству (с.-х. техника, минеральные удобрения, комбикорма и кормовые средства промышленного изготовления).

35. Принципы  и особенности стандартизации технологических процессов и операций.

36. Отбор проб продукции животноводства: номер стандарта, название, область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов,

37. Отбор проб молока и молочных продуктов: номер стандарта, название,  область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.

38. Отбор проб пищевых продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий: номер стандарта, название, область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.

39. Отбор проб фруктов, ягод, картофеля и корнеплодов: номер стандарта, название, область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов. 

40. Отбор проб сельскохозяйственного сырья и кормов: номер стандарта, название, область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.

41. Захоронение радиоактивных отходов агропромышленного производства: номер стандарта, название, общие требования, область применения, нормативные ссылки, определения, общие положения, требования к сбору, сортировке, временному хранению и транспортировке, требования к переработке, требования к размещению и оборудованию полигонов для захоронения,  требования к захоронению, требования безопасности, охрана окружающей среды и радиационный контроль. 

9. УЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР РАДИОАКТИВНОГО

РАСПАДА

Явление радиоактивного распада обусловлено внутренни​ми закономерностями, свойственными ядрам данного изотопа. Радиоактивность порождается неустойчивостью атомных ядер, которая зависит от численного соотношения между протонами и нейтронами в ядре. При некотором оптимальном соотношении между нуклонами атомное ядро обладает минимумом внутренней энергии и является устойчивым. Если же это соотношение нарушено в пользу нейтронов (или про​тонов), то соответствующее ядро находится в возбужденном энергетическом состоянии (то есть обладает излишком энергии) и стремится перейти в основное состояние, сбрасывая лишнюю энергию в виде энергии ядерных излучений.

Реализация ядерных переходов осуществляется с той или иной вероятностью в зависимости от энергии возбуждения, значений спинов исходного и конечного ядер и других параметров, определяемых структурой радиоактивных ядер. Никакие внешние воздействия не могут влиять на характер и скорость радиоактивного распада. Тип ядерного перехода, период полураспада, энергия излучения — явления закономер​ные и строго определенные для данного изотопа.

Однако наряду с этим мы сталкиваемся с другой особенностью радиоактивного распада, которая состоит в том, что число распадов атомных ядер, происходящих в препарате в равные промежутки времени, не остается постоянным, а из​меняется по закону случайных величин. Поэтому радиоак​тивный распад — это случайное явление, в чем легко убедиться, измеряя несколько раз подряд изменения активности долгоживущего изотопа. Результаты получаются неоди​наковыми, отклоняются в ту или другую сторону, флуктуируясь (группируясь) вокруг среднего значения. Известно, что активность препарата А = λ·N, где λ— по​стоянная распада, а N — число радиоактивных ядер. Но это вовсе не означает, что в действительности за каждую секун​ду распадается А ядер. Лишь в среднем ежесекундно распа​дается λ·N ядер, однако существует конечная вероятность того, что за секунду распадается иное количество ядер. Поэтому при измерении активности источника нельзя считать измеряемую величину постоянной.

Случайным является также и то, что из всей совокупно​сти атомов данного радиоактивного вещества в данный мо​мент времени распадается именно этот, а не другой атом. Другими словами, радиоактивный распад есть явление ста​тистическое и к нему применимы законы статистики.

При работе с газоразрядными счетчиками активность исследуемых образцов (число актов распадов ядер в единицу времени) непосредственно не измеряется. Измеряемой величиной в этом случае является скорость счета N, выражаемая числом импульсов в единицу времени (имп/мин), поскольку в рабочий объем газоразрядного счетчика попадает только часть ионизирующих частиц испускаемых при распаде ядер атомов исследуемого образца. Активность при измерении относительным методом определяется как отношение скорости счета образца без скорости счета фона к эффективности счета (доля зарегистрированных счетчиком частиц от общего числа полученных при распаде ядер атомов). Возможно, определение активности на основе экспериментально установленной графической зависимости активности от чистой скорости счета исследуемого образца. 

Поскольку радиоактивный распад — процесс статистиче​ский, то и число импульсов, регистрируемых счетной уста​новкой в единицу времени при измерении активности препарата подвержено статистическим флуктуациям. Действитель​но, измеряя несколько раз скорость счета при неизменном положении радиоактивного препарата, можно заметить, что полученные значения не совпадают между собой. Например, могут быть получены такие значения скорости счета (им​п/ мин): 540, 555, 535, 545, 542 и т. д. Эти числа группируются около какого-то среднего значения, которое и принимают за экспериментальное выражение скорости  счета препарата.

Нет смысла говорить об истинной скорости счета импуль​сов, поступающих от детектора. В данном случае можно го​ворить лишь об истинной средней скорости счета, то есть о величине, к которой стремится результат измерения по мере увеличения полного числа отсчетов, используемых для оп​ределения среднего. Число зарегистрированных на опыте ча​стиц должно быть тем больше, чем выше наши требования к достоверности (точности) окончательного результата изме​рения. Это достигается либо увеличением числа отдельных измерений, либо повышением времени отдельного измерения. Иначе говоря, получение результата высокой точности тре​бует большого статистического материала (большой инфор​мации).

Итак, статистический характер радиоактивного распада приводит к своеобразным случайным ошибкам измерений, так называемым статистическим ошибкам. Оценка величины этой ошибки является необходимой частью математической, обработки результатов измерений.

Перейдем к более детальному рассмотрению ошибок, воз​никающих при регистрации ионизирующих  излучений.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА (ВИДЫ) ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении любой физической величины принципи​ально невозможно определить истинное значение этой вели​чины. Разность между измеренным и истинным (действительным) значениями физической величины называются погрешностью или ошибкой измерения. Многократное измерение одной и той же постоянной величины приводит к различным значениям этой величины, которые отличаются от действительного. Без оценки ошибок результат измерения становится ненадежным, а в ряде случаев может оказаться, что он вообще не содержит информацию об измеряемой величине.

Ошибки измерения могут быть связаны с техническими трудностями (несовершенство измерительных приборов, ограниченные возможности зрительного аппарата человека, с помощью которого во многих случаях регистрируются показания приборов и т. д.) и с целым рядом факторов, которые трудно или невозможно учесть (колебания температуры воздуха, движение потоков воздуха вблизи измерительного прибора, вибрация измерительного прибора вместе с лабора​торным столом и т. д.).

Различают три типа погрешностей (ошибок) измерения: грубые ошибки (промахи), систематические и случайные ошибки.

Грубые ошибки (промахи) обычно бывают связаны с не​исправностью измерительной аппаратуры, ошибкой экспериментатора в отсчете или записи показаний приборов, резким изменением условий измерений. В этих случаях результаты измерений необходимо отбрасывать и взамен производить новые измерения.

Систематические ошибки измерений – это такие ошибки, которые при многократном измерении одной и той же величины остаются постоянными или изменяются по определенному закону. Систематические ошибки включают в себя методические и инструментальные (приборные) погрешности измерений.

Методические погрешности вызываются недостатками применяемого метода измерения, несовершенством теории физического явления, к которому относится измеряемая величина, неточностью расчетной формулы. Например, при взвешивании тела на аналитических весах будет допущена систематическая методическая погрешность, если не будет вно​ситься поправка на различие выталкивающих сил, действую​щих со стороны окружающего воздуха на взвешиваемое те​ло и разновесы. Методические погрешности можно уменьшать путем совершенствования метода измерения, введением уточ​нений или поправок в расчетную формулу.

Инструментальные (приборные) погрешности вызывают​ся несовершенством конструкции и неточностью изготовле​ния измерительных приборов (небольшое различие в длинах плеч рычажных весов, применение отстающих или спешащих часов, несовпадение в стрелочном приборе центра шкалы с осью вращения стрелки и т. д.). Уменьшение приборной погрешности достигается применением более точных и совершенных приборов. Однако полностью устранить приборную погрешность невозможно.

Случайными ошибками измерений называются ошибки, абсолютная величина и знак которых изменяются при мно​гократных измерениях одной и той же физической величины. Равновеликие положительные и отрицательные случайные отклонения одинаково часто будут встречаться на опыте. Случайные погрешности вызываются многими факторами, эффекты действия которых столь незначительны, что их нель​зя выделить и учесть в отдельности. Например, на показа​ния чувствительных аналитических рычажных весов могут повлиять пылинки, оседающие во время взвешивания на чашки весов, вибрация здания от проезжающих по улице автомобилей, удлинение одного из плеч коромысла весов, нагревающегося от находящейся вблизи него руки экспериментатора, и др.

Полностью избавится от случайных погрешностей невоз​можно, но их можно уменьшить путем многократного повто​рения измерений. При этом происходит частичная компенсация случайных отклонений результатов измерений в сторону завышения и в сторону занижения. Расчет случайных погрешностей производится методами теории вероятностей и математической статистики.

3. СЛУЧАЙНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ

ИЗМЕРЕНИЙ

Погрешности результатов измерения радиоактивных пре​паратов (образцов) обусловлены двумя причинами:

1. Статистическим характером радиоактивного  распада;

2. Случайные погрешности, которые вызваны неконтроли​руемыми   изменениями   факторов, влияющих на результаты измерений.

В зависимости от организации эксперимента и процедуры измерений случайные погрешности можно связать с теми или иными конкретными причинами. Например, если проводят несколько измерений активности одного и того же препарата, не изменяя его положения, то источниками случайных погрешностей могут быть колебания подаваемого на детектор напряжения и (или) величины фона.

Если при измерениях поворачивают препарат на некото​рый случайный угол, используя цилиндрический счетчик или торцовый счетчик со щелевой диафрагмой, то кроме назван​ных причин на возникновение случайных погрешностей мо​гут влиять неравномерность распределения радиоактивного вещества по поверхности препарата и (или) недостаточно четкая фиксация препарата в кассе для образцов.

Когда измеряют активность серии препаратов, приготов​ленных из одинаковых объемов радиоактивного раствора, то помимо колебаний стабилизированного напряжения и фона, неоднородности препаратов и смещения их относительно счетчика на флуктуации результатов, возможно, будут влиять и факторы, связанные с методикой приготовления препара​тов (точность определения объемов, неполнота осаждения и т. д.).

Этот перечень можно продолжить и дальше — случайные погрешности возникают на любой стадии эксперимента. Но каковы бы ни были случайные погрешности, искажающие результат отдельного измерения, в каждый результат вносится погрешность, обусловленная статистическим характером радиоактивного распада.

Конечно, говорить о погрешностях, связанных со стати​стическим характером радиоактивного распада, можно лишь условно. Это не погрешности в обычном понимании. Посколь​ку появление случайных погрешностей вызвано неконтроли​руемыми изменениями тех или иных факторов, то, стабилизируя их, можно добиться снижения погрешностей до уровня, когда ими можно практически пренебречь. Ликвидиро​вать флуктуации результатов, обусловленные колебаниями числа распадающихся атомов, принципиально невозможно, так как причина этих колебаний заключена в вероятностной природе радиоактивного распада. Если в первом случае речь действительно идет о случайных погрешностях измерений, то в другом — о случайных колебаниях (флуктуациях) самой измеряемой величины. В дальнейшем мы будем пользоваться термином «погрешность, обусловленная статистическим характером распада».                                       

 Необходимо отметить, что число импульсов n, регистри​руемых детектором за время t, подчиняется закону Пуассо​на. Это говорит о том, что если несколько раз подряд из​мерять активности долгоживущего изотопа, то результаты получатся неодинаковыми, то есть будут отклоняться в ту или другую сторону, группируясь вокруг некоторого значе​ния. По полученным данным можно построить график (прилож. 1). Это хорошо известная кривая распределения Пуассона.

Нельзя знать истинное значение результата данной счетной операции. Можно определить лишь среднее значение 
[image: image11.wmf]N

измеренной скорости счета, которое будет являться лучшей оценкой истинного значения ее при условии, что проведено большое число определений (10).

Существует несколько способов определения погрешности измерения:

1. Определение средней квадратичной ошибки результа​та измерений по способу наименьших квадратов;

2. Определение стандартного отклонения на основании закона распределения Пуассона;

3. Определение относительной ошибки измерения, выра​женной в процентах;

4. Определение вероятной погрешности результата измерения;

5. Определение вероятной погрешности результата измерения при использовании уравнения Пуассона.

Имеется и ряд других способов.

Каждый из способов определения погрешности имеет свои преимущества и недостатки, которые легко познаются при практическом их использовании. Например, нахождение средней квадратичной ошибки по способу наименьших квадратов связано с большими вычислениями, а потому неудобно при обработке результатов измерений большого числа об​разцов. В этом случае чаще пользуются стандартным откло​нением, основанным на законе распределения Пуассона.

Рассмотрим указанные способы определения погрешности измерений.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЙ

Допустим, что, измеряя активность некоторого препарата за один и тот же промежуток времени t, мы получили ряд значений скорости счета N1, N2, N3, N4, N5, ..., Nn. За наиболее достоверное значение непосредственно измеряемой величины необходимо принять среднее арифметическое из всех полученных n зна​чений:

                    
[image: image12.wmf]n

N

N

N

N

N

N

N

n

N

n

n

i

i

+

+

+

+

+

+

=

=

å

=

...

1

5

4

3

2

1

1

.                              (1)

Разность между значением среднего арифметического А измеряемой величины и значениями, полученными при от​дельных измерениях, называют абсолютным и ошибками от​дельных измерений:


[image: image13.wmf];

1

1

N

N

N

-

=

D



 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image14.wmf];

2

2

N

N

N

-

=

D



 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image15.wmf]...;



 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image16.wmf];

N

N

N

n

n

-

=

D

                             (2)

Они могут быть как положительными, так и отрицательны​ми. Абсолютная погрешность показывает, на сколько откло​няется измеренное значение от среднего арифметического.

Средней абсолютной ошибкой результата называется сред​нее арифметическое абсолютных значений ошибок всех из​мерений независимо от их знака:

  
[image: image17.wmf]å

=

D

=

D

+

+

D

+

D

+

D

=

D

n

i

i

n

N

n

n

N

N

N

N

N

1

3

2

1

.

1

...

                                 (3) 

Результат измерения величины N можно представить в виде


[image: image18.wmf]  
[image: image19.wmf]                     
[image: image20.wmf]N

N

=



 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image21.wmf]±



 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image22.wmf]N



 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image23.wmf]

 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image24.wmf]

 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image25.wmf]              
[image: image26.wmf]

 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image27.wmf] 
[image: image28.wmf]                               (4)

Это указывает на то, что значение измеряемой величины колеблется в пределах – от 
[image: image29.wmf]N

N

D

-

до
[image: image30.wmf]N

N

D

+

. При записи результата в формуле (4) необходимо соблюдать следую​щие правила:

1. Величину   погрешности 
[image: image31.wmf]N

D

 необходимо  округлить  до двух значащих цифр, если первая из них единица, и до од​ной значащей цифры во всех остальных случаях;

2. При записи значения 
[image: image32.wmf]N

 необходимо указывать все цифры вплоть до последнего десятичного разряда, использо​ванного для записи погрешности.

Средней относительной ошибкой Е результата измерения называют отношение средней абсолютной ошибки результата 
[image: image33.wmf]N

D

 к его среднему  значению 
[image: image34.wmf]N

, что определяется формулой

                                           
[image: image35.wmf].

N

N

E

D

=

                                                                   (5)

Относительные ошибки принято выражать в процентах:

                                     
[image: image36.wmf]%.

100

×

D

=

N

N

Е

                                                          (6)

Отношение абсолютных ошибок отдельных измерений к соответствующим значениям, полученным в результате из​мерения, называют относительными ошибками отдельных измерений:


[image: image37.wmf].

;...

;

;

3

3

2

2

1

1

n

n

N

N

N

N

N

N

N

N

D

D

D

D


После ознакомления с основными понятиями, применяе​мыми при статистической обработке материала, следует отме​тить следующее: среднее арифметическое всегда определяет собой основное и наиболее вероятное значение измеряемой величины, степень достоверности полученных данных опре​деляется значением ошибок измерения.

Пример 1. При  измерени активности препарата были получены следующие значения скорости счета 46, 39, 47, 45, 49 имп/ мин. Определить значение скорости счета препарата.

Решение. По формуле (1) определим среднее арифмети​ческое


[image: image38.wmf]).

/

(

2

,

45

5

49

45

47

39

46

мин

имп

N

=

+

+

+

+

=


Найдем абсолютные ошибки отдельных измерений по фор​муле (2)  и по формуле (3)  среднюю абсолютную ошибку: 

              
[image: image39.wmf];

8

,

0

2

,

45

46

1

=

-

=

D

N

        
[image: image40.wmf]2

,

6

2

,

45

39

2

-

=

-

=

D

N

;

              
[image: image41.wmf]8

,

1

2

,

45

47

3

=

-

=

D

N

;        
[image: image42.wmf];

2

,

0

2

,

45

45

4

-

=

-

=

D

N


              
[image: image43.wmf]8

,

3

2

,

45

49

5

=

-

=

D

N

;

                
[image: image44.wmf]).

/

(

56

,

2

5

8

,

3

2

,

0

8

,

1

2

,

6

8

,

0

мин

имп

N

=

+

+

+

+

=

D


Относительную ошибку определим  по  формуле (6)

                                
[image: image45.wmf]%

6

%

100

2

,

45

56

,

2

=

×

=

Е


Окончательный  ответ N = 45+3  имп/мин с Е = 6%.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ   КВАДРАТИЧНОЙ 

ОШИБКИ РЕЗУЛЬТАТА

Обработку полученных результатов можно провести, ис​пользуя понятие средней квадратичной ошибки результата, устанавливаемое теорией вероятности. Рассмотрим последо​вательный ход анализа для нахождения средней квадратич​ной ошибки результата.

Пусть имеется ряд измерений 
[image: image46.wmf]n

N

N

N

N

...

,

,

3

2

1

. Опреде​лим  среднее  арифметическое  
[image: image47.wmf]N

,  используя  формулу   (1),  и абсолютные  ошибки отдельных  измерений 
[image: image48.wmf]n

N

N

N

N

D

D

D

D

,...,

,

,

3

2

1

по формуле  (2). Далее необходимо найти квадраты от​клонений 
[image: image49.wmf]2

2

3

2

2

2

1

,...,

,

,

n

N

N

N

N

D

D

D

D

и сумму квадратов отклонений 
[image: image50.wmf]2

1

i

n

i

N

å

=

D

. Все это представим в виде табл.  1. 

Таблица 1. Результаты измерений

	Индекс

измерения i
	результат

измерений 
[image: image51.wmf]N

i
	Абсолютная

ошибка отдельных измерений


[image: image52.wmf]N

N

N

i

i

-

=

D


	Квадрат

отклонений


[image: image53.wmf]2

2

)

(

N

N

N

i

i

-

=

D



	1

2

…

ni
	
[image: image54.wmf]1

N



[image: image55.wmf]2

N


……….


[image: image56.wmf]i

N


	
[image: image57.wmf]1

N

D



[image: image58.wmf]2

N

D


...


[image: image59.wmf]i

N

D


	
[image: image60.wmf]2

1

N

D



[image: image61.wmf]2

2

N

D


…


[image: image62.wmf]2

i

N

D



	n =
	
[image: image63.wmf]=

å

=

n

i

i

N

1


	 
	
[image: image64.wmf]=

D

å

=

2

1

i

n

i

N




Величина квадратичного отклонения, приходящаяся на одно измерение, называется дисперсией и определяется по формуле

                                             
[image: image65.wmf]n

N

n

i

i

å

=

D

=

1

2

2

s

,                                                    (7)

откуда величина среднего квадратичного отклонения

                                            
[image: image66.wmf].

1

1

2

n

N

n

i

å

±

=

=

D

s

                                                    (8)

Если число измерений n меньше 30  (n<30), то 

                     
[image: image67.wmf]                          
[image: image68.wmf].

1

1

1

2

-

D

å

±

=

=

n

N

n

i

s

                                                             (9)

Значение σ часто называют средней квадратичной ошиб​кой отдельного измерения или стандартным отклонением.

Средней квадратичной ошибкой результата по теории ве​роятностей называется стандартное отклонение, деленное на корень квадратный из числа наблюдений:

                                                     
[image: image69.wmf]n

m

s

±

=

,                                                    (10)

или

               
[image: image70.wmf]å

=

D

D

±

=

å

±

=

=

n

i

i

n

N

N

n

n

m

n

i

i

1

2

1

1

2

.                                 (11)

Если n<30, то

                                  
[image: image71.wmf](

)

1

1

1

2

1

2

-

D

±

=

-

D

±

=

å

å

=

=

n

n

N

n

n

N

m

n

i

i

n

i

i

.                                                (12)

Таким образом, истинное значение измеряемой величины

                                         
[image: image72.wmf]m

N

N

±

=


или                                  
[image: image73.wmf]n

N

N

s

±

=

  .                                                                          (13)

Из этой формулы видно, что чем больше число измерений n, тем меньше величина средней квадратичной ошибки ре​зультата m.

Отметим,  что  определять  ошибку  результата,  пользуясь средней квадратичной ошибкой результата m, более целесо​образно, чем определять относительную ошибку результата (6), но само вычисление оказывается несколько более гро​моздким.

Если провести исследование частоты распределения зна​чений измеряемой величины около среднего арифметического значения
[image: image74.wmf]N

, то получается, что при отклонении от значения среднего арифметического в пределах 1σ располагается 68,3% значений измеряемой величины, в пределах 2σ – 95,5, в пределах 3σ – 99,7%.

Обычно это представляют графически и называют нор​мальной кривой распределения Гаусса значений измеряемой величины (прилож. 2).

Значение 
[image: image75.wmf]N

определяет собой величину среднего арифме​тического. По обе стороны от 
[image: image76.wmf]N

располагаются значения с недостатком и с избытком, отклоняющиеся от значения 
[image: image77.wmf]N

на величину 1σ, 2σ и 3σ. Из графика видно, что значения, рас​положенные близко к среднему арифметическому
[image: image78.wmf]N

, встре​чаются наиболее часто: на участке, ограниченном в пределах +σ и -σ, располагается 68,3% всех значений; в зоне +2σ и -2σ располагается уже 95,5% значений и, наконец, на участке в пределах от +3σ и -3σ располагается уже 99,7% значений.

Знание этого закона, распределения значений измеряе​мой величины бывает полезно при определении принадлеж​ности измеренного значения, которое может отличаться от всех остальных измеренных значений, к данным измерениям. Этот вопрос решается следующим образом. Определяется квадратичное отклонение а и, если величина абсолютной ошибки данного измерения 
[image: image79.wmf]N

N

N

i

i

-

=

D

лежит в пределах значения утроенной квадратичной ошибки отдельного наблю​дения 
[image: image80.wmf]s

3

£

D

i

N

,  то значение 
[image: image81.wmf]i

N

должно быть принято в рас​чет. Если же 
[image: image82.wmf]s

3

>

i

N

, то такое измерение после повторного тщательного исследования необходимо отбросить. Для овла​дения практикой расчетов приведем пример.

Пример (2) При определении активности радиоактивного образца  получены значения скорости счета: 190, 179, 175, 187, 170, 174, 169, 191, 181, 175 имп/мин. Показатели скорости счета фона соответственно составляли 46, 39, 47, 45, 49, 39, 38, 45,  42, 40, 47, 44, 46, 39, 49 импульсов в минуту.

Решение.  Обработка  данных  производится  в три этапа:

1. Последовательно определяем среднее арифметическое для фона
[image: image83.wmf]ф

N

, абсолютные ошибки отдельных измерений 
[image: image84.wmf]ф

N

D

, значение квадратов отклонений
[image: image85.wmf]2

ф

N

D

; значение средней квад​ратичной ошибки отдельного отклонения
[image: image86.wmf]ф

s

, значение сред​ней квадратичной ошибки  результата 
[image: image87.wmf]ф

m

, величину
[image: image88.wmf]ф

N

.

2.  Аналогичные  расчеты   проводим при определении скорости счета образца с учетом фона.

3.  Находим истинную скорость счета образца,  для чего из значения скорости счета с учетом фона 
[image: image89.wmf]N

 вычтем значение фо​на
[image: image90.wmf]ф

N

, т. е. 
[image: image91.wmf]ф

N

N

N

-

=

0

.

Начнем обработку результатов:

1. Определим значения фона. Для удобства расчеты све​дем в табл. 2.

Таблица 2. Результаты измерений скорости счета фона

	Индекс 

измерения i
	Результат 

измерения 
[image: image92.wmf]i

N

, имп/мин
	Абсолютная ошибка измерения


[image: image93.wmf]i

i

i

N

N

N

-

=

D

, имп/мин
	Квадрат отклонения


[image: image94.wmf]2

i

N

D



	1
	46
	+2
	4

	2
	39
	-5
	25

	3
	47
	+3
	9

	4
	45
	+ 1
	1

	5
	49
	+5
	25

	6
	39
	-5
	25

	7
	38
	-6
	36

	8
	45
	+ 1
	1

	9
	42
	-2
	4

	10
	40
	-4
	16

	11
	47
	+3
	9

	12
	44
	0
	0

	13
	46
	+2
	4

	14
	39
	-5
	25

	15
	49
	+5
	25

	n=15
	
[image: image95.wmf]665

15

1

=

å

=

i

i

N


	
	
[image: image96.wmf]209

15

1

2

=

å

=

i

i

N





[image: image97.wmf]).

/

(

44

15

665

мин

имп

N

ф

=

=


Так как 15<30, то


[image: image98.wmf]86

,

3

1

15

209

±

=

-

=

±

ф

s


Проверим, все ли значения относятся к нашему ряду. Для этого определим 3σф и сравним с ним отклонения всех изме​рений:


[image: image99.wmf].

58

,

11

86

,

3

3

3

=

×

=

ф

s


Все значения 
[image: image100.wmf]58

,

11

<

D

i

N

, то есть меньше 3σф. Следователь​но, все значения относятся к нашему ряду и должны учиты​ваться.

Определим  среднюю  квадратичную  ошибку  результата:


[image: image101.wmf].

1

998

.

0

14

15

209

±

»

±

=

´

±

=

±

=

n

m

ф

ф

s


Итак, 
[image: image102.wmf]1

44

±

=

±

=

ф

ф

ф

m

N

N

имп/мин.

Найдем относительную ошибку результата измерений: 

44 имп/мин —  100%

                                                   1 имп/мин —  х.

Отсюда 
[image: image103.wmf]%

3

,

2

44

%

100

1

=

×

=

x

.

Эта точность измерения нас удовлетворяет.

2. Определим скорость счета образца с учетом фона. Расчеты сведем в табл. 3.

Таблица 3. Результаты измерений  скорости счета образца+фон

	Индекс

измерения i
	Результат

измерения
[image: image104.wmf]i

N

,

имп/мин
	Абсолютная

ошибка измерения,


[image: image105.wmf]N

N

N

i

i

-

=

D

, имп/мин
	Квадрат

отклонений


[image: image106.wmf]2

i

N

D



	1
	190
	+ 11
	121

	2
	179
	0
	0

	3
	175
	– 4
	16

	4
	187
	+8
	64

	5
	170
	– 9
	81

	6
	174
	– 5
	25

	7
	169
	–10
	100

	8
	191
	+ 12
	144

	9
	181
	+2
	4

	10
	175
	– 4
	16

	n=10
	
[image: image107.wmf]1791

10

1

=

å

=

i

i

a


	
	
[image: image108.wmf]å

=

=

10

1

2

571

i

i

a





[image: image109.wmf])

/

(

179

10

1791

10

10

1

мин

имп

N

N

i

i

=

=

D

-

=

å

=

.

Так как 10<30, то


[image: image110.wmf]97

,

7

9

571

±

=

±

=

s

.

Проверим, все ли значения будем учитывать:


[image: image111.wmf]9

,

23

91

,

23

97

,

7

3

3

»

=

×

=

s


 Как видно, 
[image: image112.wmf]1

N

D

 <23,9. Тогда


[image: image113.wmf]52

,

2

10

97

,

7

±

=

±

=

±

=

n

m

s

.

Итак, 
[image: image114.wmf])

/

(

52

,

2

00

,

179

мин

имп

m

N

N

±

=

±

=

.

Относительная ошибка будет:

       179 имп/мин — 100%

  2,52 имп/мин — х.

Отсюда 
[image: image115.wmf]%

4

,

1

179

%

100

52

,

2

=

×

=

х

.

Эта точность измерения нас вполне удовлетворяет.

3. Теперь найдем истинную скорость счета образца. Совершенно естественно, что истинная скорость счета образца равна скорости счета образца+фон (
[image: image116.wmf]N

) минус скорость счета фона (
[image: image117.wmf]ф

N

), ко​торые соответственно равны:


[image: image118.wmf]m

N

±

 и  
[image: image119.wmf]ф

ф

m

N

±

.

Что касается ошибки результата при определении собст​венной скорости счета образца, то в ней должны быть учтены и средняя квадратичная ошибка результата, полученная при измерении скорости счета образца+фон, то есть m, и средняя квадратичная ошибка результата, полученная при измерении скорости счета фона, то есть mф.

      Согласно теории вероятностей, средняя квадратичная ошибка   равна корню квадратному из суммы квадратов отдельных ошибок, то есть

                                        
[image: image120.wmf]2

2

ф

o

m

m

m

+

±

=

 .                                         (14)

Тогда  собственная скорость счета образца  будет равна

           
[image: image121.wmf]2

2

ф

ф

ф

о

m

m

N

N

N

N

N

+

±

-

=

-

=

.                         (15)

Подставим числовые данные:


[image: image122.wmf]35

,

7

135

1

59

,

2

44

179

2

2

±

=

+

±

-

=

о

N

=135±2,71,

то есть


[image: image123.wmf]71

,

2

00

,

135

±

=

о

N

 имп/мин.

Относительная ошибка будет:

 
                        135 имп/мин —  100%

 
                        2,71  имп/мин — х.


[image: image124.wmf]Отсюда 
[image: image125.wmf]%.

2

135

%

100

71

,

2

=

×

=

х


Данная точность измерения собственной активности излучения образца является вполне достаточной.

Рассмотренный пример показывает, что нахождение сред​ней квадратичной ошибки результата измерений по способу наименьших квадратов является простым, но связан с дли​тельными вычислениями. Этот способ требует n измерений, что при определении активности препарата ра​диоактивного вещества связано с рядом неудобств. Помимо того, что для фиксирования результатов отдельных наблю​дений (например, каждую минуту, 5 раз по 3 минуты, даже 3 раза по 5 минут) требуется много труда, возникает возмож​ность большой ошибки на просчет при проведении отдельных измерений. Гораздо рациональнее измерять активность пре​парата длительное время, непрерывно, что практически и делается.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОЙ ОШИБКИ РЕЗУЛЬТАТА

Иногда при статистической обработке результатов изме​рений используют вероятную ошибку наблюдений и вероят​ную ошибку результата.

Все ошибки наблюдения (измерения) заключаются между наибольшими по абсолютной величине положительными и отрицательными значениями абсолютных ошибок 
[image: image126.wmf]i

а

D

, причем большие случайные ошибки в ту или другую сторо​ну реже встречаются и менее вероятны, чем малые. Поэто​му есть основание сузить пределы погрешностей, определяе​мых по формулам для квадратичной ошибки отдельного из​мерения  а и средней квадратичной ошибки результата m

[image: image127.wmf];

1

1

2

-

D

±

=

å

=

n

N

n

i

i

s



[image: image128.wmf];

)

1

(

1

2

-

D

±

=

å

=

n

n

N

m

n

i

i


Для этого вводят некоторый коэффициент, меньший 1 и равный по теории вероятностей 0,67 (точнее, 0,6745). Таким образом, вероятная ошибка отдельного наблюдения f (от французского faufe – ошибка) будет равна:

       
[image: image129.wmf]1

67

,

0

67

,

0

1

2

-

D

±

=

±

=

å

=

n

N

f

n

i

i

s

, если n<30,                           (16)

      и   

       
[image: image130.wmf]n

N

f

n

i

i

å

=

D

±

=

±

=

1

2

67

,

0

67

,

0

s

, если n
[image: image131.wmf]³

30.                         (17)

Вероятная ошибка F будет

                  
[image: image132.wmf])

1

(

67

,

0

67

,

0

1

2

-

D

±

=

×

±

=

å

=

n

n

N

m

F

n

i

i

, если n<30,                        (18)

     
[image: image133.wmf]å

=

D

±

=

×

±

=

n

i

i

N

n

m

F

1

2

1

67

,

0

67

,

0

, если n
[image: image134.wmf]³

30,                     (19)

Таким образом, для окончательного значения измеряе​мой величины А можно написать:

                 
[image: image135.wmf]N

=
[image: image136.wmf]±

N

0,67m         или      
[image: image137.wmf]N

=
[image: image138.wmf]±

N

0,67
[image: image139.wmf]n

s

                  (20)

где
[image: image140.wmf]N

— среднее арифметическое, которое определяет собой наиболее вероятное  значение  измеряемой  величи​ны;

       ±0,67 
[image: image141.wmf]n

s

   – величина  вероятной ошибки результата измерений.

Определим вероятную ошибку  результата измерений в примере 2:

                                         0,67m = 0,67·2,52=1,69;

                                         0,67mф = 0,67·1=0,67;


[image: image142.wmf]82

,

1

305

,

3

69

,

1

67

,

0

67

,

0

2

2

0

=

=

+

=

m


или


0,67m0=0,67
[image: image143.wmf]×

2,71 = 1,82.

Ответ: 
[image: image144.wmf]0

N

 = 135,00+1,82 имп/мин.

Значит, вероятнее всего, что значение истинной скорости счета будет находиться в интервале от (135–1,82) до (135+1,82) имп/мин или при округлении результата от 133 до 137 имп/мин.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ОТКЛОНЕНИЯ

Как говорилось выше, чаще всего скорость счета препарата (образца) измеряют длительное время. В этом случае при статистической обработке результатов измерений пользуют​ся способом определения стандартного отклонения, основан​ным на законе распределения Пуассона.

Стандартным отклонением называется корень квадратный из общего числа набранных импульсов за единицу времени, то есть
[image: image145.wmf]N

, где N – число набранных импульсов за единицу времени. Оно обычно обозначается σ и равно


[image: image146.wmf]N

±

=

s

, 

но не стоит путать это с σ определяемой по методу наименьших квадратов. Это разные величины. 

Скорость счета образца 
[image: image147.wmf]N

 будет равна

                                          
[image: image148.wmf]N

N

N

±

=

,                                               (21)

где N — число импульсов за единицу времени, которое должно быть достаточ​но велико, так как в противном случае точность измерений будет невысокой. 

Приведем  несколько примеров: пусть насчитано 25 имп/мин, то есть N = 25. Тогда


[image: image149.wmf];

5

25

25

25

±

=

±

=

N



 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image150.wmf]2

,

0

25

5

=

=

=

N

N

E

,

а  в процентах E= 20%.  Эта  ошибка довольно велика. Ос​тальные примеры приведены в табл. 4.

Как видно, при N ≥1000 имп/мин относительная ошибка будет удовлетворительно малой.

Таблица 4. Зависимость ошибки измерения от скорости счета образца

	Значение N ,

имп/мин
	Скорость счета

 образца


[image: image151.wmf],

N

N

N

±

=

 имп/мин
	Относительная 

ошибка измерения


[image: image152.wmf]N

N

/


	Ошибка измерения,

%

	100
	100±10
	10 :   100=0,1
	0,1×100=10

	1024
	1024±32
	32: 1024=0,031
	0,031×100=3,1

	2500
	2500±50
	50 : 2500=0,02
	0,02×100=2

	4225
	4225±65
	65: 4225 = 0,015
	0,015×100=1,5


Если число импульсов сосчитано за время t, то в едини​цу времени скорость счета образца будет в t раз меньше, то есть

                                 
[image: image153.wmf]t

n

n

N

±

=

 или 
[image: image154.wmf]t

n

t

n

N

±

=

,                                           (22)

где n– число  импульсов,  зарегистрированных за  время  t;

      t – время измерения данного образца. 

Формулу (22) можно записать по-другому:

                                   
[image: image155.wmf],

2

t

n

t

n

t

n

t

n

N

±

=

±

=

                                                (23)     

где n/t – среднее арифметическое  скорости счета;


[image: image156.wmf]t

n

/

– среднее  стандартное  отклонение  отдельного из​мерения.

Очень часто при измерении скорости счета образца 
[image: image157.wmf]N

 нель​зя пренебречь значением скорости счета фона 
[image: image158.wmf]ф

N

, тогда истин​ная скорость счета образца 
[image: image159.wmf]0

N

определяется следующим обра​зом. Пусть имеем скорость счета образца+фон


[image: image160.wmf]2

t

n

t

n

N

±

=

,

и скорость счета фона


[image: image161.wmf]2

ф

ф

ф

ф

ф

t

n

t

n

N

±

=

.

Тогда истинная скорость счета образца 
[image: image162.wmf]ф

N

N

N

-

=

0

, причем общая ошибка определяется как корень квадратный из суммы квад​ратов стандартных отклонений для образца+фон и фона:

        
[image: image163.wmf]2

2

2

2

2

2

0

ф

ф

ф

ф

t

n

t

n

t

n

t

n

m

+

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

,                         (24)                                                                           и            
[image: image164.wmf].

2

2

ф

ф

ф

ф

ф

o

t

n

t

n

t

n

t

n

N

N

N

+

±

-

=

-

=

                          (25)

Пример 3. При измерении фона в течение 50 минут бы​ло зарегистрировано 2500 импульсов, а при измерении об​разца в течение 30 минут — 3600 импульсов. Определить истинную скорость счета образца.

Решение. Скорость счета фона


[image: image165.wmf]1

50

50

50

2500

50

2500

2500

±

=

±

=

±

=

±

=

ф

ф

ф

ф

t

n

n

N

(имп/мин)

В этом выражении величина 50, являясь средним арифме​тическим, представляет собой  наиболее вероятную величину скорости счета фона,  а  величина 
[image: image166.wmf]±

1 представляет  собой среднее квадратичное отклонение при измерении скорости счета фона.

 Скорость счета образца + фон будет


[image: image167.wmf]2

120

30

60

3600

30

3600

3600

±

=

±

=

±

=

±

=

t

n

n

N

(имп/мин)

Величина 120 — наиболее вероятная величина скорости счета образца+фон, а величина 
[image: image168.wmf]2

±

 представляет собой среднее квадратичное отклонение при измерении скорости счета образ​ца+фон.

Истинная скорость счета образца


[image: image169.wmf]2

,

2

70

5

70

1

2

50

120

2

2

±

=

±

=

+

±

-

=

-

=

ф

о

N

N

N

(имп/мин)

будет находиться в пределах от 68 до 72 имп/мин.

Вычислим точность определения истинной скорости счета об​разца. Для этого определим относительную ошибку в про​центах:

                                     
[image: image170.wmf]%

100

N

N

E

=

.                                                           (26)


[image: image171.wmf]%.

1

,

3

%

100

70

2

,

2

=

×

=

E


Степень точности, равная 3,1%, вполне удовлетворитель​ная, и поэтому можно считать измерения оконченными.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ ЭТАЛОНА 

И ПРЕПАРАТА С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ ТОЧНОСТИ

Как указывалось выше, степень точности измерений раз​лична в зависимости от числа регистрируемых импульсов. На практике удобно пользоваться таблицей, составленной Л.А. Бэллом для определения числа импульсов, обеспечи​вающих заданную относительную точность счета Е. При этом применяются следующие обозначения:

К — отношение скорости счета образца+фон к скоро​сти счета  фона;

nф — измеренное число импульсов фона; 

n — общее число импульсов (образец+фон);

tф— время регистрации импульсов (фон)

t  — время регистрации импульсов (образец+фон).


[image: image172.wmf].

:

ф

ф

t

n

t

n

K

=


Нужно учесть, что ниже ломаной линии в таблице Л.А. Белла помещаются та​кие условия счета, при которых значения фона могут не приниматься во внимание. Фон измеряется изредка только для того, чтобы удостовериться, что условия работы остаются неизменными.

Точность радиометрического измерения зависит как от активности препаратов, так и от времени их измерения. За​висимость обратная: чем выше активность, тем меньше вре​мени требуется для измерения с какой-то определенной точ​ностью активности данного препарата по сравнению с дру​гим источником низкой активности. Поэтому, когда необхо​димо, провести серию измерений активности источников, а затем сравнить их активность с определенной точностью, возникает вопрос, с какой продолжительностью делать каждое измерение.

Для установления продолжительности измерения и иск​лючения влияния ошибок радиометрии на окончательные выводы при сравнении вариантов опыта в случае измерения с одинаковой точностью, но различной интенсивностью из​лучения, пользуются таблицей Л.А. Бэлла (см. приложение).

Пример 4. Установить продолжительность измерения двух источников с относительной ошибкой не более 5%. Первый источник дает N1 = 40 имп/мин, второй – N2– 100 имп/мин., фон Nф = 10 имп/мин.

Решение. Сначала необходимо узнать К = N/Nф. Для первого источника К = 4, для второго – К=10. Так как в таблице нет К = 4, пользуемся строчкой К=3 (это несколь​ко повысит точность по сравнению с заданной). По табли​це находим, что при К = 3 относительная ошибка 5% при из​мерении фона достигается, если общее число импульсов    nф=450. Следовательно, для измерения фона потребуется tф=nф/Nф ;    tф =450/10=45 мин. Для измерения препа​рата необходимо nф = 1800 имп, а заданная скорость счета N1=40 имп/мин, тогда время измерения t1= 1800/40=45 мин.

Второй источник имеет К=10. Для измерения фона в этом случае потребуется tф = 20/10 = 2 мин, а препарата t2 = 650/100=6,5 или 7 мин.

Из данного примера видно, как изменяется продолжи​тельность измерения для достижения одной и той же отно​сительной ошибки при измерении препаратов разной актив​ности.   

9. ВЫЧИСЛЕНИЕ  ВЕРОЯТНОЙ ОШИБКИ  ИЗМЕРЕНИЙ

Для того, чтобы закончить вопрос о вычислении ошибок измерений, необходимо разобрать случай вычисления веро​ятной ошибки с использованием закона распределения Пуас​сона. При этом вероятная ошибка выражается следующим образом:

                                         F = ±0,67
[image: image173.wmf]N

×

,                                                  (27)

где N — общее число сосчитанных импульсов за единицу времени.

 Тогда общая скорость счета образца будет

                                   
[image: image174.wmf]N

N

N

×

±

=

67

.

0

0

,                                             (28)

относительная ошибка в процентах

                                      
[image: image175.wmf]%

100

67

,

0

N

N

E

=

                                               (29)

Обычно вероятной ошибкой пользуются в тех случаях, когда желательно сузить пределы ошибок измерения. На​пример, если образец обладает сравнительно малой актив​ностью излучения, немногим отличающейся от активности фона.

При использовании вероятной ошибки можно легко оп​ределить число импульсов, которые необходимо сосчитать для того, чтобы работать с наперед заданной степенью точ​ности.

Приведем некоторые цифровые данные, для удобства представленные в виде табл. 5.

Таблица 5. Зависимость вероятной ошибки  измерения от числа насчитанных 

импульсов

	Число сосчитанных импульсов за минуту,

N
	Скорость счета образца


[image: image176.wmf]N

N

N

×

±

=

67

,

0


имп/мин
	Относительная ошибка измерения


[image: image177.wmf]N

N

/

67

,

0

×


	Относительная

ошибка 

измерения, %

[
[image: image178.wmf]N

N

/

67

,

0

×

]·100

	4445
	4445±0,67
[image: image179.wmf]4445


	0,01
	1

	1114
	1114±0,67
[image: image180.wmf]1114


	0,02
	2

	177
	117±0,67
[image: image181.wmf]117


	0,06
	6

	45
	45±0,67
[image: image182.wmf]45


	0,1
	10

	11
	11 ±0,67
[image: image183.wmf]11


	0,2
	20


Видно, что чем меньше зарегистрировано импульсов, то есть чем меньше будет отличаться истинная скорость счета об​разца от скорости счета фона, тем больше будет ошибка изме​рения.

Заканчивая рассмотрение вопроса о статистической обра​ботке результатов скорости счета образца для определения его активности, необхо​димо отметить, что среднее арифметическое всегда опреде​ляет собой основную и наиболее вероятную величину измеряемой скорости счета. Степень достоверности полученных данных определяется значением ошибок измерения.

10. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ РАБОТЫ АППАРАТУРЫ

При регистрации излучения радиоактивного препарата полезно проводить сравнение величины ошибки, вычислен​ной по формуле (12),

m=
[image: image184.wmf],

)

1

(

1

2

-

D

±

å

-

n

n

N

i

n

i

i

   
[image: image185.wmf]
со статистической ошибкой средней скорости счета:

                                             
[image: image186.wmf]nt

N

D

N

=

,                                                    
[image: image187.wmf] (30)

где 
[image: image188.wmf]N

 – средняя скорость счета;

t – время каждого измерения (одинаковое);

п – число измерений. 

Относительная статистическая ошибка результата

                             
[image: image189.wmf]%.

100

1

%

100

×

=

×

=

N

nt

N

N

D

N

s

                                            (31)

Формулы (12) и (30) применимы в тех случаях, когда производится серия отдельных измерений некоторой вели​чины, например скорости счета N. Первая из них дает сум​марную ошибку опыта, а вторая – теоретическую погреш​ность, вызванную статистическим характером радиоактив​ного распада ядер изотопов.

При стабильной работе аппаратуры и отсутствии суще​ственных ошибок, не связанных со статистическим харак​тером распада, величины m и 
[image: image190.wmf]N

D

 будут иметь близкие зна​чения. Средняя квадратичная ошибка m может быть мень​ше 
[image: image191.wmf]N

D

, что указывает только на хорошую работу аппара​туры и полную воспроизводимость всех условий измерения. Если же m>
[image: image192.wmf]N

D

 , то это указывает на то, что помимо оши​бок, обусловленных спецификой радиоактивного распада, на результаты измерений влияют случайные ошибки экспе​римента. Допускается завышение m по сравнению с 
[image: image193.wmf]N

D

 не более чем в 3 раза. В противном случае следует признать работу аппаратуры неправильной.

Правильность работы установки проверяется и другим способом. Производят одинаковое число измерений (n = 5—10) продолжительностью по 0,5 минуты и по 3 мину​ты. Затем вычисляют среднюю квадратичную ошибку ре​зультата m для каждой серии измерений. При исправной ра​боте аппаратуры точность измерений должна возрастать (m соответственно уменьшаться) по мере увеличения време​ни отдельного измерения t.

11. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ И ОЦЕНИВАНИЕ

ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ

Оценку погрешности результата измерения выполняют при разработке методики выполнения измерений (МВИ). Источниками погрешностей являются модель  объекта измерений (ОИ), метод измерения,  средство измерения (СИ), оператор, влияющие факторы условий измерений, алгоритм обработки результатов наблю​дений. Как правило, погрешность результата измерения оце​нивается при доверительной вероятности Р = 0,95.

При выборе значений Р необходимо учитывать степень важности (ответственности) результата измерений. В случае, если ошибка в измерении может привести к гибели лю​дей или к тяжелым экологическим последствиям значение Р должно быть увеличено.                           

1. Измерения с  однократными  наблюдениями. За резуль​тат измерения в этом случае принимают результат однократного наблюдения х  (с введением поправки, если она имеется), ис​пользуя предварительно полученные данные об источниках, составляющих погрешность (например, при разработ​ке МВИ).

Для верной оценки границ погрешности результатов измерений на гамма-спектрометрах руководствуются следующим: в соответствии с МИ 1552-86 "Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей результатов измерений" доверительные границы погрешности результата измерений объемной (удельной) активности  радионуклидов оценивают по формуле:  


[image: image194.wmf][

]

ε(A)

θ(A)

K

A)

(

0,95

+

=

D

                                                       (32)

где θ(А) – доверительная граница неисключенной систематической погрешности результата  измерения А при доверительной вероятности 0,95;

      
[image: image195.wmf]ε

(А) – доверительная граница случайной (статистической) погрешности результата однократного измерения А при доверительной вероятности 0,95.

При наличии нескольких неисключенных составляющих погрешностей значение       Θ (А) вычисляют по формуле:


[image: image196.wmf],

k(P)

(P)

1

2

j

å

=

Q

=

Q

i

m

j

                                                     (33)

где Θj  –  неисключенные составляющие  погрешности результата измерения, приведенные в паспорте к радиометру;

       k (Р) –  коэффициент доверительной вероятности при 0,95  равен 1,1 при любом числе слагаемых тi.

Примечание: Если неисключенная систематическая погрешность имеет место только у одной из составляющих Θi, то неисключенную систематическую погрешность результата определяют границами этой погрешности, т.е.  Θ (А) = Θi . 

Значения   коэффициентов К 0,95 для доверительной вероятности 0,95 в зависимости от отношения θ(A)/S(A) приведены в таблице 6.

Таблица  6. Значения   коэффициентов К0,95 для доверительной вероятности (Р) 0,95

	θ(A)/S(A)
	0,8
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0

	К0,95
	0,76
	0,74
	0,71
	0,73
	0,76
	0,78
	0,79
	0,80
	0,81


где S(A) – среднее квадратическое отклонение результата однократного измерения равное половине доверительной границы случайной (статистической) погрешности результата  однократного измерения (S(A)= 
[image: image197.wmf]e

(А)/2).

Если  отношение 0(A)/S(A) меньше 0,8, то неисключенной систематической погрешностью пренебрегают и принимают в качестве погрешности результата измерений доверительную границу случайной (статистической) погрешности
[image: image198.wmf]e

(A).

Если  отношение θ(A)/S(A) больше 8,0, то случайной (статистической) погрешностью пренебрегают и принимают в качестве погрешности результата измерений доверительную границу неисключенной систематической погрешности Θ (А).

Если отношение θ(A)/S(A) больше 0,8, но меньше 8,0, то доверительную границу грешности результата измерений вычисляют по формуле:


[image: image199.wmf][

]

)

(

)

(

)

(

95

,

0

A

A

K

A

e

q

+

=

D

.                                                   (32)                                           

 Доверительные границы неисключенной систематической погрешности (НСП) результата измерения Θ (Р) вычисляют по формуле:


[image: image200.wmf],

k(P)

(P)

1

2

j

å

=

Q

=

Q

i

m

j

                                                   (33)     

где k (Р) –  коэффициент, определяемый принятой Р и числом mi составляющих НСП;  

         
[image: image201.wmf]Q

j – найденные нестатистическими ме​тодами границы j-й составляющей  НСП (границы интервала, внутри которого находится эта составляющая, определяемые при отсутствии сведений о вероятности ее нахождения в этом интервале). При Р = 0,90 и 0,95 k (Р) равен 0,95 и 1,1 соответ​ственно при любом числе слагаемых mi. При Р = 0,99 значения k (P) приведены в таблице7:

Таблица 7. Значения k (P) при Р = 0,99

	mi
	k(P)

	5 и более
	1,45

	4
	1,40

	3
	1,30

	2
	1,20


Если составляющие НСП распределены равномерно и зада​ны доверительными границами 
[image: image202.wmf]Q

j (Pj), то доверительную гра​ницу НСП результата измерения вычисляют по формуле:


[image: image203.wmf][

]

,

/k

)

P

(

k(P)

(P)

1

2

j

j

2

j

å

=

Q

=

Q

i

m

j

                                       (34)

где k и kj - те же, что и в предыдущем случае, коэффициенты, соответствующие доверительной вероятности Р и Рj, соответст​венно;

mi – число составляющих НСП.

Cреднеквадратичное отклонение (СКО)  результата измерения с однократным наблюдением вы​числяют одним из следующих способов:

1. Если в технической документации на СИ или в МВИ, ука​заны нормально распределенные составляющие случайной пог​решности результата наблюдения (инструментальная, методи​ческая, из-за влияющих факторов, оператора и т.д.), то СКО вычисляют по формуле:


[image: image204.wmf]å

=

=

2

1

2

),

(

)

(

m

j

i

x

S

x

S

                                                               (35)         

где т2 – число составляющих случайной погрешности; 

         Sj – зна​чения СКО этих составляющих.

Доверительную границу случайной погрешности результата измерения 
[image: image205.wmf]e

(Р) в этом случае вычисляют по формуле: 


[image: image206.wmf]),

(

)

(

2

/

x

S

Z

P

P

×

=

e

                                                   (36)

где Z P/2 – значение нормированной функции Лапласа в точке Р/2 при доверительной вероятности Р (таблица 8).

Таблица 8. Значение нормированной функции Лапласа 

в точке Р/2 при доверительной вероятности Р 

	Р
	Z P/2

	0,90
	1,65

	0,95
	1,96

	0,96
	2,06

	0,97
	2,17

	0,98
	2,33

	0,99
	2,58


 2. Если в тех же документах случайные составляющие погрешности результата наблюдения представлены доверитель​ными границами εi (Р)при одной и той же доверительной вероятности P, то доверительную границу случайной погрешнос​ти результата измерения с однократным наблюдением при до​верительной вероятности Р вычисляют по формуле:


[image: image207.wmf]å

=

=

2

1

2

)

(

)

(

m

i

i

P

P

e

e

.                                                   (37)

3. Если случайные составляющие погрешности результата наблюдения определяют предварительно в реальных рабочих условиях экспериментальными методами при числе наблюде​ний пi < 30, то:


[image: image208.wmf]å

=

×

=

2

1

2

)

(

)

(

m

i

i

x

S

t

P

e

,                                                       (38)

где t – коэффициент Стьюдента, соответствующий наименьше​му числу наблюдений пmin  из всех ni (таблица 9). 

      Si(x) – оценки СКО случайных составляющих погрешности результа​та наблюдения, определяемых по формуле


[image: image209.wmf]å

=

-

-

=

n

i

i

n

x

x

x

S

1

2

).

1

/(

)

(

)

(


Таблица 9. Значения t для различных значений доверительной вероятности Р и числа 

наблюдений n (распределение Стьюдента)

	n
	Значения t при Р равной

	
	0,70
	0,90
	0,95
	0,997

	2
	1,963
	6,314
	12,706
	212,2

	3
	1,386
	2,920
	4,303
	18,216

	4
	1,250
	2,353
	3,182
	8,891

	5
	1,190
	2,132
	2,776
	6,435

	6
	1,156
	2,015
	2,571
	5,376

	7
	1,134
	1,943
	2,447
	4,800

	8
	1,119
	1,895
	2,365
	4,442

	9
	1,108
	1,860
	2,306
	4,199

	10
	1,100
	1,833
	2,262
	4,024

	15
	1,076
	1,761
	2,145
	3,583


Если в эк​сперименте невозможно или нецелесообразно определить СКО составляющих случайной погрешности и определено сразу сум​марное СКО, то в формуле (38)        т2 = 1.

4. Если случайные составляющие погрешности результата наб​людений представлены доверительными границами ε(Рi), соот​ветствующими разным вероятностям Рi, то сначала определяют СКО результата измерения с однократным наблюдением по формуле


[image: image210.wmf][

]

å

=

=

n

i

P

i

i

z

P

x

S

1

2

2

/

2

,

 

/

)

(

)

(

e

                                             (39)

где 
[image: image211.wmf]2

2

/

i

P

z

 – значения функции Лапласа (таблица 9). 

Затем вы​числяют ε(Р) по формуле (36).

Для суммирования систематической и случайной составляю​щих погрешностей рекомендуется следующий способ. 

Если                                             
[image: image212.wmf],

8

,

0

)

(

/

)

(

<

Q

x

S

P

                                                         (40)

то НСП Θ(Р) пренебрегают и окончательно принимают ε(Р) за погрешность результата измерения Δ(Р) при доверительной вероятности Р. 

Если                                             
[image: image213.wmf],

8

,

0

)

(

/

)

(

>

Q

x

S

P

                                                         (41)

то пренебрегают случайной погрешностью и принимают Δ(Р) = Θ(Р).

Если 0,8 ≤  Θ (Р)/S (х) ≤ 8, то   доверительную границу пог​решности результата измерений вычисляют по формуле (42)


[image: image214.wmf][

]

,

 

)

(

)

(

)

(

P

P

K

P

p

e

+

Q

=

D

                                                  (42)

где 
[image: image215.wmf][

]

.

 

)

(

)

(

3

/ 

)

(

 

,

 

)

1

/(

1

)

(

2

x

S

P

k

P

K

×

×

Q

=

+

+

=

å

g

g

g

g


По вычисленному значению в таблице 10 находят значения KΣ(γ)

Таблица 10. Значения «KΣ(γ)» в зависимости от «γ»

	     γ
	0
	0,3
	0,5
	0,7
	1,0
	1,5
	2
	3
	4
	5
	∞

	KΣ(γ)  
	1,00
	0,80
	0,75
	0,72
	0,71
	0,72
	0,75
	0,79
	0,82
	0,85
	1,00


2. Измерения с многократными наблюдениями. Обработку результатов в этом случае рекомендуется начать с проверки на отсутствие промахов (грубых погрешностей). Промах – это результат хп отдельного наблюдения, входящего в ряд из n наблюдений, который для данных условий измерений резко отличается от остальных результатов этого ряда. Если оператор в ходе измерения обнаруживает такой результат и достоверно находит его причину, он вправе его отбросить и провести (при необходимости) дополнительное наблюдение взамен отброшенного.

При обработке уже имеющихся результатов наблюдений произвольно отбрасывать отдельные результаты нельзя, так как это может привести к фиктивному повышению точности ре​зультата измерения. Поэтому применяют следующую процеду​ру. Вычисляют среднее арифметическое 
[image: image216.wmf]х

результатов наб​людений хi.


[image: image217.wmf]å

=

=

n

i

i

n

x

х

1

.

/

                                                          (43)

Затем вычисляют оценку СКО результата наблюдения


[image: image218.wmf]å

=

-

-

=

n

i

i

n

x

x

х

S

1

2

).

1

/(

)

(

)

(

                                              (44)

Находят отклонение vп предполагаемого промаха хп от 
[image: image219.wmf]х

:


[image: image220.wmf].

 

x

x

п

п

-

=

n

                                                           (45)

По числу всех наблюдений n (включая хn) и принятому для из​мерения значению Р (обычно 0,95) в таблице 11 находят z(P,n) – нормированное выборочное отклонение нормального распреде​ления. 

Таблица 11. Значения нормированного выборочного отклонения нормального 

распределения z (P, n)

	n
	Значения z (P, n) при Р равной

	
	0,90
	0,95
	0,99

	3
	1,412
	1,414
	1,414

	4
	1,689
	1,710
	1,728

	5
	1,869
	1,917
	1,972

	6
	1,996
	2,067
	2,161

	7
	2,093
	2,182
	2,310

	8
	2,172
	2,273
	2,431

	9
	2,237
	2,349
	2,532

	10
	2,294
	2,414
	2,616

	12
	2,387
	2,519
	2,753

	14
	2,461
	2,602
	2,855

	16
	2,523
	2,670
	2,946


Если vп < z ·S (х), то наблюдение хп не является прома​хом; если vп ≥  z ·S (х), то хп – промах, подлежащий исключе​нию. После исключения хп повторяют процедуру определения 
[image: image221.wmf]х

 и S (х) для оставшегося ряда результатов наблюдении и про​верки на промах наибольшего из оставшегося ряда отклоне​ний от нового значения 
[image: image222.wmf]х

(вычисленного исходя из п – 1).

         За результат измерения принимают среднее арифметичес​кое 
[image: image223.wmf]х

 (43) результатов наблюдений хi. Погрешность 
[image: image224.wmf]х

 содер​жит случайную и систематическую составляющие. Случайную составляющую, характеризуемую СКО результата измерения, оценивают по формуле

          
[image: image225.wmf][

]

.

)

1

(

/

)

(

/

)

(

)

(

1

2

å

=

-

-

=

=

n

i

i

n

n

x

x

n

x

S

x

S

                               (46)

В предположении принадлежности результатов наблюдений хi к нормальному распределению, находят доверительные границы случайной погрешности результата измерения при дове​рительной вероятности Р по формуле:


[image: image226.wmf]),

(

)

,

(

)

(

x

S

n

P

t

P

×

=

e

                                                  (47)

где t – коэффициент Стьюдента (см. таблицу 9).

Доверительные границы Θ(Р)НСП результата измерения с многократными наблюдениями определяют точно так же, как и при измерении с однократным наблюдением – по фор​муле 32 или 33.

Суммирование систематической и случайной составляющих погрешности результата измерения при вычислении Δ(Р) ре​комендуется осуществлять с использованием критериев и фор​мул 40 – 42), в которых при этом S(х) заменяется на S(
[image: image227.wmf]х

) = S(х)/
[image: image228.wmf]n

 

3. Косвенные измерения. Значение измеряемой величины А находят по результатам измерений аргументов a1, . . . , ai , ... ат , связанных с искомой величиной уравнением


[image: image229.wmf]).

,...,

,...,

(

1

m

i

a

a

a

f

A

=

                                              (48)

Вид функции f определяется при установлении модели ОИ.

Косвенное измерение при линейной зависимости. Искомая величина А связана с т измеряемыми аргументами уравнением


[image: image230.wmf],

1

i

m

i

i

a

b

A

×

=

å

=

                                                            (49)

где bi  — постоянные коэффициенты.

        Предполагается, что корреляция между погрешностями измерений аi отсутствует. Результат измерения 
[image: image231.wmf]A

 вычисляют по формуле:


[image: image232.wmf]å

=

×

=

m

i

i

i

a

b

A

1

,

                                                                  (50)

где 
[image: image233.wmf]a

– результат измерения аi с введенными поправками. 

        Оценку СКО результата измерения S (
[image: image234.wmf]A

 ) вычисляют по форму​ле:


[image: image235.wmf]å

=

×

=

m

i

i

i

a

S

b

A

S

1

2

2

),

(

)

(

                                                  (51)

где S (
[image: image236.wmf]i

a

) – оценка СКО результата измерений 
[image: image237.wmf]i

a

.

         Доверительные границы ε(Р) случайной погрешности 
[image: image238.wmf]A

 при нормальном распределении погрешностей 
[image: image239.wmf]i

a

 вычисляют по фор​муле:


[image: image240.wmf]),

(

)

,

(

)

(

A

S

n

P

t

P

эф

×

=

e

                                               (52)

где t (P,nэф ) – коэффициент Стьюдента (табл. 9), соответст​вующий доверительной вероятности Р (обычно 0,95, в исключи​тельных случаях 0,99) и эффективному числу наблюдений – nэф , вычисляемому по формуле:


[image: image241.wmf],

1

)

(

1

)

(

2

)

(

1

4

4

1

4

4

2

1

2

2

å

å

å

=

=

=

+

×

+

×

×

-

ú

û

ù

ê

ë

é

=

m

i

i

i

i

m

i

i

i

i

m

i

i

i

эф

n

a

S

b

n

a

S

b

a

S

b

n

                                        (53)

где ni – число наблюдений при измерении аi.

Доверительные границы Θ (Р) НСП результата такого из​мерения, сумму Θ (Р) и 
[image: image242.wmf]e

 (Р) для получения окончательного значения Δ(Р)рекомендуется вычислять с использованием критериев и формул (32), (33), (40) – (42), в которых mi, Θi и S (х) заменяются, соответственно, на т, Θi и S (
[image: image243.wmf]A

).

          Косвенные измерения при нелинейной зависимости. При не​коррелированных погрешностях измерений ai используется метод линеаризации путем разложения функции f  (ai… . . , ат ) в ряд Тейлора


[image: image244.wmf],

)

,...,

(

)

,...,

,...,

(

1

1

1

R

a

a

f

a

a

f

a

a

a

f

i

m

i

i

m

m

i

+

D

×

×

+

=

å

=

d

d

                             (54)

где  Δ ai = ai  - 
[image: image245.wmf]i

a

  отклонение отдельного результата наблюде​ния ai  от 
[image: image246.wmf]i

a

; 

      R – остаточный член. Метод линеаризации допустим, если приращение функции f можно заменить ее полным диф​ференциалом. 

Остаточным членом 
[image: image247.wmf]å

=

D

×

×

=

m

i

i

i

a

a

f

R

1

2

2

2

)

(

2

1

d

d

пренебрегают, если 


[image: image248.wmf]),

(

)

(

8

,

0

2

1

i

m

i

i

a

S

a

f

R

×

×

×

<

å

-

d

d

                                               (55)

где S (
[image: image249.wmf]i

a

) – оценка СКО случайных погрешностей результата из​мерения аi. При этом отклонения Δ аi должны быть взяты из возможных значений погрешностей и такими, чтобы они макси​мизировали R .

         Результат измерения 
[image: image250.wmf]A

 вычисляют по формуле


[image: image251.wmf]).

,...,

(

1

m

a

a

f

A

=

                                                       (56)

Оценку СКО случайной составляющей погрешности резуль​тата такого косвенного измерения S (А ) вычисляют по форму​ле


[image: image252.wmf]å

=

×

×

×

=

n

i

i

i

a

S

a

f

A

S

1

2

2

),

(

)

(

)

(

d

d

                                                        (57)

а ε (Р) – по формуле (52 ). Значение nэф, границы НСП  Θ(Р) и погрешность Δ(Р) результата косвенного измерения при нели​нейной зависимости вычисляют так же, как и при линейной зависимости, но с заменой коэффициентов bi  на df/dai.

Метод приведения (для косвенных измерений с нелиней​ной зависимостью) применяется при неизвестных распределе​ниях погрешностей измерений аi, и при корреляции между пог​решностями аi для получения результата косвенного измере​ния и определения его погрешности. При этом предполагается наличие ряда п результатов наблюдений aij измеряемых аргу​ментов аi. Сочетания aij, полученных в j-м эксперименте подстав​ляют в формулу (48) и вычисляют ряд значений aj измеряе​мой величины А. Результат измерения 
[image: image253.wmf]A

 вычисляют по форму​ле:


[image: image254.wmf]å

=

=

n

i

j

n

A

A

1

.

/

                                                                (58)

Оценку СКО S(
[image: image255.wmf]A

) – случайной составляющей погрешности 
[image: image256.wmf]A

 вычисляют по формуле:


[image: image257.wmf][

]

,

)

1

(

/

)

(

)

(

1

2

å

=

-

-

=

n

j

j

n

n

A

A

A

S

                                            (59)

а 
[image: image258.wmf]e

 (Р) – по формуле (47). Границы НСП 
[image: image259.wmf]Q

(Р) и погрешность Δ(Р) результата измерения 
[image: image260.wmf]A

 определяют описанными выше спо​собами для нелинейной зависимости.

12. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗМЕРЕНИЙ

Результат измерения должен содержать не только полу​ченное значение измеряемой величины, но и обязательно ха​рактеристики его погрешности с указанием числа наблюдений и доверительной вероятности. Вместо характеристик погрешнос​ти измерений можно дать ссылку на стандартизованную МВИ, по которой выполнялись измерения.

Допускается представление результата измерений довери​тельным интервалом, покрывающим истинное значение измеря​емой величины с определенной доверительной вероятностью. В этом случае характеристики погрешности отдельно не указыва​ются.

Совместно с результатами измерений могут приводиться дополнительные данные и условия измерений, которые необ​ходимы для практического их использования, например, мо​менты времени, к которым относятся результаты измерений, сведения о принятой модели объекта измерений (ОИ). Недопустима интерпретация результатов и погрешностей измерений за рамками (фреймом) принятой модели объекта измерений.

Наименьшие разряды значений результатов измерений дол​жны быть такими же, как наименьшие разряды значений СКО абсолютной погрешности измерений или значений границ, в которых находится абсолютная погрешность измерений или ее статистические характеристики. Характеристики погрешнос​ти выражаются числом, содержащим не более двух значащих цифр, так как погрешность определения погрешности, в луч​шем случае, превышает 10 %.

Наиболее распространены следующие формы представления результатов измерений. При симметричной погрешности резуль​тат измерения представляют в форме X; ± Д; Р или А ± А; Р. При несимметричной погрешности измерений – в фирме А ; Д (Р) от Дн до Дв ; Р, где Дн и Дв – значения нижней и верхней границы погрешности измерения.

Пример первого способа отчета о неопределенности измеренной удельной активности цезия-137 пробы семян просо.

Оценить удельную активность (УА) цезия-137 в пробе семян проса с помощью радиометра РКГ-01 «Алиот» объемом 1 л и массой 0,800 кг.  

Метод измерения основан на подсчете числа импульсов, возникающих в сцинтилляционном счетчике при попадании в его чувствительный объем гамма-квантов.

Измерение провели  в соответствии с аттестованной методикой выполнения измерений для этого типа радиометров (Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А, РКГ-01А/1, РКГ-02А, РКГ-02 А/1 и их модификаций. МВИ 179-95).

Измерение провели в четыре этапа по следующей схеме. На первом этапе проводится контроль  правильности функционирования прибора с помощью контрольного источника. На втором этапе проводится подготовка прибора к измерению (прогрев радиометра  после включения в сеть, дезактивацию сосуда Маринелли и свинцового домика со сцинтилляционным счетчиком), на третьем этапе – измерение фона прибора, который автоматически вычитается при измерении активности пробы и на четвертом–измерение активности пробы.

На первом этапе контролируется сохранность градуировки прибора, на втором этапе устраняется влияние загрязнения поверхностей радионуклидами предыдущих проб на результаты измерения текущей пробы. На третьем этапе учитывается фоновое гамма-излучение, воздействующее на блок детектирования и зависящее от погодных условий, местоположения радиометра и вентиляции помещений. Этап измерения включает перенос подготовленной к измерению пробы семян просо в предварительно взвешенный пустой сосуд Маринелли до круговой метки  (объем 1 л)  и повторное взвешивание сосуда с пробой. По разнице определяется масса пробы. Масса пробы (800 г) и объем (1 л)   вводятся в оперативную память электронного блока с помощью кнопок управления, расположенных на передней панели этой части радиометра.  В процессе измерения на индикатор выводится текущий результат измерения, постоянно приближающийся к истинному значению удельной активности пробы и постоянно уменьшающееся значение абсолютной случайной погрешности измерения с доверительной вероятностью 0,95. При достижении статистической (случайной) погрешности измерения по цезию-137 ± 15%  измерение пробы автоматически  заканчивается. Окончание измерения сопровождается звуковым сигналом. На индикаторе высвечиваются показания прибора. Слева на табло индуцируется результат измерения удельной активности пробы по цезию-137 (78,0 Бк/кг), справа – значение абсолютной случайной погрешности (± 11,7 Бк/кг) или относительная случайная погрешность в нашем случае составляет 15%. 

Измерения проводили  при температуре воздуха 30º С, относительной влажности – 70% и атмосферном давлении 740 мм ртутного столба. Нормальными условиями эксплуатации радиометра являются: температура окружающей среды +20±5ºС, относительная влажность воздуха при температуре+25ºС до 80%, атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.. Рабочие условия эксплуатации радиометра: температура окружающей среды  от 10 до 40º С. Радиометры устойчивы к воздействию  относительной влажности до 75 %  без конденсации влаги при температуре 30º С и ниже. За пределами нормальных условий эксплуатации возникают дополнительные погрешности. Дополнительная погрешность от взвешивания на весах составила ±2%. При изменении температуры окружающей среды дополнительная погрешность составляет ±10%, при изменении напряжения в сети от номинального до предельно допустимого – ±3%, при плотности пробы отличной от 1 г/см3– ±5%, от нестабильности показаний прибора за время непрерывной работы– ±3. При проведении измерений с числом повторных измерении менее 5 в расчете суммарной стандартной неопределенности  учитывается основная относительная погрешность измерения в соответствии с пунктом 8.4 МВИ 179–95. Основная  статистическая погрешность измерений удельной активности пробы приведенной в паспорте на радиометр п. 2 и составляет 25% при доверительной вероятности 0,95.

В нашем примере цифровое значение удельной активности  пробы рапса по цезию-137 на табло радиометра представлено в виде 78±11,7 Бк/кг. 

Для верной оценки границ погрешности результатов измерений на гамма-спектрометрах руководствуются следующим: в соответствии с МИ 1552-86 "Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей результатов измерений" доверительные границы погрешности результата измерений объемной (удельной) активности  радионуклидов оценивают по формуле:


[image: image261.wmf][

]

)

(

)

(

)

(

95

,

0

A

A

K

A

e

q

+

=

D

,

где θ(А) – доверительная граница неисключенной систематической погрешности результата  измерения А при доверительной вероятности 0,95;

ε (А )–доверительная граница случайной (статистической) погрешности результата однократного измерения А при доверительной вероятности 0,95.

При наличии нескольких неисключенных составляющих погрешностей значение Θ (А) вычисляют по формуле:


[image: image262.wmf]å

=

Q

=

Q

1

1

2

)

(

)

(

m

j

j

P

k

P

.

где Θi –  неисключенные составляющие погрешности результата измерения, приведенные в паспорте к радиометру в разделе 2, п.д. 2.2.

k (Р)–  при 0,95  равен 1,1  при любом числе слагаемых т1.

Примечание - Если неисключенная систематическая погрешность имеет место только у одной из составляющих Θi, то неисключенную систематическую погрешность результата определяют границами этой погрешности, т.е. Θ (А) = Θi  

Значения   коэффициентов К 0,95 для доверительной вероятности 0,95 в зависимости от отношения θ(A)/S(A) приведены в таблице 12:

Таблица 12. Значения   коэффициентов К 0,95 для доверительной вероятности 0,95

	θ(A)/S(A)
	0,8
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0

	К0,95
	0,76
	0,74
	0,71
	0,73
	0,76
	0,78
	0,79
	0,80
	0,81


где S(A )–  среднее квадратическое  отклонение результата однократного измерения равное половине  доверительной границы  случайной  (статистической) погрешности результата  однократного измерения S(A)= 
[image: image263.wmf]e

(А)/2). В нашем примере S(A)=15:2=7,5%.
[image: image264.wmf]
Если  отношение θ(A)/S(A)  меньше 0,8, то неисключенной систематической погрешностью пренебрегают и принимают в качестве погрешности результата измерений доверительную границу случайной (статистической) погрешности
[image: image265.wmf]e

(A).

Если  отношение θ(A)/S(A) больше 8,0, то случайной (статистической) погрешностью пренебрегают и принимают в качестве погрешности результата измерений доверительную границу неисключенной систематической погрешности Θ (А). 

Если отношение θ(A)/S(A)  больше 0,8, но меньше 8,0, то значения коэффициентов К устанавливают по таблице 12.

В нашем примере отношение θ(A)/S(A=(30,56 : 7.5)=4,07 при котором коэффициент К при доверительной вероятности 0,95 из таблицы 12 равен 0,762

Результирующая погрешность измерений удельной активности пробы семян рапса, оцениваемая по приведенному выше алгоритму при доверительной вероятности 0,95 составляет:


[image: image266.wmf]%

 

34,7

 

 

15)

(30,56

0,762

)

(

=

+

×

=

D

А


Доверительную границу абсолютной погрешности результата измерения удельной активности цезия-137 в пробе семян рапса вычисляем исходя из пропорции:

78 Бк/кг — 100%

                                                          
[image: image267.wmf])

(

А

D

 Бк/кг —34,7%


[image: image268.wmf])

(

А

D

 =
[image: image269.wmf]0

,

27

100

7

,

34

78

=

´

 Бк/кг

Полный результат измерений удельной активности цезия-137 в пробе семян просо составит:

Ауд= 78,0±27,0 Бк/кг

Пример второго способа отчета о неопределенности измеренной удельной активности цезия-137 в пробе семян просо.

Математическая модель измерений удельной активности пробы семян просо (Ауд) на радиометре РКГ-01 «Алиот» может быть представлена в виде суммы показания на табло радиометра (Апр),  предела  допускаемой  основной относительной погрешности радиометра (А1), случайной статистической погрешности измерения удельной активности пробы (Асл),  дополнительной погрешности от взвешивания на весах (Ав), дополнительной погрешности от изменения температуры  в рабочих условиях  применения (Аt), дополнительной погрешности от изменения напряжения в сети (Аv), дополнительной погрешности прибора от нестабильности показаний радиометра (Анп) и дополнительной относительной погрешности изменения  удельной активности при изменении плотности пробы (Аp):

А уд =Апр + А1 + Асл+ Ав+ Аt + Аv+ Анп+ Аp                                          (60)

В нашем примере цифровое значение удельной активности  пробы рапса по цезию-137 на табло радиометра представлено в виде 78±11,7 Бк/кг. 

Суммарная относительная неопределенность (uc) равна корню квадратному из суммы квадратов относительной стандартной неопределенности (u1), обусловленной основной относительной статистической погрешностью радиометра при измерений удельной активности пробы, относительной стандартной неопределенности (uсл), обусловленной случайной погрешностью радиометра индуцируемой на табло, относительной стандартной неопределенности(uв), обусловленной  дополнительной погрешностью от взвешивания на весах, относительной стандартной неопределенности(ut), обусловленной изменением температуры в рабочих условиях применения, относительной стандартной неопределенности(uv),   обусловленной  изменением напряжения в сети, относительной стандартной неопределенности(uнп),  обусловленной нестабильностью  показаний радиометра, относительной стандартной неопределенности(uр)   обусловленной изменением плотности пробы отличной от 1 г/см3:


[image: image270.wmf]c

u

=
[image: image271.wmf]2

2

нп

2

2

t

2

2

2

1

u

p

v

в

cл

u

u

u

u

u

u

+

+

+

+

+

+

.                                   (61)

В нашем примере относительная стандартная неопределенность (u1), обусловленная основной  статистической погрешностью измерений удельной активности пробы приведенной в паспорте на радиометр (25% при доверительной вероятности 0,95 п.2.), рассчитывается по формуле для нормального распределения вероятностей и составляет:


[image: image272.wmf]%

5

,

12

2

25

)

(

u

1

c

=

=

А

.                                                        (62)

Случайная статистическая погрешность  измерения  индуцированная на табло составила 11,7 Бк/кг, что в относительных единицах от результата измерения было равно ±15%.  Относительная  стандартная неопределенность (uсл), обусловленная случайной погрешностью рассчитывается по формуле  для нормального распределения вероятностей:


[image: image273.wmf]%

5

,

7

2

15

)

(

u

c

=

=

сл

л

А

.                                            (63)

Дополнительная относительная погрешность от взвешивания для использованного типа  весов ровна ±2,0 %.  Расчет относительной стандартной неопределенности (uв), обусловленной  дополнительной погрешностью от взвешивания на весах проводится по формуле  прямоугольного распределения вероятностей 
[image: image274.wmf]uв = 
[image: image275.wmf]3

в

А

. Поскольку при подготовке пробы проводили два взвешивания, то расчет относительной стандартной неопределенности   должен проводится по формуле uв (Ав) =
[image: image276.wmf]2

)

3

(

2

в

А

´

. В нашем примере это составило:

uв (Ав) =
[image: image277.wmf]2

)

3

(

2

в

А

´

=
[image: image278.wmf])

3

2

(

2

´

=1,63%.                               (64)

Дополнительная относительная погрешность прибора  от изменения  температуры в рабочих условиях применения  составляет ±10,0 %.  Относительная  стандартная неопределенность   (ut) от изменения температуры в рабочих условиях  измерения рассчитывается  по формуле  прямоугольного распределения вероятностей ut(Аt)  = 
[image: image279.wmf]3

t

А

. В нашем примере это составило:

ut(Аt)  = 
[image: image280.wmf]3

t

А

=
[image: image281.wmf]%

77

,

5

3

10

=

.                                           (65)

Дополнительная относительная погрешность прибора  от изменения  напряжения питания в сети было равной ±3,0 %. Относительная стандартная неопределенность(uv)  от изменения напряжения  питания в сети в рабочих условиях применения рассчитывается по формуле прямоугольного распределения вероятностей uv (Аv)   = 
[image: image282.wmf]3

v

А

. В нашем примере это составило:

uv (Аv)   = 
[image: image283.wmf]3

v

А

=
[image: image284.wmf]%

73

,

1

3

3

=

.

Дополнительная относительная погрешность радиометра от нестабильности показаний прибора за время непрерывной работы в соответствии с п. 2.19 паспорта равна ±3,0 %. Относительная стандартная неопределенность (uнп)  от нестабильности показаний радиометра рассчитывается по формуле прямоугольного распределения вероятностей  uнп (Анп)   = 
[image: image285.wmf]3

нп

А

. В нашем примере это составило:

uнп (Анп)   = 
[image: image286.wmf]3

нп

А

=
[image: image287.wmf]%

73

,

1

3

3

=

.

Дополнительная  относительная погрешность измерения  удельной активности при изменении плотности измеряемой пробы отличной от 1 г/см3 равна ±5,0 %. Относительная стандартная неопределенность (up) от изменения плотности  измеряемой удельной активности пробы  рассчитывается по формуле прямоугольного распределения вероятностей  up (Аp)   = 
[image: image288.wmf]3

p

А

. В нашем примере это составило:

up (Аp)   = 
[image: image289.wmf]3

p

А

=
[image: image290.wmf]%

89

,

2

3

5

=

.

Отсюда суммарная относительная стандартная неопределенность составила:


[image: image291.wmf]c

u

=
[image: image292.wmf]%

21

,

16

89

,

2

73

,

1

73

,

1

77

,

5

63

,

1

5

,

7

5

,

12

2

2

2

2

2

2

2

=

+

+

+

+

+

+

.

Расширенная неопределенность U рассчитывается по формуле:

U=k·u(Апр),

где k– коэффициент охвата, равный 2. 

Отсюда: 

U=2×16,21=32,4% или 78×
[image: image293.wmf]3

,

25

100

4

,

32

=

Бк/кг

Полный результат измерений удельной активности пробы семян просо составляет:

Ауд= 78±25,3 Бк/кг

Пример третьего способа отчета о неопределенности измеренной удельной активности цезия-137 в пробе семян просо.

Если 0,8 ≤  Θ (Р)/S (х) ≤ 8, то   доверительную границу пог​решности результата измерений вычисляют по формуле (42)


[image: image294.wmf][

]

,

 

)

(

)

(

)

(

P

P

K

P

p

e

+

Q

=

D


где 
[image: image295.wmf][

]

.

 

)

(

)

(

3

/ 

)

(

 

,

 

)

1

/(

1

)

(

2

x

S

P

k

P

K

×

×

Q

=

+

+

=

å

g

g

g

g


В нашем примере

Θ (А)=1,1·
[image: image296.wmf]%

56

,

30

5

3

3

10

2

25

2

2

2

2

2

2

=

´

´

´

´

´

.


[image: image297.wmf]14

,

2

)

5

,

7

1

,

1

3

(

:

56

,

30

=

×

×

=

g

.

Вычисленному отношению 
[image: image298.wmf]g

 (2,14)  соответствует значение KΣ(γ) устанавливаемое по таблице 13 или по формуле:   KΣ(γ) =
[image: image299.wmf]

 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image300.wmf])

1

(

:

1

2

g

g

+

+

=
[image: image301.wmf]752

,

0

)

14

,

2

1

(

:

14

,

2

1

2

=

+

+

.

Таблица 13. Значения «KΣ(γ)» в зависимости от «γ»

	     γ
	0
	0,3
	0,5
	0,7
	1,0
	1,5
	2
	3
	4
	5
	∞

	KΣ(γ)  
	1,00
	0,80
	0,75
	0,72
	0,71
	0,72
	0,75
	0,79
	0,82
	0,85
	1,00


Тогда результирующая погрешность измерений удельной активности пробы семян рапса, оцениваемая по приведенному выше алгоритму при доверительной вероятности 0,95 составляет:


[image: image302.wmf]%

 

34,3

 

 

15)

(30,56

0,752

)

(

=

+

×

=

D

А


Доверительную границу абсолютной погрешности результата измерения удельной активности цезия-137 в пробе семян рапса вычисляем исходя из пропорции:

78 Бк/кг — 100%

                                                          
[image: image303.wmf])

(

А

D

 Бк/кг —34,3%


[image: image304.wmf])

(

А

D

 =
[image: image305.wmf]8

,

26

100

3

,

34

78

=

´

 Бк/кг.

Полный результат измерений удельной активности цезия-137 в пробе семян просо составит:

Ауд= 78,0±26,8 Бк/кг.

Таким образом, минимальная и максимальная разница в расчетах суммарной абсолютной стандартной неопределенности результата измерения удельной активности цезия-137 в пробе семян просо  по приведенным выше трем алгоритмам (по классической методике оценки погрешностей результата измерений и оценкой точности измерений регламентированной международным документом «Руководство по выражению неопределенности измерения») составила 0,2–1,7 Бк/кг (27,0 Бк/кг при первом алгоритме и 25,3 Бк/кг при втором и 26,8 Бк/кг в третьем) или составила 0,2–6,2 %, что свидетельствует о возможности применения любого из приведенных способов расчета этого показателя при интерпретации результатов измерений удельной активности проб.

13. ПРАВИЛА ОКРУГЛЕНИЯ И ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ

НАБЛЮДЕНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

Числовое значение результата наблюдения округляют в соответствии с числовым разрядом значащей цифры погрешнос​ти измерений.

Лишние цифры в целых числах заменяются нулями, в де​сятичных дробях – отбрасываются. Если десятичная дробь окан​чивается нулями, они отбрасываются только до того разряда, который соответствует разряду погрешности.

Пример: результат 1,072000, погрешность ± 0,0001. Результат округ​ляют до 1,0720.

Если первая (слева направо) из заменяемых нулями или от​брасываемых цифр меньше 5, остающиеся цифры не изменяются.

Если первая из этих цифр равна 5, а за ней не следует ника​ких цифр, или идут нули, то, если последняя цифра в округля​емом числе четная или нуль, она остается без изменения, если нечетная –  увеличивается на единицу.

Пример: 1234,50 округляют до 1234; 8765,50 – до 8766.

Если первая из заменяемых нулями или отбрасываемых цифр больше 5 или равна 5, но за ней следует значащая цифра, то последняя остающаяся цифра увеличивается на единицу.

Пример:  6783,6 округляют до 6784; 12,34501 до 12,35.

Погрешность, возникающая в результате вычислений, не должна превышать 10 % суммарной погрешности измерений. По​этому, если над результатами измерений (наблюдений) предстоит произвести   некоторые математические операции, то при округ​лении  результатов  в соответствии с правилом 1, добавляют один разряд справа, т.е. в первом примере результат 1,072000 нужно округлить не до  1,0720, а до  1,07200.

Если в процессе вычисления встречается операция деле​ния, бессмысленно продолжать ее по правилам арифметики, пос​ле того, как получен результат, соответствующий правилу 1.

При определении числа знаков при вычислении погреш​ностей измерений следует учитывать, что погрешность определе​ния значения погрешности достаточно велика, порядка 30 % при п = 10 и порядка 15 % при п = 20 – 25, поэтому, при и < 10 следует оставлять одну значащую цифру, если она больше 3-х и две, если первая из них меньше 4-х.

Пример: если при « = 10, S = 0,523 оставляем значение S = 0,5; если при п = 10, S = 0,253 оставляем значение S = 0,25. При п > 10, достаточно надежно оставлять во всех случаях две значащие цифры.

14. ЗАДАНИЯ

Приборы и материалы:

1. Радиометр ПП-8 или КРВП-ЗАБ;

2. Стронциево-иттриевые эталонные  источники различной активности;

3. Стронциево-иттриевые источники неизвестной  актив​ности.

Задание 1. Определение скорости счета данного радиоактивного образца и расчет средней квадратичной ошибки результата измерения.

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с раз​делами 1–5 данного методического указания.

Последовательность выполнения работы:

1.   Включите и подготовьте радиометр к работе;

2.  Проверьте  правильность  работы  пересчетного  блока;

3.   Измерьте   фон  счетчика,   проведя   1-15 измерений по 1 минуте. Результаты измерений занесите в табл. 6;

4.  Найдите сумму результатов измерений  
[image: image306.wmf]å

=

15

1

i

i

N

и занесите в табл. 6;

Таблица 6. Результаты измерений скорости счета фона

	Индекс измерения i
	Результат измерения аi, имп/мин
	Абсолютная ошибка измерения


[image: image307.wmf]N

N

N

i

i

-

=

D


имп/мин
	Квадрат отклонения


[image: image308.wmf]2

i

N

D



	1
	 
	 
	 

	2

…

15
	
	 
	 

	n=15
	
[image: image309.wmf]å

=

15

1

i

i

N

=
	 
	
[image: image310.wmf]=

D

å

=

15

1

2

i

i

N




5.  Измерьте скорость счета предлагаемого радиоактивного ис​точника, проведя 15 измерений по 1 минуте. Результаты из​мерений занесите в табл. 7;

6.  Найдите сумму результатов измерений  
[image: image311.wmf]å

=

15

1

i

i

N

  и занесите ее  в табл. 7;

7.  Проведите обработку  результатов  измерений в сле​дующем порядке (см. пример 2):

Таблица 7. Результаты   измерений скорости счета образца+фон

	Индекс измерения i
	Результат измерения 
[image: image312.wmf]i

N

,

имп/мин
	Абсолютная ошибка 

измерения


[image: image313.wmf]N

N

N

i

i

-

=

D

, имп/мин
	Квадрат отклонения


[image: image314.wmf]2

i

N

D



	1
	 
	 
	 

	2

…

15
	 
	 
	 

	N = 15
	
[image: image315.wmf]å

=

15

1

i

i

N

=
	 
	
[image: image316.wmf]å

=

D

15

1

2

i

i

N

=


     а) определите среднее арифметическое для фона 
[image: image317.wmf]ф

N

, ис​пользуя формулу (1);

б) определите абсолютные ошибки отдельных измерений 
[image: image318.wmf]ф

N

D

   по формуле (2), полученные значения занесите в третью колонку табл. 6 (табл. 7 для образца+фон);

в) определите  значения   квадратов отклонений   
[image: image319.wmf]2

i

ф

N

D

и занесите в четвертую колонку табл. 6 (или табл. 7);

г) найдите сумму квадратов отклонений  
[image: image320.wmf]å

=

D

15

1

2

i

ф

i

N

 и зане​сите в табл. 6 (или табл. 7);

д) определите значение   средней квадратичной ошибки отдельного отклонения 
[image: image321.wmf]ф

s

 по формуле (9);

е) рассчитайте 
[image: image322.wmf]ф

s

3

 и определите, все ли измеренные зна​чения относятся к нашему ряду. Для этого сравните с 
[image: image323.wmf]ф

s

3

 отклонения  
[image: image324.wmf]i

N

D

   всех измерений. Если
[image: image325.wmf],

3

ф

i

N

s

£

D

то значе​ние относится к данному ряду и должно учитываться, когда
[image: image326.wmf]ф

i

N

s

3

>

D

то значение не учитывается и дейст​вия пунктов а-е повторяются снова;

ж)   определите среднюю квадратичную ошибку результа​та mф по формуле (12);

з) запишите  скорость счета  измерения  фона  в виде Nф=Nф±mф имп/мин;

и) найдите относительную ошибку результата измерений Е  по формуле (6). Сделайте вывод о точности измерения;

8.  Проведите расчеты, аналогичные пункту 7 для резуль​татов  измерений  образца  с  учетом  фона;

9.  Найдите  истинную  скорость образца, для  чего  из значения  скорости счета  с  учетом  фона  N  необходимо  вычесть значение скорости счета фона Nф, то есть Nо =N—Nф . Учти​те, что ответ должен быть записан в виде Nо = (N—Nф)   ± mo, где mo рассчитывается по формуле (14);

10. Определите относительную ошибку Еo по формуле (6). Сделайте вывод о точности измерения.

Задание 2. Определение скорости счета данного радиоактивного образца при длительном измерении.

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с раз​делами 1, 2, 6, 7 и 9 данного методического пособия.

Последовательность выполнения работы:

1.  Подготовьте радиометр к работе;

2.  Проверьте  правильность  работы пересчетного  блока;

3.  Измерьте фон счетчика  в течение 10 (или  15) минут;

4.  Запишите число импульсов nф, зарегистрированных за данный промежуток времени tф;

5.  Рассчитайте скорость счета фона  Nф  по  формуле   (22) или  (23)   (см. пример 3);

6.  Установите данный  радиоактивный  образец и  измерь​те скорость счета образца в течение 15 минут;

7.  Запишите  число  импульсов n,  зарегистрированных  за данное время t;

8.  Рассчитайте скорость счета  образца с  учетом  фона  N  по формуле (22) или (23);

9.  Найдите истинную скорость счета образца Nо по формуле (25), окончательный ответ запишите в виде Nо = (N—Nф ) ±  mo;

10.  Определите относительную ошибку Е в процентах по формуле  (26) и сделайте вывод о точности измерения. Если истинная скорость счета предложенного образца будет мало от​личаться   от скорости счета фона   (образец  малой  активности), то необходимо рассчитать и вероятную ошибку F:

11.  Повторите пункты 3–9;

12.  Определите вероятную ошибку F по формуле (27);

13.  Истинную скорость счета образца  No запишите  соглас​но формуле  (28);

14.  Определите относительную ошибку Е в процентах по формуле  (29)  и сделайте вывод о точности измерения.

Задание 3. Измерение скорости счета при определении активности данного ра​диоактивного образца с заданной статистической точностью.

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с раз​делами 1—4, 7 и 8 данного методического указания.

Последовательность выполнения работы:

1. Подготовьте радиометр к работе;

2. Проверьте  правильность   работы   пересчетного блока;

3. Измерьте фон счетчика в течение двух минут;

4. Запишите  число   импульсов   nф ,   зарегистрированных

за данное время tф;

5.  Определите скорость счета фона (Nф= nф/tф) ;

6. Измерьте в течение двух минут количество импульсов (n) от предложен​ного радиоактивного источника;

7. Запишите  число  импульсов n, зарегистрированных за данное время t;

8.  Определите скорость счета источника  по формуле N=n/t;

9.  Определите коэффициент К по формуле


[image: image327.wmf];

:

ф

ф

t

n

t

n

K

=


10. Зная  К  и  заданную  точность  измерения     (задается преподавателем), по таблице Бэлла   (см. приложение)  опре​делите число импульсов nф и n, которое необходимо заре​гистрировать,  чтобы   обеспечить  заданную точность  измере​ния;

11. Определите необходимое время измерения фона и ра​диоактивного источника. Для этого необходимо число импуль​сов, полученных по таблице Бэлла, разделить на соответст​вующие скорости счета фона и радиоактивного источника (см. пример 4);

12. Произведите измерения  скорости счета фона  и радиоак​тивного   источника за рассчитанные промежутки  времени. Данные запишите.

13. Обработайте полученные результаты в следующем по​рядке:

а)  рассчитайте скорость счета фона Nф  по формуле  (22);

б)  рассчитайте скорость счета предложенного радиоактивного источника N по фор​муле (22);

в)  найдите  истинную скорость счета данного источника   Nо по  формуле (25). Окончательный  ответ запишите  в  виде  Nо = (N-Nф) ± mo;

14. Определите     относительную   ошибку измерения  Е   в процентах по формуле (26);

15. Сравните полученную относительную ошибку с задан​ной и сделайте вывод о достижении заданной точности из​мерения.

Задание  4. Проверка   правильности   работы   аппаратуры. Для выполнения задания необходимо ознакомиться с раз​делами 1–5, 10 данного методического указания. Последовательность выполнения работы:

1. Подготовьте радиометр к работе;

2. Проверьте правильность работы пересчетного блока;

3. Установите радиоактивный источник с таким расчетом, чтобы скорость счета  составляла  около 500 имп/мин   (выб​рать позицию);

4. Произведите  10 измерений числа импульсов по 0,5 ми​нуте и занесите показания в табл. 8;

Таблица 8. Результаты   измерений 

	Индекс измерения i
	Число зарегистрированных имппульсов

(n)
	Скорость

 счета (Ni)

имп/мин
	Среднее арифметическое скорости счета

(
[image: image328.wmf]N

), имп/мин
	Абсолютная

ошибка

(
[image: image329.wmf]i

N

D

)

имп/мин
	Квадрат отклонения

(
[image: image330.wmf]2

i

N

D

)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 
	 
	
	
	 

	2

…

10
	 
	 
	
	
	 

	n = 10
	
[image: image331.wmf]=

å

=

10

1

i

i

n



 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image332.wmf]

 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image333.wmf]

 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image334.wmf]

 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image335.wmf]
	 
	
	
	
[image: image336.wmf]å

=

D

10

1

2

i

i

N

=


5.  Обработайте  результаты  измерений  в  следующем  по​рядке:

а) определите  скорость   счета   Ni =nj/ti и запишите  в третью колонку табл. 8. Найдите сумму 
[image: image337.wmf]å

=

10

1

i

i

N

  и занесите в ту же колонку;

б) определите среднее арифметическое 
[image: image338.wmf]N

по формуле (1) и занесите в четвертую колонку табл. 8;

в) определите   абсолютные  ошибки  отдельных   измерений 
[image: image339.wmf]i

N

D

   по формуле (2), полученные значения занесите в пятую колонку табл. 8;

г) определите значения квадратов отклонений   
[image: image340.wmf]2

i

N

D

  и за​несите в шестую колонку табл. 8. Найдите сумму квадратов отклонений 
[image: image341.wmf]å

=

10

1

2

i

i

N

 и тоже занесите в ту же колонку; 

д) определите среднюю  квадратичную ошибку  отдельно​го измерения 
[image: image342.wmf]s

 по формуле  (9);

е)   проверьте,  все ли  измеренные значения  принадлежат к данному ряду (см. задание 1, пункт 7е);

ж) определите квадратичную ошибку результата  m по формуле  (12);

з)   определите  относительную   квадратичную   ошибку   результата измерений Еm по формуле


[image: image343.wmf]%;

100

×

=

N

m

E

m


и) определите статистическую ошибку средней скорости счета 
[image: image344.wmf]N

D

 по формуле (30);

к) определите относительную статистическую ошибку ре​зультата по формуле (31);

6.  Сравните полученные величины Em   и 
[image: image345.wmf]N

s

    и сделайте вывод о стабильности работы аппаратуры;

7.   Проведите 10 измерений числа импульсов по 3 минуты и занесите показания в таблицу, аналогичную табл. 8;

8.  Произведите обработку результатов согласно пункту 5;

9.  См. пункт 6;

10. Сравните значения относительных ошибок измерений 
[image: image346.wmf]N

s

, рассчитанных при первом и втором измерениях. Объяс​ните, почему с увеличением  времени отдельного  измерения 
[image: image347.wmf]N

s

 уменьшается.

15. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем заключается статистический характер закона радиоактивного распада?

2.  Дайте определение  погрешности (ошибки) измерений.

3.  Назовите типы погрешностей измерений.

4.  Приведите примеры грубых ошибок.

5.  Что называется систематической ошибкой измерений?

7. Как возникают методические и инструментальные по​грешности измерений?

8.  Как устранить методические погрешности измерений?

9.  Как устранить инструментальные погрешности измере​ний?

10. Что называется  случайными ошибками  измерений?

11. Чем определяется возникновение погрешностей или ошибок измерений при регистрации активности радиоактив​ных образцов?

12. Как рассчитывается среднее арифметическое?

13. Что  называют  абсолютной  ошибкой отдельного изме​рения?

14. Что показывает абсолютная ошибка отдельного изме​рения?

15. Что  называется средней  абсолютной  ошибкой  резуль​тата измерений?

16. Как рассчитать среднюю абсолютную ошибку резуль​тата измерений?

17. Что называется средней относительной ошибкой ре​зультата измерений?

18. Что определяет наиболее  вероятное значение  измеря​емой величины: среднее арифметическое или погрешность из​мерения?

19. Дайте определение дисперсии.

20. Как определить среднее квадратичное отклонение?

21. Что называется средней квадратичной ошибкой резуль​тата измерений? Чем она отличается от средней квадратич​ной ошибки отдельного измерения?

22. Как  правильно записать истинное значение измеряе​мой величины?

23. Начертите и объясните кривую распределения Гаусса.

24. Почему измеренные значения, которые превышают 3σ необходимо исключать при обработке результатов?

25. Для чего вводят вероятную ошибку результата  изме​рений?

26. Что называется стандартным отклонением?

27. В  каком случае определяют среднюю квадратичную ошибку результата измерений?

28. В  каком  случае определяют стандартное отклонение?

29. В каком случае вычисляют вероятную ошибку измере​ния?

30. Как,  используя таблицу Бэлла и учитывая заданную точность измерения, выбрать необходимое время измерения?

31. Почему при увеличении времени измерения, если ре​гистрирующая  аппаратура   работает  исправно, точность из​мерения улучшается?

32. Зависит ли точность измерения от активности радио​активного образца?

33. Какие погрешности измерения учитываются при ра​диометрических анализах? Ответ поясните.


ЛИТЕРАТУРА

1.  К о р о б к о  в   В. И., Л у к ъ я н о в В. Б. Методы приготовления препаратов и обработка результатов измерений радиоактивности. М.: Атомиздат, 1973.

2.  В а н г Ч., У л л и с Д.  Радиоиндикаторный метод в  биологии. М.: Атомиздат, 1969.

3.  Г м у р м а н  В. Е.  Теория вероятностей и математическая статистика; М.: Высшая школа, 1977.

Приложение 1

Определение числа импульсов, обеспечивающего заданную относительную 

точность счета (таблица Бэлла)

	K
	1%
	2%
	3%     
	5%
	10%

	
	Необходимое число число импульсов при подсчете

	
	nф
	n
	nф
	n
	nф 
	n
	nф
	n
	nф
	n

	1,3
	240000
	350000
	60000
	90000
	27000
	40000
	9500
	14000
	2400
	3500

	1,5
	89000
	163500
	22000
	41000
	10000
	18000
	3600
	6500
	900
	1600

	1,7
	47000
	105000
	12000
	26000
	5000
	12000
	2000
	4000
	470
	1000

	2,0
	24000
	68000
	6000
	17000
	2700
	7600
	1000
	2700
	240
	710

	3,0
	11500
	46000
	3000
	11000
	1300
	5100
	450
	1800
	115
	450

	5,0
	2000
	23000
	500
	5700
	200
	2600
	80
	900
	20
	230

	10,0
	500
	16000
	130
	4000
	60
	1800
	20
	650
	5
	160

	20,0
	150
	13000
	40
	3300
	20
	1500
	6
	540
	(1,5)
	130

	50,0
	34
	11900
	9
	3000
	4
	1300
	(1,3)
	480
	(0,34)
	120

	100,0
	11
	11200
	(3)
	2800
	-
	1200
	(0,4)
	450
	-
	112

	
	(0)
	10000
	
	2500
	-
	1100
	
	400
	-
	100


Приложение 2

[image: image348.png]W3mepeHHble sHaueHns




Рис.1 Распределение Пуассона.


Рис.2. Нормальная кривая распределения Гаусса.

10. Методические указания по изучению дисциплины для 

студентов заочной формы обучения

ВВЕДЕНИЕ

Метрология – наука об измерениях, методах достижения их единства и требуемой точности. Она тесно связана и развивается совместно с измерительной техникой, являющейся разделом прикладной физики. Измерительные приборы являются объектом исследований метрологии. Развивая общую теорию измерений, метрология основной упор в своей деятельности делает на исследования способов достижения единства измерений.

Метрология ионизирующих излучений развивается совместно с ядерным приборостроением, используя приемы и методологию общей метрологии, занимается созданием методов и средств обеспечения единства измерений характеристик радионуклидов, потоков излучений и дозиметрических величин.

Открытие естественной радиоактивности и появление искусственных радионуклидов в окружающей среде оказало большое влияние на жизнедеятельность человечества. Широкое применение радиоактивных веществ и источников ионизирующего излучения в различных отраслях народного хозяйства при одновременном росте номенклатуры этих веществ и источников требует обеспечения единообразия и правильности измерений, унификации и упорядочения посредством стандартизации. 

Повышение качества измерений становится одной из основных задач метрологии. Под качеством измерений понимается совокупность свойств состояния измерений, обуславливающих получение результатов измерений с требуемыми точностными характеристиками в необходимом виде и в установленный срок. От качества измерительной информации об активности радионуклидов зависит правильность диагноза при радионуклидной диагностике заболеваний, а от качества информации о поглощенной дозе– эффективность лучевой терапии. Обоснованность решения о том, браковать или разрешить к использованию партию пищевых продуктов, определяется качеством измерительной информации об удельной или объемной активности этих продуктов. От качества измерительной информации об индивидуальной дозе сотрудника зависит обоснованность принимаемого решения о возможности продолжения им работ с источниками ионизирующих излучений или о выборе метода лечения при аварийном облучении. Таким образом, результаты метрологических работ в области измерений ионизирующих излучений оказывают непосредственное влияние на решение экономических, экологических и социальных вопросов.

Основная проблема метрологии – общая теория измерений, образование единиц физических величин и их систем, методы и средства измерений, методы определения точности измерений, основы обеспечения единства измерений и метрологической исправности средств измерений, создание эталонов и образцовых средств измерений, методы передачи размеров единиц от эталонов к образцовым и далее рабочим средствам измерений.

В области ионизирующих излучений основной задачей стандартизации является обеспечение единства и достоверности измерений в стране, создание государственных эталонов единиц физических величин и совершенствование методов и средств измерений высшей точности. Государственная система стандартизации Республики Беларусь – совокупность государственных организационных структур, структур в отраслях народного хозяйства Беларуси, определенного порядка и правил их взаимодействия при выполнении работ по стандартизации.

Цель – повышение технического уровня и качества продукции, роста производительности труда, экономии трудовых и материальных ресурсов во всех отраслях народного хозяйства,  развитие  и совершенствование системы стандартизации на основе внедрения достижений науки, техники и практического опыта.      

Изучение метрологии и стандартизации базируется на знаниях таких основных дисциплин как математика и физика, а также на знаниях, полученных при изучении радиометрии, дозиметрии и радиологии, математической статистики. 

После изучения данного курса студенты должны знать:

– основные метрологические понятия;

– классификацию погрешностей и методики измерений;

– системные единицы измерений;

– категории и виды нормативных документов по стандартизации;

– классификацию сельскохозяйственных стандартов;

– стандарты на сельскохозяйственную продукцию;

– документы, устанавливающие нормативы содержания радионуклидов в пищевых продуктах и сельскохозяйственном сырье;

– общие требования к стандартам в области ионизирующих излучений.

Студенты должны уметь:

– рассчитывать и определять погрешности измерений;

– пользоваться методиками измерения удельной активности на радиометрах;

– эксплуатировать и правильно обращаться с радиометрами и дозиметрами; 

– определять чувствительность радиометрических установок.

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Во время самостоятельного изучения дисциплины могут возникнуть вопросы, вызванные отсутствием литературы или сложностью изложения материала в рекомендованной литературе. В этом случае необходимо обращаться за консультацией непосредственно на кафедру сельскохозяйственной радиологии.

Контроль знаний по каждой теме осуществляется путем ответов на вопросы для самопроверки. 

	ЛИТЕРАТУРА



	1. Основы метрологии Современный курс/ А.Э. Фридман – Санкт-Петербург.: НПО “Профессионал”, 2008 г.

	2. Радиационная метрология: Учеб. пособие/ М.А Батурицкий, В.А. Чудаков –Мн., 2006 г

	3. Теоретическая метрология: Учеб. пособие Ч.1 Физические величины и их измерение / В.В. Сытько – Мн.: БГУ, 1998 г.

	4. Приближённые вычисления и методы обработки результатов измерений в физике: Метод. пособие/ Г.С. Кембровский –  Мн. "Университетское",1990 г.

	5. Метрология ионизирующих излучений: Вопросы радиометрии /под ред. К.К. Агинцева и Г.А. Дорофеева – М. 1962 г.

	6. Методы и аппаратура для точных измерений параметров ионизирующих излучений: Сборник научных трудов – М. ВНИИФТРИ, 1997 г.

	7. Вопросы метрологии ионизирующих излучений: Сборник статей /под ред. Б.Н. Степанова – М. "Атомиздат", 1976 г.

	8. Статистическая обработка результатов радиометрических измерений: Учебно-методическое пособие по дисциплине «Метрология и стандартизация»/ Г.А. Чернуха, В.И. Юрьев – Горки: БГСХА, 2009 г., 35 с.

	9. Закон Республики Беларусь "О стандартизации"//Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь – №31. – 1995 г.

	10. Сборник нормативных,  методических, организационно-распорядительных документов Республики Беларусь в области радиационного контроля и безопасности: / под ред. В.Е. Шевчука – Мн., 2000 г.

	11. Основы стандартизации: Пособие/А.Р. Цыганов, С.А. Бортник, Л.Г. Основина – Горки: БГСХА, 2001 г. 

	12. Методическое пособие по преподаванию стандартизации / под ред. В.М. Огрызкова –   М., 1973 г.

	13. Национальная система сертификации Республики Беларусь: Сборник нормативных законов – Мн., 2000 г. 

	14. Экология: термины и понятия. Стандарты, сертификация. Нормативы и показатели: Уч. и спр. пособие /В. Протасов,А. Матвеев –  М., 2001. – 208 с.


2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Предмет, задачи и история развития метрологии.

2.1. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ

2.1.1. Общие сведения о системе единиц. Физическая величина. Значение физической величины. Основные и производные единицы. Дольные и кратные единицы измерения. Определение системы единиц. Системные и внесистемные единицы. Международная система единиц – СИ. Размерность физической величины. Внесистемные единицы и устаревшие единицы измерения.

2.1.2. Классификация погрешностей измерения. Грубые ошибки, систематические и статистические погрешности, принцип оценки погрешностей. Абсолютные и относительные погрешности. Средние величины и среднее арифметические. Абсолютная погрешность отдельного измерения, ее физический смысл. Средняя абсолютная погрешность результата измерений. Средняя относительная погрешность результата измерений. Дисперсия случайной величины. Стандартное отклонение. Средняя квадратичная ошибка результата. Кривая Гаусса. Правило «трех сигм». Правила записи погрешностей измерения.

Литература: [1,2,8].

Вопросы для самопроверки

1. Какие разделы входят в состав метрологии, рассмотрением каких вопросов они занимаются?

2. Чем обеспечивается единство измерений?

3. Какие системы единиц используются в настоящее время и каков принцип их построения?

4. Дайте определение понятиям « основные и производные единицы», какие единицы являются основными  единицами измерения в СИ.

5. Каков принцип образования кратных и дольных единиц, их наименование и обозначение?

6. Дайте определение  понятия «размерность величин и единиц».

7. Что показывает абсолютная ошибка отдельного изме​рения?

8. Что  называют  абсолютной  ошибкой отдельного изме​рения и как ее рассчитывают?

9. Что называется средней относительной ошибкой ре​зультата измерений?

10.  Дайте определение дисперсии.

11. Как определить среднее квадратичное отклонение результата измерения?

12. Что называется средней квадратичной ошибкой резуль​тата измерений?  

13. Как  правильно записать истинное значение измеряе​мой величины?

14. Начертите и объясните кривую распределения Гаусса.

15. Какие измеренные значения необходимо исключать при обработке результатов?

16. Дайте определение  погрешности  измерений.

17. Назовите типы погрешностей измерений.

18. Что  называется систематической погрешностью измерений?

19. Как возникают методические и инструментальные по​грешности измерений?

20. Что называется  случайной погрешностью  измерений?

21. Чем  объясняется возникновение погрешностей измерений при регистрации активности радиоактив​ных образцов?


2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2.2.1. Основные положения государственной системы стандартизации.

Цели и задачи стандартизации. Принципы и объекты стандартизации. Объекты государственной стандартизации. Объекты отраслевой стандартизации. Объекты стандартизации на предприятиях. Категории и виды нормативных документов по стандартизации. Органы и службы стандартизации. 

2.2.2. Процедура разработки, надзора и отмены государственных стандартов. Задачи, стоящие перед национальной системой стандартизации на современном этапе. Порядок разработки и утверждения стандартов. Подготовка к разработке стандартов. Разработка проекта стандарта. Разработка окончательной редакции проекта стандарта. Утверждение и регистрация стандарта. Издание стандарта. Государственный надзор за стандартами. Обновление, отмена государственного стандарта. 

Литература [9,12].

Вопросы для самопроверки

1. Задачи национальной системы стандартизации на современном этапе.

2. Назовите виды и категории нормативных документов по стандартизации.

3. Кто является заказчиком стандартов?

4. Какие организации участвуют в разработке стандартов? 

5. Расскажите порядок разработки и утверждения стандартов.

6. Каковы причины отменены стандартов, порядок замены старых стандартов новыми?

7. Какие органы и службы осуществляют надзор за соблюдением стандартов? 

2.3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

 АГРОПРОМЫШЛЕНОГО КОМПЛЕКСА

2.3.1. Классификация сельскохозяйственных стандартов. Первая группа стандартов на сельскохозяйственную продукцию, в которых устанавливаются требования к ее качеству, правила приемки и методы испытаний. Вторая группа стандартов на продукцию, поступающую в колхозы, совхозы, другие сельскохозяйственные предприятия. Третья группа стандартов на технологические процессы в растениеводстве, на правила товарной обработки продукции, условия ее транспортирования и хранения и т.п. Четвертая группа стандартов предприятий, входящих в комплексную систему управления качеством труда и продукции.

2.3.2. Стандарты на сельскохозяйственную продукцию. Стандарты продукции растениеводства: зерновые и зернобобовые культуры, масличные культуры, плодоовощная продукция и картофель. Стандартизация продукции животноводства: молоко, скот и птица для убоя, яйца куриные пищевые. Стандартизация кормов.

2.3.3. Стандартизация продукции, поставляемой сельскому хозяйству. Сельскохозяйственные машины и оборудование. Минеральные удобрения. Корма и кормовые средства промышленного производства.

2.3.4. Принципы стандартизации технологических процессов и операций.  Цели и задачи стандартизации технологических процессов и операций. Особенности стандартизации технологических процессов и операций в сельском хозяйстве. Основа разработки стандартов    на технологические процессы и операции.  

Литература  [11].

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение понятиям «базисные  ограничительные нормы». Какие  показатели  они включают  для зерновых и зернобобовых культур?

2. Какими показателями качества  характеризуются стандарты на плодоовощную продукцию и картофель.   

3. Охарактеризуйте  понятие «допуски» в стандартах на плодоовощную продукцию и картофель.

4. По каким показателям оценивается качество молока и яиц в стандартах на эти виды продукции?

5. Назовите общие положения по которым проводится стандартизация кормов.

6. По какому признаку группируются сельскохозяйственные стандарты на продукцию, поставляемая сельскому хозяйству? Дайте характеристику этих стандартов. 

7. Какие показатели качества установлены в стандартах на жидкие и твердые минеральные удобрения.

8. Какие требования установлены в стандартах в отношении показателей качества комбикормов?

9. Охарактеризуйте особенности стандартизации технологических процессов и операций в сельском хозяйстве. Чем обусловлена необходимость проведения этих мероприятий? 

2.4.  СТАНДАРТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

2.4.1. Отбор проб продукции животноводства. 

СТБ 1050-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб продукции животноводства; маркировка, хранение и утилизация; отбор точечных проб жира; отбор точечных проб яиц; форма акта отбора образцов (проб).    

СТБ 1051-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб молока и молокопродуктов; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация.

2.4.2. Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, ягод, картофеля и корнеплодов. 

СТБ 1052-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация.

СТБ 1053-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

СТБ 1054-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб овощей, фруктов и ягод; маркировка, транспортировка, хранение и утилизация проб.

СТБ 1055-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ КАРТОФЕЛЯ И КОРНЕПЛОДОВ: область применения; нормативные ссылки; определения; общие требования; отбор проб картофеля и корнеплодов; маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

2.4.3. Отбор проб сельскохозяйственного сырья и кормов, захоронение радиоактивных отходов. 

СТБ 1056-98 Радиационный контроль ОТБОР ПРОБ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И КОРМОВ: область применения; нормативные ссылки; определения; отбор проб отдельных видов сельскохозяйственного сырья и кормов;  маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб.

ГОСТ 22.8.02-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: общие требования; область применения; нормативные ссылки; определения; общие положения; требования к сбору, сортировке, временному хранению и транспортировке РАО АПП; требования к переработке РАО АПП; требования к размещению и оборудованию полигонов для захоронения РАО АПП; требования к захоронению РАО АПП; требования безопасности, охрана окружающей среды и радиационный контроль. 

Литература  [10].     

Вопросы для самопроверки

1. Каким стандартом  регламентируется отбор проб жира и яиц, какова процедура их отбора в соответствии с этим стандартом (область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов).

2. Каким стандартом  регламентируется отбор проб молока и молочных продуктов, какова процедура их отбора в соответствии с этим стандартом  по вышеприведенной форме?

3. Каким стандартом  регламентируется отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий, какова процедура их отбора в соответствии с этим стандартом по вышеприведенной форме?

4. Каким стандартом  регламентируется отбор проб пищевых продуктов, какова процедура их отбора в соответствии с этим стандартом по вышеприведенной форме?

5. Каким стандартом  регламентируется отбор проб овощей, фруктов и ягод, какова процедура их отбора в соответствии с этим стандартом по вышеприведенной форме?

6. Каким стандартом  регламентируется отбор проб картофеля и корнеплодов, какова процедура их отбора в соответствии с этим стандартом по вышеприведенной форме?

7. Каким стандартом  регламентируется отбор проб сельскохозяйственного сырья и кормов, какова процедура их отбора в соответствии с этим стандартом по вышеприведенной форме?

8. Каким стандартом  регламентируется захоронение радиоактивных отходов агропромышленного комплекса, какова процедура их  захоронения (общие требования, область применения, нормативные ссылки, определения, общие положения, требования к сбору, сортировке, временному хранению и транспортировке, требования к переработке, требования к размещению и оборудованию полигонов для захоронения,  требования к захоронению, требования безопасности, охрана окружающей среды и радиационный контроль).

3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Определение  и предмет метрологии.

2. Задачи метрологии. 

3. Понятие о СИ.

4. Определение и сущность метрологической службы.

5. История развития  метрологии.

6. Объект  и основные понятия метрологии.

7. Классификация погрешностей измерения.

8. Виды метрологических измерений.

9. Характеристика средств измерений.

10. Выбор средств измерений.

11. Классификация средств измерений по метрологическому назначению.

12. Метрологические характеристики средств измерений.

13. Факторы, влияющие на результаты измерений.

14. Методика выполнения измерений.

15. Метрологическая надежность средств измерений.

16. Международные метрологические организации.

17. История развития стандартизации.

18. Определение, предмет и объект стандартизации.

19. Основные понятия в области стандартизации.

20. Цели и задачи стандартизации.

21. Функции стандартизации.

22. Принципы стандартизации.

23. Методы стандартизации.

24. Обеспечение научно-технического уровня стандартов.

25. Комплексная  стандартизация.

26. Опережающая стандартизация.

27. Эффективность работ по стандартизации.

28. Категории и виды нормативных документов по стандартизации.

29. Органы и службы стандартизации Республики Беларусь.

30. Процедура разработки, надзора и отмены государственных стандартов.

31. Классификация сельскохозяйственных стандартов Республики Беларусь.

32. Сельскохозяйственные стандарты на зерновые и зерново-бобовые культуры, плодоовощную продукцию и картофель.

33. Сельскохозяйственные стандарты  на продукцию животноводства (молоко, с.-х. животные, птица, яйца и корма).

34. Стандартизация продукции поставляемой сельскому хозяйству (с.-х. техника, минеральные удобрения, комбикорма и кормовые средства промышленного изготовления).

35. Принципы  и особенности стандартизации технологических процессов и операций.

36. Отбор проб продукции животноводства: номер стандарта, название, область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.

37. Отбор проб молока и молочных продуктов: номер стандарта, название,  область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.

38. Отбор проб пищевых продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий: номер стандарта, название, область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.

39. Отбор проб фруктов, ягод, картофеля и корнеплодов: номер стандарта, название, область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов. 

40. Отбор проб сельскохозяйственного сырья и кормов: номер стандарта, название, область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.

41. Захоронение радиоактивных отходов агропромышленного производства: номер стандарта, название, общие требования, область применения, нормативные ссылки, определения, общие положения, требования к сбору, сортировке, временному хранению и транспортировке, требования к переработке, требования к размещению и оборудованию полигонов для захоронения,  требования к захоронению, требования безопасности, охрана окружающей среды и радиационный контроль. 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

К выполнению индивидуального задания студенты–заочники приступают после изучения соответствующей литературы по всем программным  вопросам, приведенными в настоящих методических указаниях.

В методическом указании приведены шесть индивидуальных заданий с вариантами задач. До начала лабораторно-экзаменационной сессии студент должен освоить методику решения задач индивидуальных заданий. Приступая к выполнению индивидуального задания следует внимательно прочитать условие и выяснить, что необходимо сделать. Номера вариантов задач индивидуальных заданий (прилож.1) определяются двумя последними цифрами личного шифра студента. Индивидуальное задание на проверку не высылается. В период лабораторно-экзаменационной сессии преподавателем кафедры сельскохозяйственной радиологии проводится собеседование по индивидуальным заданиям для  входного контроля знаний студентов. После собеседования по итогам представленных решений одной из задач в каждом из шести заданий  и ответов на сопутствующие вопросы по их выполнению преподаватель кафедры делает  заключение о выполнении или не выполнении индивидуального задания студентом.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Задание 1. При определении активности радиоактивного образца получены значения скорости счета  фона (Nф) табл. 1.1. и образца с фоном (Nф+о) табл. 1.2. Найдите  истинную скорость счета образца (Nо). Рассчитайте среднее квадратичное отклонение результата измерений (m). Определите относительную ошибку ε0. Сделайте вывод о точности измерений.

Таблица 1.1 Значения скорости счета фона

	Номер

варианта
	Результаты измерения скорости

счета фона (Nф), имп/мин

	1
	59,   60,   58,   49,   58,   48,   62,   54,   57,   61

	2
	58,   57,   64,   68,   47,   53,   62,   61,   59,   55

	3
	51,   54,   62,   47,   58,   55,   59,   60,   62,   58

	4
	51,   53,   60,   48,   49,   55,   57,   62,   60,   57

	5
	60,   62,  57,    62,    57,  47,   55,   58,   61,   54

	6
	54,   58,   53,    62,   48,   57,   51,   61,   60,  57

	7
	53,   55,   60,   54,   62,    63,   53,   61,   53,  58

	8
	55,   54,   62,   53,   64,   48,   51,   60,   55,   59

	9
	60,   62,   55,   50,   48,   57,   60,   54,   58,   59

	10
	48,   53,   55,   50,   59,   47,   54,   53,   60,   54

	11
	62,   57,   58,   55,   60,   64,   57,   57,   61,   55

	12
	58,   59,   60    62,   57,   55,   58,    61,  49,   54

	13
	55,   53,   57,   58,   54,   49,   54,   59,   60,  53

	14
	62,   60,   58,   63,   64,   63,   59,   70,   61,   58

	15
	54,   56,   60,   52,   56,   59,   48,   61,   59,   54

	16
	53,   55,   57,   60,   49,   57,   56,   59,   48,   53

	17
	60,   62,   58,   62,   57,   48,   60,   61,   54,   55

	18
	48,   51,   55,   57,   49,   54,   53,   56,   59,   60

	19
	55,   60,   57,   48,   55,   62,   57,   59,   49,   54

	20
	50,   57,   54,   60,   49,   58,   56,   49,   61,   55

	21
	47,   48,   49,   54,   56,   49,   56,   57,   59,   46

	22
	54,   59,   51,   55,   56,   60,   55,   63,   49,   54

	23
	56,   58,   62,   54,   51,   60,   63,   49,   55,   54

	24
	48,   54,   52,   56,   44,   50,   51,   52,   46,   54

	25
	47,   49,   51,   45,   49,   54,   57,   50,   48,   56

	26
	59,   63,   65,   68,   53,   49,   58,   57,   59,   60

	27
	51,   60,   58,   53,   60,   56,   51,   52,   64,   49

	28
	54,  56,   60,   48,   55,   51,   55,   59,   60,    54

	29
	49,   60,   51,   55,   58,   52,   57,   48,   49,   60

	30
	54,   57,   55,   57,   61,   51,   50,   59,   60,   48


Таблица 1.2. Значения скорости счета образца с фоном

	Номер варианта
	Результаты измерения скорости

счета образца с фоном (Nф+о), имп/мин

	1
	190, 161, 173, 185, 183, 168, 171, 174, 166, 155

	2
	210, 220, 200, 175, 209, 176, 194, 215, 210, 188

	3
	320, 341, 315, 300, 322, 310, 325, 301, 311, 296

	4
	180, 205, 220, 188, 196, 202, 214, 184, 196, 186

	5
	250, 231, 262, 270, 252, 248, 259, 262, 255, 264

	6
	281, 292, 271, 288, 269, 290, 275, 284, 269, 274

	7
	451, 422, 431, 448, 460, 435, 440, 428, 439, 428

	8
	520, 541, 534, 550, 531, 548, 528, 544, 531, 549

	9
	540, 561, 552, 571, 562, 555, 568, 544, 557, 560

	10
	670, 632, 641, 652, 638, 649, 659, 642, 664, 653

	11
	748, 758, 734, 765, 749, 737, 758, 740, 748, 739

	12
	762, 771, 782, 768, 775, 785, 790, 761, 758, 762

	13
	816, 833, 825, 841, 832, 827, 835, 819, 824, 831

	14
	925, 951, 931, 944, 929, 937, 940, 928, 930, 941

	15
	950, 968, 946, 971, 964, 958, 976, 961, 955, 948

	16
	195, 166, 178, 190, 188, 173, 176, 179, 171, 160

	17
	216, 226, 206, 181, 215, 181, 200, 221, 216, 194

	18
	327, 348, 323, 308, 330, 317, 332, 308, 319, 303

	19
	188, 213, 229, 198, 204, 210, 223, 195, 205, 205

	20
	261, 242, 273, 281, 263, 259, 260, 273, 266, 275

	21
	293, 304, 283, 290, 281, 302, 287, 296, 281, 286

	22
	322, 345, 331, 351, 348, 332, 339, 328, 342, 338

	23
	356, 348, 382, 366, 359, 379, 362, 340, 369, 351

	24
	412, 433, 428, 418, 439, 426, 415, 438, 421, 418

	25
	522, 551, 533, 541, 548, 519, 539, 552, 528, 537

	26
	589, 571, 569, 591, 575, 581, 579, 558, 571, 565

	27
	661, 620, 632, 641, 629, 658, 648, 631, 653, 641

	28
	759, 769, 745, 766, 760, 748, 770, 752, 760, 748

	29
	831, 848, 840, 856, 847, 842, 850, 834, 840, 846

	30
	946, 970, 952, 963, 950, 956, 961, 947, 951, 962


Задание 2. При измерении фона в течение tф минут было зарегистрировано nф импульсов, а при измерении образца в течение t(ф+о) минут зарегистрировано n(ф+о) импульсов. Определите истинную скорость счета образца (Nо), используя способ определения стандартного отклонения основанного на законе распределения Пуассона. Рассчитайте относительную погрешность измерения и сделайте вывод о точности измерения. Исходные данные для выполнения задания приведены в табл. 2.

Таблица 2. Исходные данные

	Номер

варианта
	tф, мин
	nф, имп.
	tф+о, мин
	nф+о, имп.

	1
	2
	3
	4
	5

	31
	10
	505
	5
	500

	32
	10
	510
	6
	660

	33
	10
	515
	7
	840

	34
	10
	520
	8
	1040

	35
	10
	525
	9
	1260

	36
	10
	530
	10
	1500

	37
	10
	535
	11
	1760

	38
	10
	540
	12
	2040

	39
	10
	545
	13
	2340

	40
	10
	550
	14
	2660

	41
	10
	555
	15
	3000

	42
	10
	560
	16
	3600

	43
	10
	565
	17
	4250

	44
	10
	570
	18
	4950


продолжение табл. 2

	1
	2
	3
	4
	5

	45
	10
	575
	19
	5700

	46
	10
	580
	20
	6500

	47
	10
	585
	21
	7350

	48
	10
	590
	22
	8250

	49
	10
	595
	23
	9200

	50
	10
	600
	24
	10200

	51
	10
	605
	25
	11250

	52
	10
	510
	26
	12350

	53
	10
	615
	27
	13500

	54
	10
	620
	28
	14700

	55
	10
	625
	29
	15950

	56
	10
	630
	30
	17250

	57
	10
	635
	31
	19375

	58
	10
	640
	32
	20800

	59
	10
	645
	33
	22275

	60
	10
	650
	34
	23800


      Задание 3. У гамма-спектрометра основная относительная систематическая погрешность измерения при доверительной вероятности 0,95 по паспорту составляет θ %. Неисключенные составляющие систематической погрешности измерения на взвешивание и определение объема образца составляют по 2 %. Вычислите границы неисключенной относительной систематической погрешности при Р=0,95. Исходные данные для выполнения задания приведены в табл. 3.

Таблица 3. Исходные данные 

	Номер 

варианта
	θ, %
	Sm
	Sγ
	Номер 

варианта
	θ, %
	Sm
	Sγ

	61
	20
	2
	2
	76
	35
	2
	2

	62
	20
	2
	2
	77
	35
	2
	2

	63
	20
	2
	2
	78
	35
	2
	2

	64
	20
	2
	2
	79
	35
	2
	2

	65
	20
	2
	2
	80
	35
	2
	2

	66
	25
	2
	2
	81
	40
	2
	2

	67
	25
	2
	2
	82
	40
	2
	2

	68
	25
	2
	2
	83
	40
	2
	2

	69
	25
	2
	2
	84
	40
	2
	2

	70
	25
	2
	2
	85
	40
	2
	2

	71
	30
	2
	2
	86
	45
	2
	2

	72
	30
	2
	2
	87
	45
	2
	2

	73
	30
	2
	2
	88
	45
	2
	2

	74
	30
	2
	2
	89
	45
	2
	2

	75
	30
	2
	2
	90
	45
	2
	2


Задание 4. По результатам однократного измерения на гамма-спектрометре в нормальных условиях получены значения удельной активности «сырых»  проб по цезию-137 (Аm, Бк/кг). При этом доверительная граница неисключенной систематической относительной погрешности измерения на гамма-спектрометре составляет θ (A) %, а статистическая – ε (A)  %. Рассчитайте абсолютную (результирующую) погрешность результата измерения при доверительной вероятности 0,95. Запишите результат измерения удельной активности цезия-137 в сырой пробе в виде: АmCs-137=Am изм.  А. Исходные данные приведены в табл. 4. 

Таблица 4. Исходные данные

	Номер

варианта
	Аm,

Бк\кг
	θ (A) ,%

	ε (A),%
	Номер

задания
	Аm, Бк\кг
	θ (A),

% 
	 ε (A), % 


	91
	300
	20
	15
	106
	1100
	25
	15

	92
	350
	20
	15
	107
	1200
	25
	15

	93
	400
	20
	15
	108
	1300
	25
	15

	94
	450
	20
	15
	109
	1400
	25
	15

	95
	500
	20
	15
	110
	1500
	25
	15

	96
	550
	20
	15
	111
	1600
	30
	15

	97
	600
	20
	15
	112
	1700
	30
	15

	98
	650
	20
	15
	113
	1800
	30
	15

	99
	700
	20
	15
	114
	1900
	30
	15

	100
	750
	20
	15
	115
	2000
	30
	15

	101
	800
	25
	15
	116
	2100
	30
	15

	102
	850
	25
	15
	117
	2200
	30
	15

	103
	900
	25
	15
	118
	2300
	30
	15

	104
	950
	25
	15
	119
	2400
	30
	15

	105
	1000
	25
	15
	120
	2500
	30
	15


Задание 5. При измерении активности радиоактивного образца получены значения скорости счета образца с фоном (Nф+о). Определите среднее квадратичное отклонение результата измерения  скорости счета образца с фоном (). Определите все ли измеренные значения скорости счет должны быть приняты в расчет и каким образом проводится проверка  принадлежности значений скорости счета к данному ряду измерений. Исходные данные к  заданию 5 приведены в табл. 5.

Таблица 5.  Исходные данные

	Номер

варианта
	Результаты измерения скорости

счета образца с фоном, имп/мин

	121
	190, 161, 173, 185, 183, 168, 171, 174, 166, 133

	122
	210, 220, 200, 155, 209, 176, 194, 215, 210, 188

	123
	320, 341, 315, 300, 322, 310, 325, 301, 311, 270

	124
	180, 205, 220, 188, 196, 202, 214, 160, 196, 186

	125
	250, 210, 262, 270, 252, 248, 259, 262, 255, 264

	126
	281, 292, 271, 288, 269, 290, 275, 284, 245, 274

	127
	451, 400, 431, 448, 460, 435, 440, 428, 439, 428

	128
	520, 541, 534, 550, 531, 548, 500, 544, 531, 549

	129
	510, 561, 552, 571, 562, 555, 568, 544, 557, 560

	130
	670, 602, 641, 652, 638, 649, 659, 642, 664, 653

	131
	748, 758, 704, 765, 749, 737, 758, 740, 748, 739

	132
	762, 771, 782, 768, 775, 785, 790, 761, 728, 762

	133
	786, 833, 825, 841, 832, 827, 835, 819, 824, 831

	134
	885, 951, 931, 944, 929, 937, 940, 928, 930, 941

	135
	950, 968, 906, 971, 964, 958, 976, 961, 955, 948

	136
	195, 141, 178, 190, 188, 173, 176, 179, 171, 160

	137
	216, 226, 206, 155, 215, 181, 200, 221, 216, 194

	138
	327, 348, 323, 308, 330, 317, 332, 308, 319, 273

	139
	165, 213, 229, 198, 204, 210, 223, 195, 205, 205

	140
	261, 218, 273, 281, 263, 259, 260, 273, 266, 275

	141
	293, 304, 283, 290, 254, 302, 287, 296, 281, 286

	142
	322, 345, 331, 351, 348, 332, 339, 328, 342, 338

	143
	356, 348, 382, 366, 359, 379, 362, 310, 369, 351

	144
	388, 433, 428, 418, 439, 426, 415, 438, 421, 418

	145
	490, 551, 533, 541, 548, 519, 539, 552, 528, 537

	146
	589, 571, 569, 591, 575, 581, 579, 528, 571, 565

	147
	661, 591, 632, 641, 629, 658, 648, 631, 653, 641

	148
	759, 769, 715, 766, 760, 748, 770, 752, 760, 748

	149
	801, 848, 840, 856, 847, 842, 850, 834, 840, 846

	150
	946, 970, 912, 963, 950, 956, 961, 947, 951, 962


Задание 6.

	Номер

 варианта
	Индивидуальные задания

	151
	Цели и задачи стандартизации.

	152
	Функции стандартизации.

	153
	Принципы стандартизации

	154
	Методы стандартизации.

	155
	Обеспечение научно-технического уровня стандартов.

	156
	Комплексная  стандартизация.

	157
	Опережающая стандартизация.

	158
	Эффективность работ по стандартизации.

	159
	Категории и виды нормативных документов по стандартизации

	160
	Органы и службы стандартизации Республики Беларусь

	161
	Процедура разработки государственных стандартов.

	162
	Классификация сельскохозяйственных стандартов Республики Беларусь.

	163
	Сельскохозяйственные стандарты на зерновые  и зерново-бобовые культуры, плодоовощную продукцию и картофель.

	164
	Сельскохозяйственные стандарты  на продукцию животноводства (молоко, с.-х. животные, птица, яйца и корма).

	165
	Стандартизация продукции поставляемой сельскому хозяйству (с.-х. техника, минеральные удобрения, комбикорма и кормовые средства промышленного изготовления).

	166
	Принципы  и особенности стандартизации технологических процессов и операций

	167
	Отбор проб продукции животноводства: номер стандарта, название, область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.

	168
	Отбор проб молока и молочных продуктов: номер стандарта, название,  область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.

	169
	Отбор проб пищевых продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий: номер стандарта, название, область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.

	170
	Отбор проб фруктов, ягод, картофеля и корнеплодов: номер стандарта, название, область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.

	171
	Отбор проб фруктов, ягод, картофеля и корнеплодов: номер стандарта, название, область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.

	172
	Отбор проб сельскохозяйственного сырья и кормов: номер стандарта, название, область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.

	173
	Захоронение радиоактивных отходов агропромышленного производства: номер стандарта, название, общие требования, область применения, нормативные ссылки, определения, общие положения, требования к сбору, сортировке, временному хранению и транспортировке, требования к переработке, требования к размещению и оборудованию полигонов для захоронения,  требования к захоронению, требования безопасности, охрана окружающей среды и радиационный контроль.

	174
	Органы  надзора  государственных стандартов и процедура их отмены.

	175
	Определение, предмет и объект стандартизации.

	176
	Основные понятия в области стандартизации

	177
	Отбор проб продукции животноводства: номер стандарта, название, область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.

	178
	Отбор проб молока и молочных продуктов: номер стандарта, название,  область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.

	179
	Отбор проб пищевых продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий: номер стандарта, название, область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.

	180
	Отбор проб фруктов, ягод, картофеля и корнеплодов: номер стандарта, название, область применения, нормативные ссылки, определения, общие требования, отбор проб, маркировка, хранение и утилизация, отбор точечных проб, форма акта отбора образцов.


Приложение 1

Номера вариантов задач

	Цифры шифра *
	Номера вариантов

задач
	Цифры шифра *
	Номера вариантов

задач

	1
	2
	3
	4

	01
	1, 31, 61, 91, 121, 151
	42
	12, 43, 74, 105, 136, 167,

	02
	2, 32, 62, 92, 122, 152
	43
	13, 44, 75, 106,  137, 168,

	03
	3, 33, 63, 93,  123, 153
	44
	14, 45, 76, 107, 138, 169,

	04
	4, 34, 64, 94, 124, 154
	45
	15, 46, 77, 108, 139, 170,

	05
	5, 35, 65, 95, 125, 155
	46
	16, 47, 78, 109, 140, 171,

	06
	6, 36, 66, 96, 126, 156
	47
	17, 48, 79, 110, 141, 172,

	07
	7, 37, 67, 97, 127, 157
	48
	18, 49, 80, 111, 142, 173,

	08
	8, 38, 68, 98, 128,  158
	49
	19, 50, 81, 112, 143, 174

	09
	9, 39, 69, 99, 129, 159
	50
	20, 51, 82, 113, 144,  175

	10
	10, 40, 70, 100, 130, 160
	51
	22, 53, 84, 115, 146, 177

	11
	11, 41, 71, 101, 131, 161
	52
	23, 54, 85, 116, 147, 178

	12
	12, 42, 72, 102, 132, 162
	53
	24, 55, 86, 117, 148, 179

	13
	13, 43, 73, 103, 133, 163
	54
	25, 56, 87, 118, 149, 180

	14
	14, 44, 74, 104, 134, 164
	55
	26, 57, 88, 119, 150, 151

	15
	15, 45, 75, 105, 135, 165
	56
	27, 58, 89, 120, 121, 152

	16
	16, 46, 76, 106, 136, 166
	57
	28, 59, 90, 91, 122, 153

	17
	17, 47, 77, 107, 137, 167
	58
	29, 60, 61, 92, 123, 154

	18
	18, 48, 78, 108, 138, 168
	59
	30,  31, 62, 93, 124, 155

	19
	19, 49, 79, 109, 139, 169
	60
	10, 39, 68, 97, 126, 155

	20
	20, 50, 80, 110, 140, 170
	61
	11, 40, 69, 98, 127, 156

	21
	21, 51, 81, 111, 141, 171
	62
	12, 41, 70, 99,  128, 157

	22
	22, 52, 82, 112, 142, 172
	63
	13, 42, 71, 100, 129, 158

	23
	23, 53, 83, 113, 143, 173
	64
	14, 43, 72, 101, 130, 159

	24
	24, 54, 84, 114, 144, 174
	65
	15, 44, 73, 102, 131, 160

	25
	25, 55, 85, 115, 145, 175
	66
	16, 45, 74, 103, 132, 161

	26
	26, 56, 86, 116, 146, 176
	67
	17, 46, 75, 104, 133, 162

	27
	27, 57, 87, 117, 147, 177
	68
	18, 47, 76, 105, 134, 163

	28
	28, 58, 88, 118, 148, 178
	69
	19, 48, 77, 106, 135, 164

	29
	29, 59, 89, 119, 149, 179
	70
	20, 49, 78, 107, 136, 165

	30
	30, 60, 90, 120, 150, 180
	71
	21, 50, 79,108, 137, 166

	31
	1, 32, 63, 94, 125, 156
	72
	22, 51, 80,109, 138, 167

	32
	2, 33, 64, 95, 126, 157
	73
	23, 52, 81, 110, 139, 168

	33
	3, 34, 65, 96, 127, 158
	74
	24, 53, 82, 111, 140, 169

	34
	4, 35, 66, 97, 128, 159
	75
	25, 54, 83,112, 141, 170

	35
	5, 36,  67, 98, 129, 160
	76
	26, 55, 84, 113, 142, 171

	36
	6, 37, 68, 99,  130, 161
	77
	27, 56, 85, 114, 143, 172

	37
	7, 38, 69, 100, 131, 162
	78
	28, 57, 86, 115, 144, 173

	38
	8, 39, 70, 101, 132, 163
	79
	29, 58, 87, 116, 145, 174

	39
	9, 40, 71, 102, 133, 164
	80
	30, 59, 88, 117, 146, 175

	40
	10, 41, 72, 103, 134, 165
	81
	9, 38, 67, 96, 125, 154

	41
	11, 42, 73, 104, 135, 166
	82
	8, 37, 66, 95, 124, 153

	83
	7, 36, 65, 94, 123, 152
	92
	28, 58, 87, 117, 146, 176

	84
	6, 35, 64, 93, 122, 151
	93
	27, 57, 86, 116, 145, 175

	85
	5, 34, 63, 92, 121, 180
	94
	26, 56, 85, 115, 144, 174

	86
	4, 33, 62, 91, 150, 179
	95
	25, 55, 84, 114, 143, 173

	87
	3, 32, 61, 120, 149, 178
	96
	24, 54, 83, 113, 142, 172

	88
	2, 31, 90, 119 148, 177
	97
	23, 53, 82, 112, 141, 171

	89
	1, 60, 89, 118, 147, 176
	98
	22, 52, 81, 111, 140, 170

	90
	30, 60, 89, 119, 148, 178
	99
	21, 51, 80, 110, 139, 169

	91
	29, 59, 88, 118, 147, 177
	00
	20, 50, 79, 109, 138, 168


     *- две последние цифры

У ч е б н о е  и з д а н и е

Валерий Иванович Юрьев

Юрий Викторович Азаренко

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ»

Издано в авторской редакции

Усл.печ.л. 19,3.   Уч. - изд. л. 11,2          


213407, Могилевской область,  г. Горки, ул. Мичурина, 5
Госкомитет по стандартизации, метрологии и сертификации





Национальный  метрологический институт –главный центр национальных эталонов





Региональные  метрологические центры Госстандарта





Институт повышения квалификации и переподготовки кадров





Государственная служба времени 


и частоты





Государственная служба стандартных образцов








Государственная служба стандартных справочных данных





Национальная калибровочная служба





Поверочные, испытательные, калибровочные лаборатории





Метрологические службы органов государственного управления, министерств, ведомств, концернов





Метрологические службы предприятий, организаций, субъектов хозяйствования





Народное хозяйство





Неоправданное многообразие (различие)


объектов народного хозяйства








Учет повторяемости








Ограничение








Типизация








Унификация








Агрегатирование








Стандартизация











Систематизация










_937239092.unknown

_1271235552.unknown

_1624253116.unknown

_1626849672.unknown

_1627823308.unknown

_1631475028.unknown

_1632146456.unknown

_1632148056.unknown

_1632718940.unknown

_1632719580.unknown

_1632720220.unknown

_1632720540.unknown

_1632719900.unknown

_1632719260.unknown

_1632148696.unknown

_1632149016.unknown

_1632147096.unknown

_1632147736.unknown

_1632146776.unknown

_1631477268.unknown

_1632145816.unknown

_1632146136.unknown

_1632145496.unknown

_1631476628.unknown

_1631476948.unknown

_1631476308.unknown

_1628551120.unknown

_1628552400.unknown

_1631474068.unknown

_1631474388.unknown

_1631473748.unknown

_1628551760.unknown

_1628552080.unknown

_1628551440.unknown

_1628549840.unknown

_1628550480.unknown

_1628550800.unknown

_1628550160.unknown

_1628549200.unknown

_1628549520.unknown

_1627823628.unknown

_1626852552.unknown

_1627821708.unknown

_1627822348.unknown

_1627822668.unknown

_1627822028.unknown

_1627820428.unknown

_1627821068.unknown

_1627820108.unknown

_1626850952.unknown

_1626851592.unknown

_1626852232.unknown

_1626851272.unknown

_1626850312.unknown

_1626850632.unknown

_1626849992.unknown

_1624300416.unknown

_1625945732.unknown

_1625947012.unknown

_1625947652.unknown

_1626849352.unknown

_1625947332.unknown

_1625946372.unknown

_1625946692.unknown

_1625946052.unknown

_1625944452.unknown

_1625945092.unknown

_1625945412.unknown

_1625944772.unknown

_1624301056.unknown

_1625944132.unknown

_1624300736.unknown

_1624297856.unknown

_1624299136.unknown

_1624299776.unknown

_1624300096.unknown

_1624299456.unknown

_1624298496.unknown

_1624298816.unknown

_1624298176.unknown

_1624254716.unknown

_1624255676.unknown

_1624255996.unknown

_1624255356.unknown

_1624253756.unknown

_1624254396.unknown

_1624253436.unknown

_1405925292.unknown

_1529184628.unknown

_1529187828.unknown

_1602647032.unknown

_1602647992.unknown

_1602648952.unknown

_1602647352.unknown

_1602646392.unknown

_1602646712.unknown

_1602646072.unknown

_1529185908.unknown

_1529186868.unknown

_1529187508.unknown

_1529186228.unknown

_1529185268.unknown

_1529185588.unknown

_1529184948.unknown

_1448457200.unknown

_1448458800.unknown

_1448459440.unknown

_1448459760.unknown

_1448459120.unknown

_1448458160.unknown

_1448458480.unknown

_1448457840.unknown

_1405926892.unknown

_1448456560.unknown

_1448456880.unknown

_1448456240.unknown

_1405926252.unknown

_1405926572.unknown

_1405925932.unknown

_1358073896.unknown

_1358077096.unknown

_1405924012.unknown

_1405924652.unknown

_1405924972.unknown

_1405924332.unknown

_1405923372.unknown

_1405923692.unknown

_1358077416.unknown

_1358075176.unknown

_1358075816.unknown

_1358076136.unknown

_1358075496.unknown

_1358074536.unknown

_1358074856.unknown

_1358074216.unknown

_1320174564.unknown

_1320175844.unknown

_1320176484.unknown

_1320177124.unknown

_1320176164.unknown

_1320175204.unknown

_1320175524.unknown

_1320174884.unknown

_1271237152.unknown

_1320173604.unknown

_1320174244.unknown

_1271238112.unknown

_1271236512.unknown

_1271236832.unknown

_1271236192.unknown

_1064771260.unknown

_1133103236.unknown

_1191547868.unknown

_1191549148.unknown

_1271234592.unknown

_1271234912.unknown

_1191549788.unknown

_1191548508.unknown

_1191548828.unknown

_1191548188.unknown

_1133104836.unknown

_1191547228.unknown

_1191547548.unknown

_1191546908.unknown

_1133104196.unknown

_1133104516.unknown

_1133103556.unknown

_1064820096.unknown

_1133101956.unknown

_1133102596.unknown

_1133102916.unknown

_1133102276.unknown

_1133101316.unknown

_1133101636.unknown

_1064820416.unknown

_1064817856.unknown

_1064819456.unknown

_1064819776.unknown

_1064818176.unknown

_1064817216.unknown

_1064817536.unknown

_1064816896.unknown

_937293944.unknown

_1064768380.unknown

_1064769660.unknown

_1064770620.unknown

_1064770940.unknown

_1064769980.unknown

_1064770300.unknown

_1064769020.unknown

_1064769340.unknown

_1064768700.unknown

_937295224.unknown

_1064767740.unknown

_1064768060.unknown

_937295544.unknown

_937294584.unknown

_937294904.unknown

_937294264.unknown

_937241652.unknown

_937292344.unknown

_937292984.unknown

_937293624.unknown

_937292664.unknown

_937242292.unknown

_937292024.unknown

_937241972.unknown

_937240372.unknown

_937241012.unknown

_937241332.unknown

_937240692.unknown

_937239732.unknown

_937240052.unknown

_937239412.unknown

_586507420.unknown

_761865384.unknown

_809724332.unknown

_873473840.unknown

_873475120.unknown

_873475760.unknown

_937238772.unknown

_873475440.unknown

_873474480.unknown

_873474800.unknown

_873474160.unknown

_873472240.unknown

_873472880.unknown

_873473200.unknown

_873472560.unknown

_809724972.unknown

_809725612.unknown

_809724652.unknown

_761867944.unknown

_809723052.unknown

_809723692.unknown

_809724012.unknown

_809723372.unknown

_809722412.unknown

_809722732.unknown

_809722092.unknown

_761866664.unknown

_761867304.unknown

_761867624.unknown

_761866984.unknown

_761866024.unknown

_761866344.unknown

_761865704.unknown

_634334560.unknown

_634386852.unknown

_634388132.unknown

_761864744.unknown

_761865064.unknown

_761864424.unknown

_634387492.unknown

_634387812.unknown

_634387172.unknown

_634385572.unknown

_634386212.unknown

_634386532.unknown

_634385892.unknown

_634384612.unknown

_634384932.unknown

_634334880.unknown

_634332000.unknown

_634333280.unknown

_634333920.unknown

_634334240.unknown

_634333600.unknown

_634332640.unknown

_634332960.unknown

_634332320.unknown

_586509340.unknown

_634331360.unknown

_634331680.unknown

_586509980.unknown

_586508060.unknown

_586508380.unknown

_586507740.unknown

_363352912.unknown

_437722452.unknown

_506796120.unknown

_506797400.unknown

_586506460.unknown

_586507100.unknown

_506797720.unknown

_506796760.unknown

_506797080.unknown

_506796440.unknown

_506794840.unknown

_506795480.unknown

_506795800.unknown

_506795160.unknown

_506794200.unknown

_506794520.unknown

_437722772.unknown

_437719892.unknown

_437721172.unknown

_437721812.unknown

_437722132.unknown

_437721492.unknown

_437720532.unknown

_437720852.unknown

_437720212.unknown

_363355472.unknown

_437719252.unknown

_437719572.unknown

_363355792.unknown

_363354832.unknown

_363355152.unknown

_363354192.unknown

_363354512.unknown

_363353552.unknown

_363353872.unknown

_294140296.unknown

_299611596.unknown

_299613196.unknown

_299613836.unknown

_363352592.unknown

_363352272.unknown

_299613516.unknown

_299612556.unknown

_299612876.unknown

_299611916.unknown

_299612236.unknown

_299610316.unknown

_299610956.unknown

_299611276.unknown

_299610636.unknown

_294141256.unknown

_294141576.unknown

_294140936.unknown

_130580936.unknown

_294139016.unknown

_294139656.unknown

_294139976.unknown

_294139336.unknown

_288480244.unknown

_294138696.unknown

_268166544.unknown

_130533700.unknown

_130534340.unknown

_130534660.unknown

_130534020.unknown

_130533060.unknown

_130533380.unknown

_127286524.unknown

_130532740.unknown

