Лабораторная работа № 5.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ

Введение

Контроль загрязненности поверхностей с помощью переносных приборов более оперативен по сравнению с методом мазков. Его используют при контроле больших площадей или для обнаружения локальных загрязнений.

При наличии смешанных потоков излучения их можно разделить, используя различную чувствительность детекторов к разным видам излучения. Можно использовать метод фильтрации, разделив β- и γ-излучения. Для α-излучения наиболее эффективен метод мазков (малый пробег). Часто используют более сложные приборы со сменными детекторами для различных видов излучения.

Контроль загрязненности поверхностей переносными приборами

Для контроля и сигнализации о загрязненности одежды и различных участков тела человека β-активными веществами используют специальные установки типа СЗБ-04, установки контроля рук СЗБ-05-01 и сигнализаторы-радиометры СЗБ-03 и СЗБ-04.

Целесообразно проверять те участки тела, которые загрязняются наиболее сильно: руки, ступни ног или подошвы обуви, лицо, голову, живот, коленные суставы, а также спецодежду – рукава, низ брюк, карманы. Многоканальные установки имеют датчики, соответствующие практически всем перечисленным участкам тела.

При наличии съемной или откидной крышки у дозиметра можно измерить плотность потока β-частиц с загрязненных поверхностей. Измерение β-излучения необходимо проводить на одном расстоянии от поверхностей.

Технические характеристики сигнализатора СЗБ-04

Сигнализатор загрязненности поверхности рук β-активными веществами предназначен для включения сигнала о загрязненности рук относительно установленных пороговых значений (см. НРБ–2000).

Сигнализатор не является средством измерения. Областью его применения являются атомные электростанции, радиохимиическое производство, лаборатории и санпропускники. Сигнализатор применяется в качестве аппаратуры для технологического и дозиметрического контроля. При отключении таймера он может использоваться в качестве сигнализатора превышения пороговой скорости счета. Сигнализатор допускает возможность настольного и настенного монтажа. При загрязненности выше установленного порогового значения включается красное табло "грязно", при загрязненности ниже установленного порога – зеленое табло "чисто". Время одной экспозиции – не более 10 с. Время между двумя экспозициями – не менее 5 с.

Сигнализатор имеет два режима работы:

1) определение загрязненности поверхности рук β-активными веществами;

2)  установление превышения пороговой скорости счета импульсов, поступающих от блока детектирования, при включенном таймере.

Сигнализатор обеспечивает плавную установку порогов сигнализации о превышении уровня β-излучения в диапазоне от 1,65·105 с-1·м-2 и индикацию о направлении изменения уровня β-излучения или скорости счета импульсов.

Время непрерывной работы – 24 часа. Сигнализатор обеспечивает автоматическую компенсацию внешнего гамма-фона, значение скорости счета импульсов от которого не превышает пороговых значений скорости счета импульсов от β-излучения. Допустимое значение мощности экспозиционной дозы фотонного излучения – не более 0,3 мкР/с (1 мР/ч).

Устройство и работа сигнализатора СЗБ-04

После включения питания импульсы с блока детектирования поступают на формирователь Ф (рис.20), где они распределяются по длительности и амплитуде.

БД

ИФ

КФ

Ф

ИС

КС

ДУ

П

Т

Л

И

чисто

грязно

экспозиция

Рис.20. Структурная схема сигнализатора загрязненности поверхности рук

бета-активными веществами.

Сформированные импульсы подаются на два ключа: ключ канала фона КФ и ключ канала счета КС. Если планка блока детектирования не нажата, открыт ключ канала фона КФ, а ключ канала счета КС закрыт и импульсы поступают на интегратор канала фона ИФ, где преобразуются в постоянное напряжение, величина которого пропорциональна средней скорости счета. С интегратора напряжение подается на компенсационный вход дифференциального усилителя ДУ. Если планка блока детектирования нажата, то происходит запуск таймера Т и закрывается ключ канала фона Ф. Сигнал с таймера открывает ключ канала счета КС, включает сигнальную лампу "Экспозиция" и поступает на схему логики, блокируя возможность ложного включения световых табло. Импульсы с блока детектирования БД, несущие информацию о загрязненности поверхности руки, поступают на интегратор канала счета КС через открытый ключ КС. Напряжение, пропорциональное средней скорости счета импульсов, с интегратора КС подается на основной вход дифференциального усилителя ДУ.

Различное напряжение с усилителя поступает на пороговое устройство П.

Если уровень этого напряжения превышает заданное пороговое значение, срабатывает пороговое устройство и подает на схему логики Л сигнал, разрешающий включение табло "грязно". По истечении времени экспозиции таймер Т возвращается в исходное состояние, закрывается ключ канала счета КС, лампа "Экспозиция" гаснет. Схема логики Л, в зависимости от состояния порогового устройства П, включает соответствующее световое табло "чисто" или "грязно". Световое табло остается включенным до снятия руки с планки блока детектирования.

После снятия руки открывается канал фона для обновления информации об уровне гамма-фона. Через 5 с после освобождения нажимной планки блока детектирования сигнализатор готов к следующему циклу работы.

Задание 1. Определение загрязненности β-активными веществами поверхности рабочего места и рук.

В процессе эксплуатации поверхности корпуса блока детектирования и корпуса сигнального пульта могут загрязняться радиоактивными веществами. Скорость счета при этом увеличивается при отсутствии внешнего излучения. Для устранения загрязнения проведите дезактивацию поверхностей сигнализатора нейтральными дезактивирующими средствами и смените защитную пленку в блоке детектирования.

Цель задания: определить необходимость дезактивации поверхностей рабочего места и рук после окончания работ с радиоактивными веществами.

Оборудование и приборы: сигнализатор СЗБ-04, НРБ-2000, карта загрязненности поверхностей.

Порядок выполнения задания.

1. Включите тумблер "сеть", выдержите сигнализатор во включенном состоянии 5 мин. Перед включением проверьте наличие заземления.

2. Для определения степени загрязненности поверхности рук β-активными веществами наложите руку на планку блока детектирования и нажмите до упора. Удерживайте планку в этом положении до включения светового табло "чисто" или "грязно". После включения табло плавно снимите руку с планки блока детектирования.

3. Для перевода сигнализатора в режим сигнализации о превышении скорости счета импульсов отключите таймер, нажмите и зафиксируйте в этом положении планку блока детектирования. В данном режиме табло "грязно" сигнализирует о превышении пороговой скорости счета, табло "чисто" – о том, что скорость счета импульсов ниже пороговой.

4. Для определения загрязненности больших поверхностей (площадь 160 см2) повторите пункт 3, после чего блок детектирования следует перенести на соседний участок обследуемой поверхности.

5.  Проведите обследование поверхностей по карте, предложенной преподавателем. Все измерения запишите в табл.14.

Таблица 14. Результаты измерений

| Номер точек измерения | Показание сигнализатора | Необходимость дезактивации |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

Задание 2. Измерение плотности потока β-излучения с загрязненных поверхностей с помощью дозиметра АНРИ-01 "Сосна".

Цель задания: определить необходимость дезактивации личного автомобиля и одежды при выезде из зоны радиоактивного загрязнения с помощью бытового дозиметра.

Оборудование и приборы: дозиметр АНРИ-01 "Сосна", НРБ-2000, карта загрязненности поверхностей.

Порядок выполнения задания. 1. Включите прибор, переведя переключатель питания в положение «ВКЛ».

2. Проведите переключатель режима работы в положение "МД".

3. Нажмите кнопку "контр" и удерживайте ее в нажатом состоянии до конца проведения контрольной проверки, затем нажмите кнопку "пуск". На цифровом табло должны появиться три точки между цифровыми знаками и начнется отсчет чисел. По окончании счета на табло должно идентифицироваться число 1,024. Отпустите кнопку "пуск".

4. Поднесите прибор с закрытой задней крышкой к исследуемой поверхности на расстоянии 0,5–1 см и кратковременно нажмите кнопку "пуск".

5. По окончании измерения запишите показания прибора в табл.14.

6. Откройте заднюю крышку и повторите измерение в этой же точке, запишите показания в табл.15.

7.  Величину плотности потока бета-частиц с поверхности вычислите по формуле

q = КS·(Nβ+γ– Nγ), част/см2мин,

где Nβ+γ – показания прибора с открытой задней крышкой без учета запятой на табло импульсов;

Nγ – показания прибора с закрытой задней крышкой без учета запятой на табло импульсов;

КS – коэффициент счета прибора, част/см2минимпульс.

Коэффициент счета прибора КS для прибора составляет          0,5  част/см2минимпульс.

Таблица 15. Результаты измерений

| Номер контрольных точек | С закрытой крышкой, Nγ | С открытой крышкой, Nβγ | q = част/см2мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8. Повторите пункты 4, 5, 6, 7 в других точках обследования поверхностей, предложенных преподавателем.

9. Сделайте выводы о необходимости дезактивации рабочих поверхностей, сравнив данные табл. 15 с нормами радиационной безопасности (НРБ-2000).

Контрольные вопросы

1.  В каких случаях осуществляется контроль с помощью переносных приборов?

2. Эффективен ли данный метод для регистрации альфа-излучения?

3. Как устроены многоканальные сигнализаторы?

4. Какое основное правило при регистрации бета-излучения?

5.  Назовите основные области применения сигнализаторов загрязненности.

6. Какое основное назначение сигнализатора СЗБ-04?

7. Объясните принцип работы сигнализатора СЗБ-04.

8. Поясните назначение двух табло: красного и зеленого.

9. На основании чего делают вывод о необходимости дезактивации?

10. Поясните принцип измерения плотности потока β-частиц с помощью дозиметра АНРИ-01 "Сосна".