Приложения

Приложение 1

Периодичность измерения уровней загрязненности помещений и оборудования

при некоторых видах работ

| Периодичность измерений | Характер работ | Объект контроля | Цель контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Каждый раз до начала работ | Ремонт внутри герметизируемого оборудования (боксов) | Внутренние поверхности | Целесообразность дезактивации, выбор средств защиты |
| По окончании каждой работы | а) ремонт внутри герметизируемого оборудования (боксов) | Внутренние поверхности | Целесообразность дезактивации |
|  | б) образование локальной загрязненности | Участок загрязнения | Та же |
|  | в) образование загрязненности и последующий контактный разнос в процессе работы | Все помещения | Та же |
| Ежесменно (после окончания смены) | Интенсивная загрязненность на протяжении всей смены: а) на всей площади помещения; | а) пол соседних помещений; | Целесообразность дезактивации и эффективность санитарно-пропускного режима |
|  | б) локально | б) пол рабочего и соседних помещений |  |
| Ежедневно | Возможна локальная и общая загрязненность | Пол (иногда стены и оборудование) | Целесообразность дезактивации |
| Еженедельно | Загрязненность бывает редко, но возможна из-за неучтенных причин | Пол | Целесообразность дезактивации' |
| Ежемесячно | Загрязненность возможна из-за неучтенных нарушений или недостаточной эффективности санитарно-пропускного режима | Пол «чистых» помещений, территория контролируемой зоны | Профилактика: эффективность санитарно-пропускного режима, оценка общей обстановки |

Приложение 2

Допустимые уровни загрязнения поверхностей ДЗА , част/(см2·мин)

| Объект загрязнения | α-излучающие нуклиды* |  | β-излучающие нуклиды |
| --- | --- | --- | --- |
| Кожные покровы, полотенца, спецбелье, внутренняя поверхность лицевых частей средств индивидуальной защиты | 1 | 1 | 100*** |
| Основная спецодежда, внутренняя поверхность дополнительных средств индивидуальной защиты | 5 | 20 | 800*** |
| Наружные поверхности спецобуви и дополнительных средств индивидуальной защиты, используемых в помещениях: постоянного пребывания персонала | 5 | 20 | 2000 |
| периодического пребывания персонала | 50 | 200 | 8000 |
| Другие индивидуальные средства защиты: внутренняя поверхность наружная поверхность | 5 50 | 20 200 | 800 8000 |
| Поверхность помещений постоянного пребывания персонала и находящегося в них оборудования | 5 | 20 | 2000 |
| Поверхности помещений периодического пребывания персонала и находящегося в них оборудования | 50 | 200 | 8000 |

*Для поверхности рабочих помещений и оборудования, загрязненных α-излучающими радионуклидами, нормируется снимаемое (нефиксированное) загрязнение; для остальных поверхностей – суммарное (снимаемое и неснимаемое) загрязнение.

**К отдельным радионуклидам относятся α-излучающие нуклиды, допустимая концентрация которых в воздухе рабочих помещений ДКА < 1 ·10-14  Ки/л.

***Для 90Sr–90Y допустимое загрязнение устанавливается в 5 раз меньшим.

Приложение 3

Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхности транспортных средств, част/(см2 мин)

| Объект загрязнения | Вид загрязнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снимаемое (нефиксированное) |  | Неснимаемое (фиксированное) |  |
|  | α-излучающие нуклиды | β-излучающие нуклиды | α-излучающие нуклиды | β-излучающие нуклиды |
| Наружная поверхность охранной тары контейнера | Не допускается | Не допускается | Не регламентируется | 200 |
| Наружная поверхность вагона-контейнера | Не допускается | Не допускается | -//- | 200 |
| Внутренняя поверхность охранной тары контейнера | 1 | 100 | -//- | 2000 |
| Наружная поверхность охранной тары контейнера | 1 | 100 | -//- | 2000 |

Приложение 4

Значения контрольных уровней радиоактивного загрязнения

| Объекты | Мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч | Бета-загрязнение, част/см2 · мин |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Территории детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждений | 0,35 | Не нормируется |
| Территории личных подворий | 0,40 | Не нормируется |
| Внутри помещений детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов | 0,25 | Не нормируется |
| На рабочих местах в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания * - временного пребывания | 0,50 1,00 | Не нормируется Не нормируется |
| Территории объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 0,60 | Не нормируется |
| Внутренние поверхности жилых помещений и находящееся в них личное имущество | Не нормируется | 15 |
| Внутренние поверхности сооружений детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждений и наружные поверхности находящегося в них оборудования | Не нормируется | 15 |
| Внутренние поверхности служебных, общественных, производственных помещений и наружные поверхности установленного в них оборудования | Не нормируется | 20 |
| Наружные поверхности строений | Не нормируется | 20 |
| Транспортные средства | Не нормируется | 20 |
| Кровля строений | Не нормируется | 40 |

* Рабочее место постоянного пребывания – место пребывания работающих для выполнения производственных функций не менее 50% в течение рабочего времени. Отнесение рабочих мест к категориям постоянного или временного пребывания осуществляется администрацией организации.

Приложение 5

Изодозные кривые в воде для γ-лучей точечного источника Co-60,

поле круглое, s = 50см2; F=16,5 см

Приложение 6

Изодозные кривые в воде для γ-лучей точечного источника Co60,

поле круглое, s = 100см2; F=16,5 см

Приложение  7

Процентные глубинные дозы вдоль центральной оси пучка для точечного источника Со60 при различных полях облучения для  фокусных расстояний  F= 35 и 60 см

| Расстояние d, см | Глубинная доза, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S = 20 см2 |  | S = 50 см2 |  | S = 100 cм2 |  |
|  | F = 35 см | F=60 см | F= 35 см | F=60 см | F=35 см | F=60 см |
| 0 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 |
| 1 | 98 | 97 | 90 | 98 | 101 | 100 |
| 2 | 87,5 | 91,5 | 89 | 93 | 92 | 96 |
| 3 | 82 | 88,4 | 83 | 89,5 | 86 | 92,7 |
| 4 | 76,3 | 85,4 | 77,5 | 86,8 | 78,7 | 89,5 |
| 5 | 69,5 | 78 | 71,5 | 80,3 | 73,5 | 82,5 |
| 6 | 63,4 | 72,3 | 66,2 | 75,5 | 68,3 | 77,7 |
| 7 | 57,7 | 67,3 | 62 | 72 | 63,4 | 74 |
| 8 | 52 | 61,3 | 57 | 67,5 | 58,5 | 6,9 |
| 9 | 47,5 | 56,7 | 53 | 62,8 | 54,5 | 64 |
| 10 | 44 | 53 | 48 | 58 | 49,5 | 50 |
| 11 | 40 | 50 | 43,2 | 54 | 45,5 |  |
| 12 | 37,6 | 46,7 | 41 | 50,7 | 42,5 | 52,8 |
| 13 | 34 | 43,6 | 36,6 | 46,8 | 39,2 | 50 |
| 14 | 31,5 | 40,7 | 34,1 | 44 | 35,8 | 46 |
| 15 | 28,6 | 37,6 | 31,3 | 41,2 | 34 | 44,7 |
| 16 | 25,5 | 33,8 | 29,1 | 38,6 | 31 | 41 |
| 17 | 23 | 31,6 | 26 | 36,5 | 28 | 38 |
| 18 | 21 | 28,6 | 24,8 | 33,8 | 25,6 | 3,51 |
| 19 | 19,5 | 27 | 23,4 | 32,4 | 23,4 | 32,4 |
| 20 | — | — | 19,8 | 27,5 | — | — |

Приложение 8

Процентные глубинные дозы в воде вдоль центральной оси пучка при различных полях облучения для точечных источников Со60 и Cs137

| Расстояние от поверх- ности фантома d, см | Глубинная доза, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co60 F=16,5 см |  |  | Cs137 F=30 см |  |  |
|  | S=20 см2 | S=50 см2 | S= 100 см2 | S =20 см2 | S=50 см2 | S =100 см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | ИЗ |
| 1 | 89 | 90 | 92 | 95 | 100 | 105 |
| 2 | 77,5 | 79 | 81,5 | 86 | 92 | 95 |
| 3 | 69 | 70 | 72,5 | 77 | 83,5 | 87 |
| 4 | 61 | 62 | 64 | 68 | 75 | 78 |
| 5 | 53,5 | 55 | 56,5 | 61 | 67 | 71 |
| 6 | 47 | 49 | 50,5 | 54 | 61 | 64 |
| 7 | 41 | 44 | 45 | 48 | 54 | 57 |
| 8 | 35,5 | 39 | 40 | 42 | 48 | 51 |
| 9 | 31,5 | 35 | 35,5 | 37 | 43 | 46 |
| 10 | 28 | 30,5 | 31,5 | 33 | 37 | 41 |
| 11 | 25 | 27 | 28,5 | 29 | 34 | 36 |
| 12 | 22,5 | 24,5 | 25,5 | 26 | 30 | 33 |
| 13 | 20 | 21,5 | 23 | 23 | 27 | 29 |

Окончание

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 18 | 19,5 | 20,5 | 21 | 24 | 27 |
| 15 | 16 | 17,5 | 19 | 18 | 22 | 24 |
| 16 | 14 | 16 | 17 | 16 | 19 | 22 |
| 17 | 12,5 | 14,5 | 15 | 14 | 17 | 19 |
| 18 | 11 | 13 | 13,5 | 13 | 15 | 17 |
| 19 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 |
| 20 | — | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 |